TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kryostat

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	740 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kryostat se zabudovaným mikrotomem pro rychlé zmrazení a krájení vzorků |  |  |
| 2 | Rozsah tloušťky řezu 0,5 - 500 µm (jemně: 0,5 - 100 µm; trimování: 5 - 500 µm) |  |  |
| 3 | Displej pro zobrazování informací o stavu a nastavení přístroje |  |  |
| 4 | Elektronická i mechanická brzda ručního kola |  |  |
| 5 | Orientace vzorku v rovině X, Y +/- 8° |  |  |
| 6 | Orientace vzorku v ose Z, otočná o 360° |  |  |
| 7 | Pracovní teplota kryokomory min. -20 °C |  |  |
| 8 | Peltierův článek pro rychlozmrazení vzorku min. 1 |  |  |
| 9 | Programovatelné automatické odmrazování |  |  |
| 10 | Integrovaný desinfekční systém doložený certifikátem |  |  |
| 11 | Systém pro napínání a nasávání řezů |  |  |
| 12 | Systém čištění komory od preparátu (vakuum) |  |  |
| 13 | Motorizované nastavení pracovní výšky kryostatu |  |  |
| 14 | LED osvětlení pracovní komory s nastavením intenzity |  |  |
| 15 | Držák na jednorázové nízkoprofilové žiletky |  |  |
| 16 | Nezávislé chlazení komory, držáku vzorku a držáku žiletek |  |  |
| 17 | Možnost nastavení teploty držáku vzorku |  |  |
| 18 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |