TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Klinická BERA - přístroj pro měření evokovaných potenciálů

Popis přístroje

Přístroj pro vyšetření sluchových potenciálů BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry, syn. BAEP, ABR) je objektivní vyšetření sluchových potenciálů. Jedná se o nejčastěji využívané vyšetření. Přístroj poskytuje kompletní sadu testů pro objektivní diagnostiku širokého spektra sluchových a vestibulárních poruch.

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	465 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |  |
| 1. | Počítačem řízený systém, připojení pomocí USB rozhraní |  |  |
| 2. | Předzesilovač integrovaný v základně přístroje |  |  |
| 3. | Obslužný software součástí dodávky a ceny |  |  |
| 4. | Rychlé a snadné spuštění měření a dohledání již naměřených dat |  |  |
| 5. | 5-svodový pacientský kabel |  |  |
| 6. | Veškeré příslušenství v dodávce |  |  |
| Testy |  |  |  |
| 7. | Elektrokochleografie EcochG (SP, AP, Base, I, III, V) |  |  |
| 8. | Elektricky stimulovaná BERA eABR |  |  |
| 9. | Akusticky simulovaná BERA (I, II, III, IV, V, VI) |  |  |
| 10. | MLR (V, Po, Na, Pa, Nb, Pb) |  |  |
| 11. | P300 (P1, N1, P2, N2, P3, N3) |  |  |
| 12. | MMN (P1, N1, P2, N2, P3, MMN) |  |  |
| 13. | oVEMP |  |  |
| 14. | cVEMP |  |  |
| 15. | ASSR v rozsahu 250 – 8000 Hz, binaurální vyšetření na 8 frekvencí (4 na ucho) |  |  |
| Typy měničů |  |  |  |
| 16. | Standardní náhlavní sluchátka |  |  |
| 17. | Vložná sluchátka |  |  |
| 18. | Kostní vibrátor |  |  |
| 19. | Stimulace do volného pole |  |  |
| Typy stimulů |  |  |  |
| 20. | CE Chirp |  |  |
| 21. | CE Chirp oktávový filtr |  |  |
| 22. | Standardní click |  |  |
| 23. | Tónový burst |  |  |
| 24. | Stimulace řečovým signálem |  |  |
| 25. | Stimulace akustickým zvukovým signálem (databáze zvuků součástí dodávky) |  |  |
| 26. | Maskování |  |  |
| 27. | Polarita stimulů: ALT – COND – RARE |  |  |
| Parametry zesilovače |  |  |  |
| 28. | 2 kanály |  |  |
| 29. | Citlivost/výkon: 5k – 200k |  |  |
| 30. | Hi Pass filtr: 0,1 – 300 Hz |  |  |
| 31. | Low Pass filtr: 30 – 5000 Hz |  |  |
| 32. | Vstupní impedance: ˃ 10 M Ohm |  |  |
| 33. | Vzorkovací kmitočet: 200 – 40 kHz |  |  |
| 34. | A/D převodník: 16-bit |  |  |
| 35. | Možnost uživatelského nastavení |  |  |

Připojení na standardní počítač, který bude dodán nemocnicí.