TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Fotokoagulační sítnicový laser

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser pevnolátkový diodově buzený |  |  |
| 2 | Vlnová délka laseru 561 nm |  |  |
| 3 | Velikost stopy nastavitelná v rozmezí 50 – 1 000 μm |  |  |
| 4 | Minimální výstupní výkon 30 mW |  |  |
| 5 | Maximální výstupní výkon 1 500 mW |  |  |
| 6 | Doba laserového impulsu v rozsahu 10 ms až 8 s |  |  |
| 7 | Minimální interval opakování impulsu 50 ms |  |  |
| 8 | Rychlost skenování všech bodů v šabloně menší než 1 ms |  |  |
| 9 | Červený zaměřovací paprsek |  |  |
| 10 | Šablony – minim. 58 možností tvarů a velikostí |  |  |
| 11 | Automaticky zařazovaný oční filtr v okulárech |  |  |
| 12 | Intuitivní ovládání štěrbinové lampy |  |  |
| 13 | Ovládání energie a šablon přímo na štěrbinové lampě |  |  |
| 14 | Achromatická dvojitá optika přizpůsobená pro zobrazení zadního pólu |  |  |
| 15 | Kavita s duálním režimem a duálním galvanometrem |  |  |
| 16 | Intuitivní dotykový tablet 10´´ s možností ovládání trackpadem |  |  |
| 17 | Nastavení parametrů laseru (energie, režim) pomocí dotykové obrazovky tabletu |  |  |
| 18 | Předem naprogramované čočky |  |  |
| 19 | Možnost přidat čočku s vlastními parametry |  |  |
| 20 | Napájení 230 V |  |  |
| 21 | Možnost připojení externího bezpečnostního vypínače laseru |  |  |
| 22 | Kompaktní provedení štěrbinové lampy se stojanem s integrovanými kabely |  |  |