- Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Diagnostické ultrazvukové přístroje |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků – 2 ks diagnostických ultrazvukových přístrojů pro použití na radiologickém oddělení zadavatele (dále také „UZ přístroje“), a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (dále také „dodávka UZ přístrojů“);

- Po dobu trvání záruky za jakost musí být záruční autorizované servisní zabezpečení prováděno bezplatně, a to za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Poznámka/komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ks diagnostické ultrazvukové přístroje pro radiologii – 1ks základní ultrazvukový přístroj, 1ks ultrazvukový přístroj pro mamární diagnostiku |  |  |  |  |  |  |
| Společné požadavky pro oba diagnostické ultrazvuky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nový, nerepasovaný přístroj, rok výroby 2020 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 2. | transportní přístroj, snadná mobilita | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 3. | hmotnost max. 100kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 4. | start přístroje z vypnutého stavu max. 1 minuta | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 5. | start přístroje ze stand-by režimu max. 15 sekund | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 6. | LCD nebo LED monitor s full HD rozlišením o velikosti min. 21,5" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 7. | min. 3 aktivní konektory pro současné zapojení 2D UZV snímačů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 8. | frekvenční rozsah přístroje min. 1-18 MHz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 9. | podpora sond s technologiemi Single Crystal a Matrix (vysílací elementy uspořádány v několika řadách) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Požadavky na obslužný panel |  |  |  |  |  |  |
| 10. | stranově i výškově stavitelný, nastavení výšky min. v rozsahu 70-100cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 11. | programovatelnost uživatelem – výběr či změna přiřazení funkcí u všech ovládacích prvků obslužného panelu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 12. | integrovaný ovládací dotykový LCD displej o velikosti min. 12" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 13. | programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřících postupů a výpočtů (úprava stávajících i tvorba nových nabídek) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 14. | vysouvatelná mechanická textová klávesnice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Režimy zobrazení |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2D (B-mód) na harmonických frekvencích (maximální hloubka zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 16. | 3D Freehand – modul rekonstrukce 3D objemu pomocí 2D sond | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 17. | trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 18. | úhlové (kompaundní) zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 19. | modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací – tj. SW pro filtraci 2D obrazu umožňující detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací o velikosti <100 µm (na lineární sondě) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 20. | pulzní doppler s funkcí steeringu (směrování) na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 21. | barevné dopplerovské mapování, včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 22. | barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnější konturací (např. HD Flow, S-Flow, Dynamic Flow,…) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 23. | zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec, při plné šířce sektoru sondy a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 24. | simultánní duální zobrazení 2D obrazu + CFM v reálném čase na všech sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 25. | triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Měření a archivace |  |  |  |  |  |  |
| 26. | automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 27. | programové vybavení pro základní měření a výpočty (min. délka, plocha, objem) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 28. | automatické vyhodnocování parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot min. S, D, S/D, PI, RI, ve zmrazeném záznamu i v aktivním režimu snímání | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 29. | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 30. | vytváření vlastních pacientských databází a obrazových dat na interním HDD o kapacitě min. 1 TB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 31. | USB port pro připojení paměťových zařízení typu Flash | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 32. | komunikační modul DICOM pro napojení přístrojů do archivačního systému PACS pro všechny kategorie (vč. Worklist) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 33. | součástí dodávky je napojení obou přístrojů do archivační sítě PACS a ověření funkčnosti ve všech požadovaných modalitách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Požadavky na dodané sondy k oběma ultrazvukům |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 2 ks konvexní sonda pro abdominální vyšetření o rozsahu min. 1 – 8 MHz. Maximální hloubka 2D zobrazení min. 40 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 35. | 2 ks lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur o rozsahu min. 5 – 14 MHz, aktivní délka snímací části min. 55 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 36. | schopnost vyšetřovat pomocí metody Shaer Wave - konvexní a lineární sondy uvedené v bodě 34. a 35. |  |  |  |  |  |
| 37. | 2 ks lineární sonda pro cévní vyšetřování o rozsahu min. 3 - 11 MHz, aktivní délka snímací části max. 40mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 38. | všechny dodané ultrazvukové sondy musí být kompatibilní s oběma přístroji | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Další požadavky na základní ultrazvukový přístroj |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ShearWave Elastografie – tj. modul zobrazení a hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny, pomocí lineární small parts sondy i konvexní abdominální sondy, které jsou součástí nabízené sestavy přístroje (pro vyšetřování štítné žlázy či prsní tkáně a pro posuzování fibrotických změn jaterní tkáně) včetně schopnosti číselné kvantifikace: | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39a | možnost definování tvaru a velikosti sledované oblasti v tkáni | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39b | barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39c | nastavení barevné škály a kvantifikace elasticity v kPa i cm/s | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39d | sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39e | schopnost nastavení velikosti oblasti pro kvantifikaci – kruh o průměru min. 1 - 20 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39f | rozšíření o modul pro měření disperze signálu ShearWave v jaterní tkáni pro hodnocení viskozity vyšetřované tkáně (zánětlivé stavy) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Další požadavky ultrazvukový přístroj pro mamární diagnostiku |  |  |  |  |  |  |
| 40. | modul současného zobrazení mamografického obrazu a ultrazvukového obrazu na monitoru UZ přístroje s možností automatické korelace oblasti zájmu (léze) z kraniokaudální (CC) a mediolaterální (MLO) projekce pro určení pozice ultrazvukové sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Celková nabídková cena za dodávku obou UZ přístrojů nepřekročí 3 000 000 Kč bez DPH |  |  |  | ano - ne | ………. | ………………… |
| Identifikace typu přístroje, který splňuje technické zadání nebo se mu přibližuje (v případě, že některé parametry plnění nesplňuje) uvedení poznámek). V případě, že se jedná o soubor přístrojů, uveďte jednotlivé typy přístrojů souboru. Jako přílohu předložte technické listy s produktovými daty. |  |  | ……………….. |  |  | ………………… |

- Ostatní komentáře:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….