TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich

odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak

výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory vitálních funkcí – 6 kusů |  |  |
| 1. | Monitory s barevným LCD displejem, který je součástí monitoru a je určen pro monitorování pacientů napříč celým věkovým spektrem (neonatologický, pediatrický i adultní modul) |  |  |
| 2. | Display min. 10“, barevný s dotykovým ovládáním v českém jazyce |  |  |
| 3. | Uživatelsky volitelné a přizpůsobitelné zobrazení křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje, minimálně tři programovatelná tlačítka na obrazovce |  |  |
| 4. | Zobrazení min. 5 parametrů a min. 4 křivky současně na displeji |  |  |
| 5. | Měřené parametry: - Min. 6-ti svodové EKG - Analýza ST - NiBP – dvouhadicový systém - Respirace - SpO2 - Teplota |  |  |
| 6. | Paměť trendů všech parametrů minimálně 120 hodin |  |  |
| 7. | Paměť na zobrazení 120 hodin kompletních křivek pro EKG |  |  |
| 8. | Oboustranné propojení s centrálou u všech monitorů, komunikace mezi jednotlivými monitory (bed-to-bed) |  |  |
| 9. | Alarmy – min. 3 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením a s automat. nastavením alarmových limitů zvoleného pacienta |  |  |
| 10. | Historie alarmů |  |  |
| 11. | Obrazové nápovědy k měřeným parametrům v přístroji |  |  |
| 12. | Možnost připojení integrované min. 3-kanálové tiskárny |  |  |
| 13. | Úplná analýza arytmií, analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase |  |  |
| 14. | Monitor musí být přenositelný a použitelný pro nemocniční transport, tzn. musí být vybaven rukojetí pro snadný přenos |  |  |
| 15. | Integrovaný akumulátor alespoň na 180 min. provozu |  |  |
| 16. | Požadována kompatibilita s centrálním monitorem vitálních funkcí a monitory vitálních funkcí na ARO (Nihon-Kohden) |  |  |
|  | Příslušenství společné pro 6 monitorů vitálních funkcí |  |  |
| 17. | - Manžeta NIBP v různých velikostech – 12 ks - EKG kabel 3-svodový – 6 ks - Kabel k měření SpO2 – 6 ks - Prstové SpO2 čidlo na opakované použití – 6 ks - Čidlo pro měření tělesné teploty, kožní – 6 ks - Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |  |
|  | Centrální monitor – 1 ks |  |  |
| 18. | Centrální stanice pro současné zobrazení min. 6 pacientů |  |  |
| 19. | # Centrální stanice pro sledování dat z lůžkových monitorů vitálních funkcí s připojením k minimálně 6 monitorům |  |  |
| 20. | Možnost rozšíření zobrazení až na 16 pacientů současně |  |  |
| 21. | Možnost připojení až 16 monitorů |  |  |
| 22. | Barevný display LCD min. 24“ |  |  |
| 23. | Zobrazení pacientských údajů pacienta. |  |  |
| 24. | Zobrazení všech křivek a monitorovaných parametrů pacienta na centrále, zobrazení fyziologických údajů pacienta na centrále |  |  |
| 25. | Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace |  |  |
| 26. | Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině |  |  |
| 27. | Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní |  |  |
| 28. | Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály |  |  |
| 29. | Obousměrná komunikace s připojenými monitory |  |  |
| 30. | Možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase |  |  |
| 31. | Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů, trendové hodnoty, kontinuální záznam křivek 24 hodin |  |  |
| 32. | Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi připojenými monitory |  |  |
| 33. | Laserová síťová tiskárna |  |  |
| 34. | Záložní zdroj UPS |  |  |