Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Real-time PCR termocycler |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/20/20 |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – Real-time PCR termocycleru pro použití na oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Zadavatel požaduje nabídnout pouze nový, nepoužitý, nerepasovaný zdravotnický prostředek.

  - Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - (min. rozsah 1 pracovní den), poskytování plného bezplatného záručního servisního zabezpečení včetně předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 5. Dodavatel je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění požadavků. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

- Real-time PCR termocycler

- Jeden nový real-time PCR cycler pro medicínské účely

- Rok výroby minimálně 2019

- Využívající systém rotorového formátu pro min. 48 zkumavek

- Otevřený systém pro reagencie

- Přístroj musí umožňovat programovat své vlastní protokoly a analýzy

- Přístroj musí umožňovat multiplex PCR – současnou detekci více fluoroforů (min.2)

- 4 fluorescenční kanály Green, Yellow, Orange, Red

- Bez nutnosti kalibrace

- Minimální teplotní přesnost ± 0,5 °C a vyšší (± 0,25 °C)

- Vysoká teplotní uniformita s maximální odchylkou ± 0,05 °C a méně (± 0,02 °C)

- Vysoce výkonný LED excitační zdroj

- PC/notebook se softwarem pro ovládání real-time PCR cycleru, analýzu a interpretaci výsledků – absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, genotypizace

- Software musí umožňovat import standardních křivek mezi jednotlivými analýzami

- Software musí být kompatibilní s Windows 10, bezplatné aktualizace, neomezené množství uživatelských licencí

- šířka: max 38 cm

- váha: max 13 kg

- Elektrické požadavky: 110 - 240V, 50-60Hz

- Délka záruky min 2 roky

- Instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu

- Servis

- nástup servisního technika na opravu do 48 hod po nahlášení závady

- záruční servis se vztahuje na veškeré opravy zařízení v záruční době bez placení prací nebo náhradních dílů uživatelem

- možnost náhrady při dlouhodobé poruše přístroje

- provádění pravidelné servisní prohlídky + protokol

- Zkumavky

PCR zkumavky s víčky kompatibilní s nabízeným plněním určené k provádění PCR reakcí.

  - OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne

- Ostatní podmínky:

Účastník v nabídce předloží produkt data resp. produktový leták, případně produktový list k nabízenému zařízení, podrobný technický popis atd. – tento materiál bude v rámci nabídky doložen jako příloha č. 3 kupní smlouvy.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení