Příloha č. 3 výzvy (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku automatického PCR izolátoru

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky izolačních souprav vázané na výpůjčku automatického PCR izolátoru |
| druh zadávacího řízení: | .veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/20/24 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky izolačních souprav včetně výpůjčky 1 ks nového plně automatického PCR izolátoru. Požadavky na izolační soupravy jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“); požadavky na předmět výpůjčky – PCR izolátor (dále také „zařízení“) jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Specifikace vyšetření pro používání izolačních souprav jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – zde je také uveden i předpokládaný počet izolací za 1 rok dle statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět výpůjčky

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický PCR izolátor |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 nový nerepasovaný extrakční systém pro plně automatizovanou izolaci nukleových kyselin s vysokým výtěžkem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rok výroby…… | ……. |
| 2. | Kapacita: min. 12 vzorků najednou ve stejný čas | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | Variabilní kapacita počtu izolovaných vzorků-včetně izolace pouze jednoho vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | Doba izolace: max 60 min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | Identifikace reagencií pomocí integrovaného barcode scanneru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | Přehledný dotykový display | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | Jednoduché ovládání (minimální nároky na instalaci, manipulaci a údržbu) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | Součástí jsou přeprogramované protokoly k různým typům izolací | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Snadné čištění všech komponent přes přední dveře | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | Dekontaminace vnitřního prostoru pomocí vestavěné UV lampy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | Stojan na vzorky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | Eluční zkumavky – 2 typy objemů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | Bezplatný servis po dobu zápůjčky-součástí smlouvy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | Veškerý spotřební materiál bude součástí souprav určených k izolaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | Bezplatné zapojení, instalace, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol o zaškolení obsluhy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | Uživatelská příručka k izolátoru v českém jazyce – tišněná i elektronická forma | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | Rozměr: šířkaxhloubkaxvýška max 70cmx70cmx70cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | Hmotnost: max 80kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | Elektrická síť: standardní 110-240 V, 50/60 Hz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení