Příloha č. 3 ZD (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

| Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku 2 ks automatických lisů krevních složek Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávka odběrových souprav pro lidskou krev vázaná na výpůjčku automatických lisů krevních složek |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve VVZ: | Z2020-031966 |
| ev.č. VZ u zadavatele: | 07/20/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci toho zadávacího řízení jsou:

- pravidelné dílčí dodávky jednorázových uzavřených sterilních odběrových souprav (4 vaky) na plnou krev s deleukotizačním filtrem na erytrocyty; souprava musí umožnit odběr plné krve od jednoho dárce (v objemu 450 ml + 10 %) a její další zpracování na erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), na plazmu (P) a na buffy coat (BC), souprava musí dále umožnit následné bezpečné skladování vaků vyrobených ERD a P a

- výpůjčka nových (nikoliv repasovaných) 2 ks automatických lisů krevních složek pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení,

a to za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách, tj. minimálně včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací, nastavení parametrů separace odstředěné krve (tzn. provádění prospektivní validace) tak, aby byly splněny kvalitativní kritéria vyráběných transfúzních přípravků dle Vyhlášky o krvi č. 143/2008 Sb., instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 4 pracovních dnů.

- Zadavatel požaduje nástup na opravu do 48 hodin od nahlášení vady (v pracovní den); dostupnost servisu v pracovní dny.

- max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů (dále jen „ND“) – 3 pracovní dny od nástupu na opravu;

- max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání ND pro zprovoznění ZP – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu;

V případě, že nebude oprava provedena ve shora uvedených lhůtách, dodavatel ve vhodných případech zapůjčí zadavateli po předchozí dohodě na dobu opravy jiné zařízení (případně jeho část) odpovídající kvality.

- Podrobná specifikace automatických lisů krevních složek, požadavky a technické podmínky k předmětu výpůjčky jsou uvedeny níže v odst. č. 8. Požadavky na odběrové vaky pro lidskou krev jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce (dále jen „ZD“).

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- -	se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech ve znění pozdějších předpisů;

- s vyhláškou č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek v aktuálním znění;

- požadavky  VYR-32 Věstníku SÚKL v aktuálním znění;

- požadavky normy ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty

- se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Některé níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou definovány jako absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané nepodkročitelné požadavky splňuje.

- Pokud jsou u technických požadavků uvedeny odkazy na normy nebo technické dokumenty, zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného rovnocenného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předměty výpůjčky – 2 ks automatických lisů krevních složek (požadavky pro obě zařízení)

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatické lisy krevních složek – výpůjčka 2 ks lisů |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 ks nových, nerepasovaných, plně automatických lisů krevních složek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | Schválení a povolení k distribuci v ČR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | Označení výrobku značkou CE (zdravotnický prostředek) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | návod na použití v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | nabízené lisy musí být kompatibilní s nabízenými odběrovými soupravami (vaky) a musí umět tyto soupravy (vaky) zpracovat, tzn. odseparovat plazmu, erytrocyty a buffy coat, zároveň musí být splněny legislativní požadavky na kvalitu těchto odseparovaných produktů (zejména požadavky Vyhlášky o lidské krvi) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | součástí výpůjčky lisů je i obslužný počítač (oba lisy připojeny k jednomu počítači) a software pro sběr, zobrazení a archivaci dat z lisů - identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených TP v gramech, chybová hlášení a odchylky od normálu během separace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | součástí každého lisu jsou svařovací hlavice ke svaření spojovacích hadiček na konci separace umožňující svařovat automaticky, snadné odtržení hadičky v místě sváru (drážka v místě sváru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | každý lis musí být vybaven váhami pro vážení erytrocytů a plazmy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Funkce automatického odvzdušnění a vážení plazmy | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium c) kritéria č. 2; váha max.10 b | ano-ne | ……. |
| 10. | Funkce zpracování směsných trombocytů z buffy-coatu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | automatické otevírání zalamovacích kanyl při zpracování | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium d) kritéria č. 2; váha max. 20 b | ano-ne | ……. |
| 12. | součástí každého lisu musí být držák in-line filtru pro snadnou a efektivní filtraci krve pro výrobu deleukotizovaných erytrocytů | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium e) kritéria č. 2; váha max. 10 b | ano-ne | ……. |
| 13. | součástí každého lisu musí být čtečka čárových kódů s možností definice jednotlivých čárových kódů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | software v českém jazyce na krevním lisu, v řídícím PC a i v programu pro správu krevních lisů | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium f) kritéria č. 2; váha max. 10 b | ano-ne | ……. |
| 15. | součástí výpůjčky je zprovoznění napojení lisů na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro – obousměrná komunikace - převáděné údaje (identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených TP – ERD, P v gramech) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | snadná údržba lisů, minimální počet kroků při manipulaci s vaky během separace a po separaci (navěšení vaků, zabezpečení proti pádu, manipulace při zakládání hadiček) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | chybová hlášení s akustickým alarmem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | automaticky řízené přetlačování SAG-M včetně automatické kontroly úplného vyprázdnění vaku se SAG-M | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium g) kritéria č. 2; váha max. 10 b | ano-ne | ……. |
| 19. | lisy musí umět uživatelsky měnit parametry programu pro zpracování - separaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | úvodní validace na každém lisu bude provedena dodavatelem bezplatně (20 vaků) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 21. | u každého listu interní paměť pro min. 100 provedených separací a pro uložení předvolených programů separace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | krátká doba separace max. do 5 minut (v režimu programu na zpracování nabízených odběrových souprav) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 23. | váhy, kompresory a svařovací hlavice musí být integrovanou součástí lisů, ne ve formě externích přídavných zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 4 pracovní dny.

- Účastník zadávacího řízení v nabídce k nabízenému plnění min. předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, fotografie, schémata, katalogová čísla aj.);

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků i k provádění autorizovaného servisu (nabízeného plnění) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- autorizaci od výrobce aj.

Kompletní přehled požadovaných dokladů a podrobnosti k jejich předložení jsou uvedeny v ZD v čl. 11.

_________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení