TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Mamografický RTG přístroj

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 		9 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:		5 700 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pozáručních servisních služeb:	3 300 000 Kč bez DPH (za 6 let)

Popis přístroje a využití:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitálního mamografického přístroje s plochým detektorem pro přímou konverzi RTG záření s jednou akviziční a jednou specializovanou mamografickou vyhodnocovací stanicí, včetně stereotaktické jednotky a vybavení umožňující 3D zobrazení prsu, nabízející nové možnosti při odhalování rakoviny prsu. U přístroje je kladen vysoký důraz na maximální ochranu pacienta a obsluhujícího personálu.

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace přístroje:

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

| Č. p. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový plně digitální mamografický přístroj |  |
| 2 | Automatická mikroprocesorem optimalizovaná síla komprese s možností manuálního nastavení (nožní ovládání) |  |
| 3 | Automatická dekomprese po expozici |  |
| 4 | Zařízení pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,8x |  |
| 5 | Digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese |  |
| 6 | Izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu ±135 ° s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 75–140 cm nad podlahou (nožní ovladač) |  |
| 7 | Kompresní desky: - pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká prsa) - pro cílená vyšetření, bodové komprese - pro snímky se zvětšením (včetně podpěr) - pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup) |  |
| Generátor |  |  |
| 8 | Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí |  |
| 9 | Volba snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–35 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 10 ms – 6 s. |  |
| Rentgenka |  |  |
| 10 | Výkonný zářič s vysokoobrátkovou (min. 8.800 ot/min) anodou s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm |  |
| 11 | Tepelná kapacita zářiče min. 2 MHU |  |
| 12 | Minimálně dva automatické motorizované filtry Mo, Rh nebo W |  |
| 13 | Plně automatický kolimační systém |  |
| 14 | Zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky |  |
| Detektor |  |  |
| 15 | Technologie pro přímou konverzi RTG záření s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24x29 cm, |  |
| 16 | Velikost bodu maximálně 85 µm |  |
| Stereotaktická jednotka s možností biopsie |  |  |
| 17 | Zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly |  |
| 18 | Kompatibilita s bioptickými děly (zejména BARD Magnum), včetně nutného příslušenství |  |
| 19 | Možnost vertikální i laterální biopsie |  |
| 20 | Hmotnost bioptické jednotky max. 5 kg |  |
| 3D Tomosyntéza |  |  |
| 21 | Úhel skenování min. 15° |  |
| 22 | Počet projekcí min. 15 |  |
| 23 | Optimalizovaný rekonstrukční algoritmus pro kalkulaci obrazů jednotlivých řezů a zobrazení na akviziční stanici |  |
| 24 | SW pro zobrazení syntetických snímků v 2D |  |
| 25 | Pacientský ochranný štít |  |
| Akviziční stanice |  |  |
| 26 | Stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, základní postprocesingové funkce (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotace (označení stran, komentáře apod.) a měření úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat |  |
| 27 | Administrace – demografická pacientská data mohou být buď posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklist nebo zadávána manuálně, získávání obrazů z harddisku nebo PACSu, identifikace uživatele pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách, „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle |  |
| 28 | Ovládací stanice na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika |  |
| 29 | Náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 600 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM |  |
| 30 | Dicom Interface: Secondary Capture, Digital X-ray, Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment |  |
| Vyhodnocovací stanice |  |  |
| 31 | Profesionální mamografická vyhodnocovací stanice se speciálním mamografickým SW vybavená speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace |  |
| 32 | Možnost multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO) |  |
| 33 | PC „high performance“ (s odpovídajícím HW a SW vybavením, síťový interface 100/1000Mbit/s), CD/DVD RW mechanika, se dvěma speciálními medicínskými černobílými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s maximální svítivostí min. 600 cd/m², možnost kalibrace podle normy DICOM |  |
| 34 | Možnost uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření |  |
| 35 | DICOM 3.0 komunikace: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report |  |
| Příslušenství |  |  |
| 36 | Kompletní sada pro testy provozní stálosti vč. fantomů a SW |  |

Požadavky na připojení zařízení/PC do datové sítě Nemocnice Jihlava

- Ethernet rozhraní dle standardu IEEE 802.3 (min. 100BASE-T, nebo 1000BASE-T), s podporou IEEE 802.1X.

- Rozhraní – konektor dle standardu ANSI/TIA/EIA568B RJ45, propojovací kabel splňující kategorii CAT 5e a lepší, mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce.

- Protokol – síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP.

- Povinné nastavení síťové adresy – na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky IT).

- V ceně dodávky je zahrnuto nastavení workflow zařízení (připojení k digitálním archivům NemJi, případné nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavků zadavatele).

- K zařízení (software) bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektronické podobě – formát *.pdf nebo *.doc).

- Přístroj musí podporovat odesílání DICOM obrazové dokumentace na více DICOM NODů – min. 2.

- Součástí odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header) – kvantitativní informace o ozáření pacientky.

Antivirová ochrana

- Bude využit AV systém zadavatele, u kterého je zajištěna aktualizace. Pouze u OS zavedených do domény nemji.cz

Vzdálený dohled (není požadavkem zadavatele, ale zadavatel jej umožňuje):

- Možný prostřednictvím klienta openVPN, jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován; možnost vzdáleného dohledu zadavatel v případě zájmu účastníka s účastníkem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.

Zvlášť bodované parametry – v rámci hodnotícího kritéria „Technická úroveň“

| Bodované parametry | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Bodové hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Expozice bez mechanické mřížky, tedy bez jakéhokoli objektu absorbujícího záření mezi objektem a detektorem (100 % primárního záření exponuje výsledný kvalitní obraz) pro zásadní snížení dávky záření (oproti systémům se sekundární clonou) |  | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |
| SW pro zobrazení syntetických snímků v 3D |  | ANO = 25 bodů NE = 0 bodů |
| 3D Tomosyntéza - úhel skenování |  | hodnotaposuzovanénabídkynejvyššízjištěnáhodnotax100x0.25 početvýslednýchbodů |