TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Vyšetřovací jednotka pro ORL oddělení

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich

odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak

výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORL JEDNOTKA (UNIT) |  |  |
| 1. | Mobilní jednotka určená pro vyšetření v ORL – modulární systém, možnost volby umístění jednotlivých modulů |  |  |
| 2. | Velmi odolný a pevný, hygienický, homogenní, neporézní materiál skládající se z akrylové pryskyřice a přírodních minerálů, na kterém neulpívají žádné bakterie a nečistoty |  |  |
| 3. | Kompletní napojení na vodovodní řad – napojení na přívod i odvod vody, vyprazdňování odsátého sekretu do odpadu |  |  |
| 4. | Proplach odsávací hadice dezinfekčním roztokem |  |  |
| 5. | Odsávačka min. 40 l za min./-91 kPa |  |  |
| 6. | Komfortní bezhadičkové připojení lahve na sekret – magnetický držák – plynulá regulace síly sání, automatické spínání po vyjmutí hadice z držáku |  |  |
| 7. | Přístup k výměně lahví z přední strany unitu |  |  |
| 8. | Autonomní systém tlakové vody o teplotě 37 0C s tolerancí teploty max. ±1 0C pro výplach ucha, digitální displej zobrazující teplotu vody, 500 ml/min., automatické spínání po vyjmutí pistole z držáku |  |  |
| 9. | Nástřik medikamentů s možností politzerace, včetně olivek pro dospělé i dětské pacienty, 2x lahvička na tekuté medikamenty, 1x lahvička na medikamenty s nastavitelnou tryskou, rychloúchyt ovladatelný jednou rukou |  |  |
| 10. | Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů, bez nutnosti držet tlačítko pro sepnutí po celou dobu ohřevu, automatické vypínání |  |  |
| 11. | Tři zabudované LED světelné zdroje, automatické spínání, 210 000 luxů, svítivost srovnatelná s 250 W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin |  |  |
| 12. | Endoskopický management – vyhřívané držáky pro 4 rigidní a 2 flexibilní endoskopy |  |  |
| 13. | Čelní světlo s automatickým spínáním a automatickým nabíjením včetně držáku |  |  |
| 14. | Instrumentační skříň s rovnou vrchní plochou, veškeré instrumenty budou z důvodu možnosti kontaminace uloženy v šuplících |  |  |
| 15. | Otevírání i zavírání šuplíků dotykem, žádné úchytky, servomotory |  |  |
| 16. | Výbava skříně: min. 3 široké šuplíky pro instrumenty, šuplík s nádobou na použité instrumentárium s možností nalití dezinfekčního roztoku, odpadkový koš |  |  |
| 17. | Vyhřívaný zásobník pro předehřev zrcátek – pro cca 50 až 70 zrcátek s různými průměry |  |  |
| 18. | Umístění přístrojů do unitu: videosystém od firmy Storz, který je již na oddělení – 2x přístroj šířka 31 cm a výška 11 cm, a elektrokauter, který bude součástí nabídky |  |  |
|  | MIKROSKOP |  |  |
| 19. | Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem, připojení k unitu do LED světelného zdroje |  |  |
| 20. | 5-krokový měnič zvětšení |  |  |
| 21. | Integrovaný žlutý a zelený filtr |  |  |
| 22. | Binokulární přímý tubus |  |  |
| 23. | 2x magnetický širokoúhlý okulár 10x s dioptrickou korekcí |  |  |
| 24. | Objektiv f=250 mm |  |  |
| 25. | T-rukojeť pro ovládání mikroskopu |  |  |
| 26. | Zapínání/vypínání mikroskopu pohybem ramene nahoru a dolů |  |  |
|  | ELEKTROKAUTER S BIPOLÁRNÍM REŽIMEM |  |  |
| 27. | Monopolární režimy – řez 200 W, bipolární režimy – bipolární řez 100 W, koagulace 50 W |  |  |
| 28. | Přehledné dotykové ovládání, rychlá a jednoduchá orientace |  |  |
| 29. | Dvojitý pedál s tlačítkem pro přepnutí monopolár/bipolár, možnost připojení bezdrátového dvojpedálu |  |  |
| 30. | Auto Start&Stop pro bipolární režimy bez nutnosti aktivace rukojetí nebo pedálem |  |  |
| 31. | Zvuková indikace ukončení bipolární koagulace pro zamezení tvorby nekróz a přilepení tkáně |  |  |
| 32. | Podsvícené porty pro zapojení kabelů pro lepší orientaci a nastavování přístroje |  |  |