Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku 2 ks automatických lisů krevních složek

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky odběrových souprav pro lidskou krev vázané na výpůjčku automatických lisů krevních složek |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve VVZ: | Z2021-007049 |
| ev.č. VZ u zadavatele: | 03/21/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci toho zadávacího řízení jsou:

- pravidelné dílčí dodávky jednorázových uzavřených sterilních odběrových souprav (4 vaky) na plnou krev s deleukotizačním filtrem na erytrocyty; souprava musí umožnit odběr plné krve od jednoho dárce (v objemu 450 ml + 10 %) a její další zpracování na erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), na plazmu (P) a na buffy coat (BC), souprava musí dále umožnit následné bezpečné skladování vaků vyrobených ERD a P a

- výpůjčka nových (nikoliv repasovaných) 2 ks automatických lisů krevních složek pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení,

a to za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách, tj. minimálně včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací, nastavení parametrů separace odstředěné krve (tzn. provádění prospektivní validace) tak, aby byly splněny kvalitativní kritéria vyráběných transfúzních přípravků dle Vyhlášky o krvi č. 143/2008 Sb., instruktáže obsluhy v min. rozsahu 4 pracovních dnů v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech ve znění pozdějších předpisů;

- s vyhláškou č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek v aktuálním znění;

- požadavky VYR-32 Věstníku SÚKL v aktuálním znění - https://www.sukl.cz/leciva/vyroba-leciv

- požadavky normy ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty

- zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Některé níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou definovány jako absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané nepodkročitelné požadavky splňuje.

- Pokud jsou u technických požadavků uvedeny odkazy na normy nebo technické dokumenty, zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného rovnocenného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.

- Technické podmínky na předměty výpůjčky – 2 ks automatických lisů krevních složek (požadavky pro obě zařízení)

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. str. nabídky, oddíl nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatické lisy krevních složek – výpůjčka 2 ks |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 ks nových, nerepasovaných, plně automatických lisů krevních složek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | schválení a povolení k distribuci v ČR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | označení výrobku značkou CE (zdravotnický prostředek) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | návod na použití v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | lisy, nabízené k výpůjčce musí být kompatibilní s nabízenými odběrovými soupravami (vaky) a musí umět tyto soupravy (vaky) zpracovat, tzn. odseparovat plazmu, erytrocyty a buffy coat, zároveň musí být splněny legislativní požadavky na kvalitu těchto odseparovaných produktů (zejména požadavky Vyhlášky o lidské krvi) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | součástí výpůjčky obou lisů je i samostatný program (software) pro sběr, zobrazení a archivaci dat z lisů krevních buněk – min. identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených (separovaných) TP v gramech, chybová hlášení a odchylky od normálu během separace; program bude nainstalován dodavatelem na počítač zadavatele- dodavatel v nabídce specifikuje minimální hardwarové požadavky na počítač a připojení lisů krevních složek (oba lisy budou připojeny na jeden počítač) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | součástí každého lisu je min. 5 hlavic, které disponují automatickými funkcemi dle odpovídajícího postupu separace: sevření hadiček, svaření hadiček, detekce stavu hadiček (prázdná, naplněná), detekce přítomnosti červených krvinek v hadičce; svařená hadička musí jít v místě sváru snadno odtrhnout (drážka v místě sváru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | každý lis musí být vybaven váhami pro vážení separovaných složek: erytrocytů a plazmy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | každý automatický lis krevních složek musí automaticky zprůchodňovat (otevírat) všechny uzávěry (ventily) na vacích odběrové soupravy nabízené v daném zadávacím řízení, tzn. bez manuálního zprůchodňování (otevírání) obsluhujícím personálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | lisy musí umět zpracovat směsné trombocyty z buffy-coatu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11.. | součástí každého lisu musí být čtečka čárových kódů s možností definice jednotlivých čárových kódů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | součástí výpůjčky je zprovoznění napojení obou lisů a programu na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro – obousměrná komunikace; převáděné údaje: identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených TP – ERD, P v gramech, chybová hlášení), cenu za připojení na Informační systém OpenLIMS uhradí firmě Stapro Zadavatel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | snadná údržba lisů, minimální počet kroků obsluhujícího personálu při manipulaci s vaky před separací a po separaci (navěšení vaků, zabezpečení proti pádu, manipulace při zakládání hadiček, vyjmutí vaků), žádná manipulace obsluhujícího personálu s vaky během procesu separace (žádné převěšování do jiné pozice na lisu, apod.), žádné manuální zprůchodňování (otevírání) uzávěrů (ventilů) na vacích obsluhujícím personálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | chybová hlášení s akustickým alarmem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | lisy musí umět uživatelsky měnit parametry programu pro zpracování - separaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16 | dodavatelem bude provedena vstupní validace na každém dodaném lisu krevních složek – celkem 20 vaků (tzn. 10 vaků pro každý lis); vaky použité na vstupní validaci jsou započítány do nabídkové ceny dodavatele | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | u každého lisu interní paměť pro uložení dat z min. 100 provedených separací a interní paměť pro uložení min. 5 předvolených programů separace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | krátká doba separace max. do 5 minut (v režimu programu na zpracování nabízených odběrových souprav) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | váhy, kompresory a hlavice musí být integrovanou součástí lisů, ne ve formě externích přídavných zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | součástí každého lisu krevních složek držák deleukotizačního filtru pro bezpečné uložení filtru během procesu separace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| HODNOTÍCÍ PODKRITÉRIA |  |  |  |  |  |
| 21. | funkce automatického přepouštění roztoku SAG-M přes deleukotizační filtr do přenosového vaku před samotnou filtrací erytrocytů za účelem předplnění deleukotizačního filtru a za účelem smíchání roztoku SAG-M s erytrocyty v přenosovém vaku – bez nutnosti obsluhujícího personálu provádět toto přepouštění roztoku SAG-M manuálně nebo jednoznačné doložení a prokázání (adekvátními doklady a údaji v nabídce), že výrobce nabízeného typu odběrové soupravy a nabízených krevních lisů NEPOŽADUJE přepouštění roztoku SAG-M přes deleukotizační filtr do přenosového vaku před samotnou filtrací erytrocytů za účelem předplnění deleukotizačního filtru a za účelem smíchání roztoku SAG-M s erytrocyty v přenosovém vaku | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium a) kritéria č. 2; váha max. 60 b | ano-ne | ……. |
| 22. | funkce automatického odvzdušnění vaku na plazmu | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium b) kritéria č. 2; váha max. 20 b | ano-ne | ……. |
| 23. | software v českém jazyce na krevním lisu i v programu pro správu krevních lisů v počítači | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium c) kritéria č. 2; váha max. 20 b | ano-ne | ……. |
| SERVISNÍ PODMÍNKY PO DOBU VÝPŮJČKY |  |  |  |  |  |
| 24. | dostupnost servisu min. v pracovní dny | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 25. | nástup na opravu do 48 hodin od nahlášení vady (v pracovní den) | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 26. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů – 3 pracovní dny od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 27. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění ZP – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 28. | V případě, že nebude oprava provedena ve shora uvedených lhůtách, dodavatel ve vhodných případech a po předchozí dohodě zapůjčí zadavateli po předchozí dohodě na dobu opravy jiné zařízení (případně jeho část) odpovídající kvality. | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 4 pracovní dny.

- Účastník zadávacího řízení v nabídce k nabízenému plnění min. předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, fotografie, schémata, katalogová čísla aj.);

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků i k provádění autorizovaného servisu (nabízeného plnění) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- autorizaci od výrobce aj.

- specifikaci minimálních hardwarových požadavků na počítač ve vztahu k připojení lisů krevních složek (oba lisy budou připojeny na jeden počítač) – viz požadavek č. 6 výše.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem, a to i k procesu validace.

I když není u některých požadavků výslovně uvedeno, vždy platí, že se jedná o požadavek pro každý lis nabízený k výpůjčce.