TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Optický koherentní tomograf

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:		2 350 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| OCT přístroj | 1 |  |  |
| PC vyhodnocovací stanice | 1 |  |  |

Specifikace:

| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Optický koherentní tomograf (OCT) |
| 1 | Vysokorychlostní spektrální OCT |  |
| 2 | Světelný zdroj – superluminiscenční dioda |  |
| 3 | Zobrazení sítnice minimálně 3 laserovými monochromatickými vlnovými délkami (red, green, blue) |  |
| 4 | Redfree zobrazení |  |
| 5 | Vyšetření metodou laserové monochromatické autofluorescence |  |
| 6 | Technologie redukce šumu |  |
| 7 | Maximální přesnost a reprodukovatelnost prvotního a následných měření |  |
| 8 | Maximální šíře vyšetřované oblasti |  |
| 9 | Diskrétní skeny – horizontální skeny, vertikální skeny, radiální skeny a cirkulární skeny s volitelnou orientací, velikostí a hustotou |  |
| 10 | Objemové skeny s volitelnou orientací, umístěním, velikostí a hustotou |  |
| 11 | Automatická nebo uživatelem definovaná analýza progrese v libovolné lokaci sítnice |  |
| 12 | Automatická nebo uživatelem definovaná segmentace vrstev sítnice |  |
| 13 | Úplná SW analýza makulární, papilární, peripapilární a periferní oblasti |  |
| 14 | Analýza symetričnosti OD, OS, horní a dolní hemisféra |  |
| 15 | Normativní databáze pro tloušťku RNFL |  |
| 16 | Normativní databáze pro tloušťku vrstvy gangliových buněk |  |
| 17 | Vnitřní fixace s možností paměťového uložení nejpoužívanějších pozic |  |
| 18 | Vnější fixace |  |
| 19 | Personifikace formátu tisku |  |
| 20 | Automatické ladění a kalibrace přístroje |  |
| 21 | Aktivní sledování polohy oka v reálném čase (aktivní eye tracking) |  |
| 22 | OCT angiografie tzn. angiografie bez použití kontrastní látky |  |
| 23 | Možnost vyšetření EDI (enhanced deep imaging) pro zobrazení choroidálních vrstev |  |
| 24 | Skenovací rozsah: hloubka záběru ≥ 1,6 mm šíře skenu ≥ 9 mm širokoúhlé zobrazení ≥ 50° |  |
| 25 | Minimální rozlišovací schopnost: Axiální ≤ 4 µm Transverzální ≤ 9 µm |  |
| 26 | Frekvence skenování: minimálně 80 000 skenů/sec |  |
| 27 | Nejmenší detekovaná změna tloušťky sítnice v čase ≤ 3 µm |  |
| 28 | Akceptovatelnost přístroje pro použití v mezinárodních studiích |  |
| 29 | Možnost přímého převodu stávající pacientské databáze včetně scanů ze současného přístroje OCT (výrobce: Heidelberg Engineering Ltd., typ: HE-86290) do nového OCT, možnost jejich plnohodnotné analýzy v novém systému |  |
| 30 | Přístroj umožňující prohlížení pacientské databáze na minimálně 2 dalších PC na pracovišti zadavatele |  |
| 31 | Možnost pro následný upgrade o simultánní angiografie FA i ICG včetně simultánní OCT |  |
| Vyhodnocovací PC stanice – zobrazovací systém + PC + monitor |
| 32 | Výkonný vícejádrový procesor vhodný pro profesionální nasazení, kompatibilní s instrukční sadou x86 a podporou 64bit, s podporou vizualizačních technologií |  |
| 33 | Paměť min. 64 GB DDR3 |  |
| 34 | 2x disk: 1. systémový disk SSD o minimální kapacitě 256 GB, 2. disk pro ukládání dat o kapacitě min. 8TB/7200 otáček s připojením standardu SATAIII |  |
| 35 | Monitor min. 24“, rozlišení min. 1600 x 1200 bodů, display s matnou nebo jinou antireflexivní úpravou, digitální propojení s dodávanou grafickou kartou |  |
| 36 | Grafická karta certifikovaná výrobcem pro profesionální nasazení s 128-bit paměťovou sběrnicí a min. 1 GB RAM standardu DDR3 s podporou akcelerovaných výpočtů na GPU |  |
| 37 | 1x rozhraní standardu Thunderbolt Min. 2x rozhraní standardu USB 3.0 |  |
| Příslušenství |
| 38 | Elektronicky výškově nastavitelný stolek |  |
| 39 | Barevná laserová tiskárna |  |
| 40 | Klávesnice, myš |  |