TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Specializovaný ultrazvuk pro chirurgické obory

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:		3 300 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonografický přístroj | 1 |  |  |

Specifikace:

| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Specializovaný ultrasonograf pro urologickou a robotickou superkonzilární diagnostiku včetně integrovaného bioptického fúzního systému pro transrektální fúzní biopsii prostaty |  |
| 2 | Plně digitální přístroj s digitálním formátováním UZ svazku |  |
| 3 | Mobilní provedení přístroje, bržděná kolečka podvozku |  |
| 4 | Podvozek s integrovanou záložní baterií, umožňující plynulý provoz přístroje po dobu minimálně 60 min. bez připojení do sítě |  |
| 5 | Minimálně 4 konektory pro současné aktivní připojení zobrazovacích sond |  |
| 6 | Hmotnost přístroje bez snímačů max. 75 kg |  |
| 7 | Hlučnost přístroje v aktivním režimu max. 50 dB |  |
| 8 | Ovládací panel přístroje: vodotěsná, dezinfikovatelná, podsvícená, mechanická klávesnice pro intuitivní ovládání i v chirurgických rukavicích výškově nastavitelný panel v rozsahu nejméně 25 cm pro práci vestoje i vsedě |  |
| 9 | Diagnostický monitor: monitor typu LCD/TFT s úhlopříčkou min. 19“ s polohou obrazu typu portrét (na výšku) pro optimální zobrazení dvou rovin řezu prostaty v reálném čase poloha monitoru stavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje maximální jas monitoru min. 350 cd/m2 horizontální a vertikální pozorovací úhly min. 170° |  |
| Zobrazovací režimy |
| 10 | Zobrazovací módy: B (B-mode) THI (Tissue Harmonic Imaging) – tkáňové harmonické zobrazení CFM (Color Flow Mapping); P (Power Doppler) D (D-mode) PW (Pulsed Wave Doppler) |  |
| 11 | Kombinace módů: B + M B + C B + D(PW) (Duplex) B + P B + C + D (PW) (Triplex) B + P + D (PW) (Triplex) |  |
| 12 | Simultánní módy (rozdělený obraz): B + B B + THI B + (B + C) B + (B + P) Image Fusion |  |
| 13 | Programové uživatelské nastavení – přístroj umožňuje tvorbu vlastních variant programů s nastavením dle orgánů i možností snadné úpravy stávajících (nastavení obrazu, metody měření) |  |
| 14 | Úhlové (kompaundní) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení – možnost nastavení ve více krocích (nejen on/off) |  |
| 15 | Možnost měření v živém i ve zmrazeném režimu |  |
| 16 | Automatická optimalizace obrazu, složený obraz, kódová excitace |  |
| 17 | Pokročilá redukce strukturálního šumu (speklí) v několika úrovních |  |
| 18 | Podpora zobrazení dvou rovin řezu v reálném čase (biplane real time) |  |
| Integrovaný fúzní systém pro navigovanou biopsii prostaty |
| 19 | Zařízení pro navigovanou fúzní biopsii prostaty ve spojení ultrazvukového obrazu v reálném čase a virtuálních obrazů z MR datasetu, generovaných dle polohy sondy |  |
| 20 | Elektromagnetický navigační modul: vysílač magnetického svazku (transmitter) na pohyblivém stojanu řídící jednotka na podvozku sonografu řídící software integrovaný do sonografu senzor s připojením na transrektální sondu |  |
| 21 | Software pro fúzní biopsii: načtení MR obrazů z vnějšího zdroje (CD, PACS, USB), jejich zpracování a uložení do paměti sonografu manuální označení obrysů prostaty a ložisek (contouring) 3D rekonstrukce do formy MR datasetu, optimalizace dle anatomie pacienta i geometrie sondy pro prediktivní registraci sledování polohy transrektální sondy v prostoru s využitím elektromagnetického navigačního systému podpora všech rovin transrektálního snímače při punkci se zobrazením ložisek MR v každé rovině, punkční vektor zobrazen ve všech třech rovinách zobrazení sondy |  |
| Sondy |
| 22 | Sonda typu Curved Array: pro vyšetření ledviny, měchýře, retroperitoea frekvence 2–6 MHz včetně kovového punkčního vodiče, resterilizovatelného v autoklávu |  |
| 23 | Sonda pro transrektální zobrazení prostaty a její biopsii: frekvence 5–14 MHz spuštění snímání a dokumentace z těla sondy 3 zobrazované roviny řezu: příčná jako hlavní k posouzení anatomie a prokrvení prostaty se srovnáním levé a pravé strany podélná pro posouzení hrdla měchýře a sledování punkce přímá (endfire) k biopsii oblasti apexu a recidiv pro radikální prostatektomii zobrazení jednotlivých řezů: samostatně zobrazení příčné a podélné roviny řezu současně v reálném čase, roviny se musí protínat pro dokonalou orientaci v prostatě bioptické příslušenství se dvěma vodiči: hlavní punkční vodič umožní biopsii pod úhlem vpichu 16°- 20° pro biopsii periferní zóny v biplane režimu (nejlépe tělem snímače) – resterilizovatelný kombinovaný punkční vodič se dvěma kanály – jeden pro úhel 19°od osy sondy, druhý je paralelní s povrchem snímače a je využit při zobrazení roviny endfire |  |
| 24 | Sonda typu Linear Array: pro vyšetření varlete, šourku, penisu a uretry frekvence 4–14 MHz šířka akustického vstupu 50 mm k zobrazení většího úseku urologických orgánů |  |
| 25 | Robotická sonda typu Convex Array: pro široký záběr při operaci ledvin speciální snímač pro laparoskopické a robotické aplikace s vazbou na robotickou chirurgii (prováděnou operačním robotem daVinci Xi) s možností zavedení portem a uchopení do grasperu robotického zařízení frekvence 4–12 MHz sterilizovatelná v nízkoteplotním sterilizátoru |  |
| Archivace dat |
| 26 | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interní HDD s kapacitou min. 500 GB a s možností vyhledávání dle jména pacienta, vyšetřujícího, data vyšetření, diagnózy nebo typu vyšetření apod. |  |
| 27 | Ukládání obrazů a videosmyček v bezztrátovém formátu (BMP, AVI) |  |
| 28 | Interní jednotka pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW |  |
| 29 | Minimálně 4× USB port pro připojení externích paměťových médií |  |
| 30 | Připojení ethernet kabelem do nemocniční sítě |  |
| 31 | Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem NEMJI, dle DICOM Conformance Statement zadavatele, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s. |  |
| Příslušenství |
| 32 | Černobílá termotiskárna |  |
| 33 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství, potřebné pro plný provoz přístroje, včetně připojení sond |  |
| Možnosti rozšíření funkcí přístroje |
| 34 | Elastografie – kompresní metoda optimalizovaná pro vyšetření prostaty |  |
| 35 | Řízení navigace extrakorporálního litotryptoru (například EDAP-TMS, Dornier, MEDILIT |  |
| 36 | Možnost doplnění o technologii transperineální biopsie pomocí navigace sondou v krokovacím zařízení (stepperu) |  |
| 37 | Systém pro brachyterapii karcinomu prostaty |  |
| 38 | 3D vyšetření pánevního dna a sledování stability malé pánve |  |