TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Sterilizační přístroje

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:		7 300 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinovaný sterilizátor (pára-formaldehyd) | 1 |  |  |
| Parní sterilizátor | 2 |  |  |

Specifikace:

| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Kombinovaný sterilizátor (pára-formaldehyd) – 1 kus |  |  |
| 1 | Vyhovující normám ČSN EN 285:A2 a ČSN EN 17665-1, ČSN EN 14180 |  |
| 2 | Sterilizátor o velikosti komory 8 ST Jednotek |  |
| 3 | Sterilizátor s integrovaným elektrickým vyvíječem páry |  |
| 4 | Dvojdveřové prokládací provedení, vertikální otevírání dveří komory |  |
| 5 | Celonerezová komora s předehřevem |  |
| 6 | Celonerezové opláštění |  |
| 7 | Nerezové provedení veškerého potrubí, parních ventilů a vakuového systému |  |
| 8 | Pneumatické ovládací ventily |  |
| 9 | Izolace topného pláště pro snížení tepelných ztrát |  |
| 10 | Bezúdržbové těsnění dveří |  |
| 11 | Výkonná vývěva se zařízením na úsporu vody |  |
| 12 | Mechanický filtr na vstupu chladící vody |  |
| 13 | Bakteriologický filtr pro zavzdušnění komory |  |
| 14 | Integrovaný odpad |  |
| 15 | Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody |  |
| 16 | Sterilizační programy – rychlost sterilizace základních procesů (s plnou vsázkou včetně intenzivního sušení): - 134 °C do 40 min - 121 °C do 50 min - 65 °C do 200 min - 55 °C do 240 min - program pro těžkou vsázku s pulzním sušením (Dodavatel doloží uvedené parametry rychlosti procesu výpisem z přístroje shodného typu s nabízeným a uvede referenční instalaci, kde je možné tyto parametry ověřit) |  |
| 17 | Vhodné validovatelné programy při 134 °C a 121 °C pro sterilizaci pevného a porézního materiálu: - Balené materiály - Materiály s intenzivním dosoušením - Sklo, pryž, umělé hmoty |  |
| 18 | Formaldehydový nízkoteplotní program: - vhodný pro laparoskopie, endoskopie, optiky - start sterilizační expozice pouze při dosažení správné teploty komory a dveří - chlazení topného pláště DEMI vodou - použitý formaldehyd – možnost přípravy v nemocniční lékárně, vkládání z přední části sterilizátoru |  |
| 19 | Testovací programy: Vakuum test, Bowie Dick test, test těsnosti, nastavení automatického ranního testu těsnosti a nahřátí přístroje |  |
| 20 | Dotykový ovládací panel v českém jazyce na obou stranách sterilizátoru – zobrazení minimálně procesu sterilizace, hodnoty teplot, tlaku a čísla šarže |  |
| 21 | Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu sterilizačního cyklu na nakládací straně |  |
| 22 | Vizuální a akustická signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty, jednotlivých fází sterilizačního cyklu) na ovládacím displeji |  |
| 23 | Připojení sterilizátoru k síti LAN a servisnímu středisku, dálková diagnostika, záznam a archivace procesů na externím PC a serveru nemocnice |  |
| 24 | Příslušenství pro 1 ks kombinovaného sterilizátoru: - transportní vozík - 2 ks - zavážecí vozík - 1 ks - svářečka sterilizačních obalů - 1 ks - přístroj splňující normy ČSN EN ISO 11607-2, - řízení mikroprocesorem, - validovaný typ sváru, - nastavitelná svařovací teplota v min. rozsahu 100–200 °C, - automatický start po vložení obalu do svařovací dráhy, - ovládací panel s kontinuálním monitoringem procesu, - integrovaná tiskárna pro potisk obalů, - možnost připojení externí tiskárny čárových kódů, - ukazatel teploty a přítlaku, - nastavitelná rychlost posuvu a přítlaku, - přídavný podavač pro snadný posuv velkých obalů, - USB port |  |
| Parní sterilizátor – 2 kusy |  |  |
| 25 | Vyhovující normám ČSN EN 285:A2 a ČSN EN 17665-1, ČSN EN 14180 |  |
| 26 | Sterilizátor o velikosti komory 12 ST Jednotek |  |
| 27 | Sterilizátor s integrovaným elektrickým vyvíječem páry |  |
| 28 | Dvojdveřové prokládací provedení, vertikální otevírání dveří komory |  |
| 29 | Celonerezová komora s předehřevem |  |
| 30 | Celonerezové opláštění |  |
| 31 | Nerezové provedení veškerého potrubí, parních ventilů a vakuového systému |  |
| 32 | Pneumatické ovládací ventily |  |
| 33 | Izolace topného pláště pro snížení tepelných ztrát |  |
| 34 | Bezúdržbové těsnění dveří |  |
| 35 | Výkonná vývěva se zařízením na úsporu vody |  |
| 36 | Mechanický filtr na vstupu chladící vody |  |
| 37 | Bakteriologický filtr pro zavzdušnění komory |  |
| 38 | Integrovaný odpad |  |
| 39 | Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody |  |
| 40 | Sterilizační programy – rychlost sterilizace základních procesů (s plnou vsázkou včetně intenzivního sušení): - 134 °C do 40 min - 121 °C do 50 min - program pro těžkou vsázku s pulzním sušením (Dodavatel doloží uvedené parametry rychlosti procesu výpisem z přístroje shodného typu s nabízeným a uvede referenční instalaci, kde je možné tyto parametry ověřit) |  |
| 41 | Vhodné validovatelné programy při 134 °C a 121 °C pro sterilizaci pevného a porézního materiálu: - Balené materiály - Materiály s intenzivním dosoušením - Sklo, pryž, umělé hmoty |  |
| 42 | Testovací programy: Vakuum test, Bowie Dick test, test těsnosti, nastavení automatického ranního testu těsnosti a nahřátí přístroje |  |
| 43 | Dotykový ovládací panel v českém jazyce na obou stranách sterilizátoru – zobrazení minimálně procesu sterilizace, hodnoty teplot, tlaku a čísla šarže |  |
| 44 | Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu sterilizačního cyklu na nakládací straně |  |
| 45 | Vizuální a akustická signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty, jednotlivých fází sterilizačního cyklu) na ovládacím displeji |  |
| 46 | Připojení sterilizátoru k síti LAN a servisnímu středisku, dálková diagnostika, záznam a archivace procesů na externím PC a serveru nemocnice |  |
| 47 | Příslušenství pro 2 ks parních sterilizátorů: - zavážecí vozík - 4 ks - transportní vozík – 6 ks |  |
| Specifikace dálkového IT monitoringu |  |  |
| 48 | Připojení nově instalovaných sterilizátorů do stávajícího SW GETINGE T-Doc pro monitoring procesů, do kterého jsou napojeny stávající mycí a dezinfekční automaty na odd. CS |  |
| 49 | Vzdálené připojení (přes internet) servisního technika pro okamžitou podporu při poruše připojených přístrojů či SW, vzdálená podrobná diagnostika vč. informace o stavu všech digitálních a analogových vstupů/výstupů, on-line monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů na PC |  |
| 50 | HW pro připojení min. 3 ks sterilizační techniky |  |
| 51 | Možnost současného připojení 5 PC v rámci nemocnice, 1 kanál na servisní středisko |  |
| 52 | Vzorkování analog hodnot teplot, tlaků, binárních veličin stavu ventilů, relé, stykačů, plováků atd. |  |
| 53 | Vzorkování dat po 1 sekundě |  |
| 54 | Ukládání dat na PC a server nemocnice |  |
| 55 | Výtisk uživatelských protokolů o sterilizačním (mycím) cyklu s parametry včetně grafu procesu |  |
| 56 | Připojení do sítě LAN nemocnice a propojení přes IT se serverem servisního střediska 24 hod denně |  |
| 57 | Možnost zobrazení vytížení přístrojů v průběhu dne, týdnů, měsíců (na PC i servisním oddělení) |  |
| 58 | Zobrazení statistiky závad, chybových hlášeních (na PC i servisním oddělení) |  |
| 59 | Možnost přepnutí PC na centrální sterilizaci do uživatelského módu se zobrazením stavu přístroje a zbývajícím čase do konce cyklu |  |
| 60 | Ethernet rozhraní dle standardu IEEE 802.3 (min. 100BASE-T, nebo 1000BASE-T), s podporou IEEE 802.1X |  |
| 61 | Rozhraní – konektor dle standardu ANSI/TIA/EIA568B RJ45, propojovací kabel splňující kategorii CAT 5e a lepší, mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce |  |
| 62 | Podporu EAP protokolu (Extensible Authentication Protocol) vycházejícího z RFC 2284 a následných aktualizací |  |
| 63 | Podpora protokolu EAP-PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) s autentizační metodou EAP-MSCHAPv2 |  |
| 64 | Protokol – síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP |  |
| Požadavky na instalaci |  |  |
| 65 | Doprava všech přístrojů na místo instalace (nastěhování dveřmi o rozměrech 100 x 196 cm, druhé patro budovy, oddělení centrální sterilizace) |  |
| 66 | Instalace přístrojů do stavebního otvoru o rozměrech 563 x 260 cm (šířka x výška), včetně okolního nerezového zakrytování |  |
| 67 | Propojení sterilizátorů s monitorovacím SW, zapojení veškerých komponent, kompletní uvedení zařízení do provozu včetně počátečních kontrolních zkoušek |  |
| 68 | Provedení veškerých počátečních zkoušek a kontrol, včetně povinné validace podle ČSN EN 17665, zpracování validačního protokolu |  |