Příloha č. 2 - technická specifikace

OPTICKÝ BIOMETR - VZ/5/2021

| Bezkontaktní oční optický biometr pro oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace | nabídka splňuje, ANO/NE - případně další popis + číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v produktovém listu) nalézt |
| --- | --- |
| Konkrétní typ a název biometru: |  |
| Měřené parametry: |  |
| Axiální délka oka |  |
| Zakřivení přední i zadní plochy rohovky |  |
| Celková hodnota keratometrie |  |
| Centrální topografie |  |
| Hloubka přední komory oka |  |
| Průměr duhovky |  |
| Tloušťka čočky |  |
| Úhel kappa |  |
| Průměr zornice |  |
| Kontrola fixace pacienta: |  |
| Minimální rozsahy měřených hodnot s maximální odchylkou: |  |
| Bezkontaktní měření axiální délky oka 15-32 mm (± 4 um) |  |
| Bezkontaktní měření zakřivení rohovky – keratometrie 6.5-9,5mm (± 13 um) |  |
| Bezkontaktní měření hloubky přední komory 1,9-4,8 mm (± 6 um) |  |
| Bezkontaktní měření white-to-white vzdálenosti (průměr duhovky) 9-15mm (± 40 um) |  |
| Bezkontaktní měření tloušťky čočky 2,4-6,8 mm (± 6 um) – fakické oko |  |
| Bezkontaktní měření tloušťky čočky 0,13-2,5mm – pseudofakické oko |  |
| Bezkontaktní měření tloušťky centrální části rohovky 0,31-1,2 mm (± 2 um) |  |
| Bezkontaktní měření průměru pupily v rozsahu 1-12mm |  |
| Centrální topografie průměru 4,8mm |  |
| Vzorce pro výpočet IOL: |  |
| SRK/T, Holladay1, Hoffer Q |  |
| HaigisSuite (Haigis, Haigis L, Haigis T) |  |
| BarretSuite (Barret universal II, Barret Toric, Barret True, Barret TK universal II, Barret TK Toric, Barret True K with TK) |  |
| Další požadavky: |  |
| Možnost importu dat z databáze IOLCon |  |
| Měření vyžívající technologii swept-source OCT |  |
| Připojení ke stávající laserové tiskárně v ambulanci |  |
| Možnost manuálního dosazení biometrických hodnot s následnou kalkulací nitrooční čočky |  |
| Možnost propojení s archivačním a databázovým softwarem |  |
| USB port |  |
| Minimálně 18 bodová keratometrie |  |
| Elektrický výškově stavitelný stolek |  |

*Poznámka:

Všechny parametry, ve výše uvedené specifikaci, jsou minimální,

tedy striktně požadované.