TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1: Myčky podložních mís

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:	1 100 000 Kč bez DPH (za 7 kusů)

Místo plnění:

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

Chirurgické oddělení – 1 kus

Ortopedicko-traumatologické oddělení – 3 kusy

Pediatrické oddělení – 2 kusy

Oddělení dlouhodobě nemocných – 1 kus

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myčka podložních mís | 7 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Mycí a dezinfekční automat s mikroprocesorovým řízením a termickou dezinfekcí, samostatně stojící |  |
| 2 | Jednodvéřový přístroj s předním plněním |  |
| 3 | Vlastní integrovaný vyvíječ páry |  |
| 4 | Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu |  |
| 5 | Mycí komora: - celonerezová – chromniklová ocel (tř. materiálu A2 – AISI 304) - se zaoblenými rohy - bezspárová |  |
| 6 | Kapacita mytí minimálně: - 1 kus podložní mísy s poklicí + 1 kus močové lahve, nebo - 3 kusy močových lahví, nebo - 1 kus lavor o průměru cca 30 cm a výškou do 17 cm |  |
| 7 | Výměnné držáky pro toaletní nádoby lze instalovat/měnit bez použití nářadí |  |
| 8 | Integrovaný prostor pro zásobník a dávkování detergentu, zvlášť uzamykatelný |  |
| 9 | Česky psaný alfabetický displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu, se signalizací poruch v českém jazyce |  |
| 10 | Minimálně 3 programy mytí: - krátký - normální - intenzivní (bez nutnosti rozlišování typu vložených nádob) |  |
| 11 | Garance umytí i s vložením zbytku obsahu |  |
| 12 | Automatické čištění mycí komory minimálně jednou za 24 hodin |  |
| 13 | Nastavitelná hodnota parametru A0 (min. A0=60; A0=600) |  |
| 14 | Teplotní senzory v mycí komoře pro kontrolu hodnot A0 zaručujících bezpečnost dezinfekce (Hygienická bezpečnost prostřednictvím regulace hodnoty A0 podle DIN EN ISO 15883) |  |
| 15 | Možnost připojení odpadu do zdi nebo do podlahy |  |
| 16 | Sifon s protizápachovým uzávěrem |  |
| 17 | Elektricky blokované dveře během mycího a dezinfekčního cyklu |  |
| 18 | Elektro připojení 400 V (4,6 kW) nebo 230 V (2,8 kW) |  |
| 19 | Přístroj certifikovaný ve třídě zdravotnických prostředků IIa |  |
| 20 | Certifikát DIN EN 1717 – Ochrana pitné vody |  |
| 21 | Zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče |  |
| Příslušenství |  |  |
| 22 | Detergent 1 balení – originální mycí prostředek doporučený výrobcem |  |
| 23 | Nástavce: - 1 kus pro močové lahve - 1 kus pro podložní mísu - 1 kus pro toaletní lavor |  |
| 24 | Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje uvedené parametry v plném rozsahu. Ve své nabídce je pak povinen předložit takové doklady či odkazy, které splnění uvedených hodnot jednoznačně potvrzují (originální technické listy výrobce, návody k použití, výsledky testů apod.).

| Č. p. | Hodnocené parametry | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Možnost úpravy programů – nastavení teploty vody, intenzity mytí, množství detergentu nebo času mytí |  |
| 2 | Aktivní sušení pomocí ventilátoru s HEPA filtrem |  |
| 3 | Maximální hlučnost přístroje v provozu ≤ 50 dB |  |
| 4 | Maximální spotřeba vody na 1 mycí cyklus v režimu „intenzivní“ ≤ 25 litrů |  |
| 5 | Maximální spotřeba energie na 1 mycí cyklus v režimu „intenzivní“ ≤ 0,20 kW |  |