TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Optický biometr s OCT technologií

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:		980 000 Kč bez DPH

Místo plnění:

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

Oční oddělení

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optický biometr s OCT | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Biometrický přístroj s plánovací jednotkou pro bezkontaktní měření parametrů oka |  |
| 2 | Princip měření – optická B-scan biometrie (6 radiálních B-scanů 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°) |  |
| 3 | Plně integrované OCT, zdroj záření SWEPT Source OCT (1050-1070 nm) |  |
| Měřené parametry oka |
| 4 | Zakřivení přední plochy rohovky (K) Zakřivení zadní plochy rohovky (PK) |  |
| 5 | Axiální délka oka (AL) v rozsahu 14–38 mm (± 4 μm) |  |
| 6 | Celková hodnota keratometrie (TK) v rozsahu 5–11 mm (± 13 μm) |  |
| 7 | Centrální tloušťka rohovky (CCT) v rozsahu 0,2-1,2 mm (± 2 μm) |  |
| 8 | Hloubka přední komory oka (ACD) v rozsahu 0,7-8 mm (± 6 μm) |  |
| 9 | Tloušťka čočky (LT) v rozsahu: pro phakické oko 1-10 mm (± 6 μm) pro pseudofakické oko 0,13-2,5 mm |  |
| 10 | Průměr duhovky (White-to-White) v rozsahu 8–16 mm (+40 μm) |  |
| 11 | Centrální topografie: anterior axial power map (zohledňuje zakřivení přední plochy rohovky K) total axial power map (zohledňuje zakřivení přední i zadní plochy rohovky TK) průměr 4,8 mm |  |
| 12 | Kontrola fixace pacienta (zobrazení sítnice v okolí 1 mm kolem foveoly) |  |
| 13 | Úhel kappa – Chang-Waring Chord (CWC) |  |
| Vzorce pro výpočet IOL |
| 14 | SRK/T |  |
| 15 | Holladay1, Holladay2 |  |
| 16 | HofferQ |  |
| 17 | HaigisSuite: Haigis Haigis-L pro výpočet IOL po laserovém refrakčním zákroku (LASIK, PRK, LASEK) Haigis-T pro výpočet torických IOL |  |
| 18 | Barrett suite: Barret Universal II – pro výpočet sférických IOL se standardní keratometrií K Barret Toric – pro výpočet torických IOL se standardní keratometrií K Barrett True K – pro výpočet sférických IOL po laserovém refrakčním zákroku se standardní keratometrií K Barrett TK Universal II – pro výpočet sférických IOL s celkovou keratometrií TK Barrett TK Toric – pro výpočet torických IOL s celkovou keratometrií TK Barrett True K with TK – pro výpočet sférických IOL po laserovém refrakčním zákroku s celkovou keratometrií TK |  |
| 19 | Keratometrie – třízónová (18 bodů) nezávislá na vyšetřujícím, telecentrická optika |  |
| 20 | Referenční snímek oka pro „Markerless“ řešení a možnost propojení do operačního mikroskopu přes archivační a databázový software (pro komunikaci s navigačním systémem pro implantaci torických čoček) |  |
| 21 | Import optimalizovaných IOL konstant – 100% kompatibilita s www.IOLCon.org |  |
| 22 | Přenos, export, archivace dat ve formátu DICOM |  |
| 23 | Export dat na přenosné úložiště (USB) |  |
| Příslušenství |
| 24 | Kompatibilní elektronicky výškově stavitelný stolek |  |
| 25 | Laserová tiskárna |  |