- Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | SPECT/CT - gamakamera |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks SPECT/CT - gamakamera pro použití na oddělení nukleární medicíny zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb..“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. (dále také „dodávka SPECT/CT - gamakamery“)

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr |  | Status |  | Druh technického parametru |  | ANO/NE |  | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) |  | Poznámka/komentář |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECT/CT - gamakamera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dodávka nové (ne repasované) SPECT/CT- gamakamery na místo stávajícího řešení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 2. |  | Demontáž stávající SPECT/CT gama kamery a dodávka písemného dokladu o její ekologické likvidaci |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 3. |  | Hmotnost SPECT/CT gamakamery včetně veškerého příslušenství |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ……kg. |  | doplňte hmotnost zařízení |  |
| 4. |  | Přívodní silový kabel 5x10 CYKY |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 5. |  | 3 fázový jistič 32A typ C |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 6. |  | Hybridní systém SPECT/CT s gama kamerou SPECT integrovanou do jednoho portálu s CT (mechanicky integrované moduly SPECT a CT v jednom krytu) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 7. |  | SPECT gama kamera s dvěma plně digitálními detektory umožňující tomografické a celotělové vyšetření |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 8. |  | Akvizice SPECT/CT - samostatná akvizice a zpracování SPECT -samostatná akvizice CT |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 9. |  | Samostatná akviziční stanice a samostatná vyhodnocovací stanice |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 10. |  | Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, dostupný z obou stran gantry, úhlopříčka min. 10“ a zobrazení: - náhled obrázku z obou detektorů, - parametry pozice gantry, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | napište, jak je provedeno uchycení pohyblivého ramene (např. na přístroji, ze stropu)… |  |
| 11. |  | Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro dokončení SPECT vyšetření a bezpečné vypnutí systému |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ….. |  | napište jaká je kapacita UPS….(minutách) |  |
| 12. |  | Zařízení musí umožnit napojení na nemocniční informační systémy VISUS JiveX PACS , jehož dodavatem je společnost FOMEI s.r.o. a NIS FONS Enterprise jehož dodavatem je společnost STAPRO, s..r.o. , kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě Ethernet 1Gpbs, komunikace ve standardech HL7 a DICOM |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 13. |  | 1 ks lokální zálohovací uložiště min. 20 TB |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 14. |  | Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou |  | požadováno |  | absolutnír |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 15. |  | Plánování vyšetření dalších pacientů během akvizice |  | požadováno |  | absolutnír |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| Gantry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rozsah otáčení obou detektorů gamakamery na prstenci min. 540 ° |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 17. | Průměr otvoru gantry se rovná průměru gantry CT tomografu, min. 70 cm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 18. | Nastavení detektorů pod úhlem min. 180 ° (paralelně - např. pro vyšetření celého těla a SPECT) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 19. | Nastavení detektorů pod úhlem min. 90 °, k dispozici alespoň pro kolimátory LEHR (např. pro kardiologické vyšetření SPECT), s přiblížením hlav v režimu L na osu otáčení vyšetření SPECT, přičemž v tomto režimu je aktivní „body contouring“ |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 20. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta vsedě mezi detektory - systém umožňuje elektrické ovládání výšek detektoru tak, aby je bylo možné nastavit v různých výškách a současně pořídit projekce PA / AP |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 21. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta vsedě, kdy jeho zorné pole je odvráceného od osy otáčení portálového vnějšku s elektrickým ovládáním výšky každého detektoru odděleně |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 22. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta v ležící poloze (obě hlavy jsou umístěny v jedné rovině nad pacientovým tělem, umožňující současné zobrazení pacienta ležícího na lůžku / vozíku) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 23. | Nastavení detektorů pro vyšetření v pololežící poloze (obě hlavy nad tělem pacienta pololežícího na lůžku / nemocničním vozíku s možností sklonu v dlouhé ose lůžka) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Jeden společný stůl pro vyšetření SPECT i CT |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 25. | Minimální hodnota maximálního zatížení stolu 220 kg |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 26. | Délka (tj. zároveň skenovací rozsah) vyšetřovacího stolu min. 190 cm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | napište jaký je skenovací rozsah vyšetřovacího stolu….(cm) |  |  |
| 27. | Přístup k vyšetřovacímu stolu z levé i pravé strany – jednoduché uložení pacienta |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 28. | Nastavitelná nejnižší výška stolu nejvýše 60 cm (včetně) od podlahy |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 29. | Absorpční koeficient pro pohyblivou desku max. 10 % pro gama záření s energií 140KeV |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 30. | Přemístitelnost stolu od gantry obsluhou, v případech kdy je nutné provést vyšetření pacienta na invalidním vozíku, nemocničním lůžku nebo v jiných místech, např. sezení, stání atd. |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 31. | Nouzového vysunutí stolu při havárii |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 32. | Odnímatelné fixační pomůcky pro pacienta, držadla, podpěry a popruhy:1ks fixační pás (fixace rukou u trupu), 1ks podložka pod hlavu, 1ks podložka pod kolena, 1ks držáky pod ruce, 1ks držák rukou za hlavou, 1ks nástavec na hlavu pro vyšetření mozku |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Detektory gamakamery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Užitečné zorné pole obdélníkového detektoru bez řezaných rohů |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 34. | Scintilační NaI(Tl) krystal tloušťky 3/8“ (9.5 mm) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 35. | Rozměry pravoúhlého, užitečného zorného pole detektoru (UFOV), minimálně šířka 533 mm, hloubka 387 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 36. | Počet fotonásobičů v detektoru min. 59 |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 37. | Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 38. | Plná digitalizace detektoru, jeden AD převodník na jeden fotonásobič |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 39. | Vnitřní geometrická rozlišovací schopnost (prostorové rozlišení podle The National Electrical Manufacturers Association, dále „NEMÁ“): - FWHM (UFOV) ≤ 4,0 mm - FWTM (UFOV) ≤ 8,0 mm - FWHM (CFOV) ≤ 4,0 mm - FWTM (CFOV) ≤ 8,0 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 40. | Homogenita vnitřního pole, nekorigovaná (podle NEMA): - diferenční (UFOV) ≤ 3,0% - celková (UFOV) ≤ 4,0% - diferenční(CFOV) ≤ 2,5% - celková (CFOV) ≤ 3,0% |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 41. | Vnitřní prostorová linearita (podle NEMA): - diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm - celková (CFOV) ≤ 0,5 mm - diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm - celková (UFOV) ≤ 0,7 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 42. | Energetický rozsah min 60 - 588 keV |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 43. | Vnitřní rozlišení energie UFOV FWHM pro Tc-99 při 20 kcps max. 9.9% |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Kolimátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Nízkoenergetické kolimátory s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí (LEHR / LEHRS) - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 45. | Minimální citlivost kolimátoru LEHR / LEHRS 200 cpm / µCi |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 46. | Kolimátor ME - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 47. | Kolizní senzory blokující pohyby hlav a stolu pacienta |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 48. | Ochrana pacienta před kontaktem s konstrukčními prvky během jejich pohybu, řízená automaticky a manuálně |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 49. | Vozík pro dodávané kolimátory |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 50. | Systém s automatickým nebo poloautomatickým mechanismem výměny kolimátoru |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 51. | Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR min. 700 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| SPECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Mapování kontur pacienta "on-line" při akvizici celého těla (v ose Z) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 53. | EKG gating |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 54. | Funkce sledování obrysu pacienta pro vyšetření celého těla a SPECT, aktivní jak pro nastavení paralelních detektorů (180 stupňů), tak i pro umístění detektoru v úhlu 90 stupňů vůči sobě (např. pro vyšetření srdce) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Víceřadý CT přístroj, s akviziční spirálou, zajišťující současně akvizici min. 16 vrstev při jedné plné rotaci 360 stupňů (min. 8 fyzických řad detektoru) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 56. | Průměr otvoru gantry je stejný jako průměr otvoru gammakamery min. 70 cm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 57. | Výkon generátoru dostupný v klinických protokolech min. 24 kW |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 58. | Rozsah napětí RTG lampy používaný v klinických protokolech min. 80 - 130 kV |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 59. | Rozsah proudu min. 25 – 200 mA |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 60. | Snížení dávky pomocí iterativní metody, např. SAFIRE, ASiR nebo ekvivalentní iterativní metody |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 61. | Nejmenší dosažitelná šířka řezu max. 0,625 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 62. | Maximální dostupné zorné pole (FOV) min. 500 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 63. | Maximální zvětšené rekonstruované zorné pole (FOV) min. 70 cm (použité pro korekci absorpce) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 64. | Nejkratší doba rotace rtg lampy-detektoru max. 1s/360° |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 65. | Délka kontinuálního CT skenu pro SPECT/CT vyšetření min. 150 cm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 66. | Rozsah variace pitch, min. 0,625 ÷ 1,675 |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 67. | Vysokokontrastní (prostorové) rozlišení, měřeno v maximálním akvizičním poli, při 2% MTF min.13 lp / cm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 68. | Maximální rozlišení s nízkým kontrastem, měřeno pro fantom CATHPAN o průměru 16 cm, s 10 mm vrstvou, pro rozdíl kontrastu 3 HU, rozsah napětí 130-140 kV, měřeno v akvizičním poli 50 cm, ≤ 3 mm |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Akviziční systém se softwarem, který podporuje gamakameru a CT skener, umožňující provádět scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické), SPECT, hradlovaný SPECT (Gated-SPECT), scintigrafii celého těla a CT vyšetření, SPECT/CT vyšetření |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 70. | Akviziční stanice s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 71. | Barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 72. | Kompletní EKG triggering pro kardio vyšetření integrovaný v pohyblivé části pacientského stolu |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 73. | Rekonstrukční algoritmus, vylepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Evolution nebo ekvivalentní |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| SW pro zpracování pacientských studií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Stanovení glomerulární filtrace ledvin (GFR) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 75. | Kardiologická analýza EF levé a pravé komory; lokální EF analýza |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 76. | Průtok plazmou ledvinami (ERPF) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 77. | Vyšetření transplantované ledviny |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 78. | Analýza plicní ventilace a studie perfúze |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 79. | Analýza testů štítné žlázy |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 80. | Test prvního průchodu, analýza úniku L-R |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 81. | Kvantifikace vyprazdňování žaludku |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 82. | Analýza vyšetření příštítných tělísek |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 83. | Software pro volumetrickou analýzu studií SPECT / CT (vytváření oblastí 3D zájmu a výpočet počtu počítání pro jednotky SPECT a Hounsfield pro CT), Paralelní prezentace dvou studií SPECT / CT. |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 84. | Absolutní kvantifikace absorpce (SUV) min pro následující izotopy: Tc99, 111In, I123, I131, 67Ga, 153Sm, Lu177 zkoušky |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 85. | Oboustranný přenos dat DICOM – kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Diagnostické stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Vyhodnocovací systém řešen formou client-server tak aby bylo umožněno hodnocení studií ze vzdáleného přístupu. Minimálně 3 licencí uvedeného SW pro zpracování pacientských studií (3 současně pracující uživatelé) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 87. | 3 ks kancelářských monitorů uhlopříčka min. 24" v rozlišení min. fullHD |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 88. | 3 ks pracovních stanic s grafickou kartou pro medicínské použití |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 89. | 3 ks barevné diagnostické LCD monitory (požadavky na diagnostické monitory viz požadavek 89a. - 89c.) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
|  | - úhlopříčka min. 24" |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
|  | - rozlišení min. 1,5 Mpix |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
|  | - svítivost min. 250cd/m2 |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Příslušenství v rámci dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Fantomy pro CT pro provádění ZPS dle aktuálního doporučení SÚJB |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 91. | Plošný zdroj Co-57 k provádění ZPS (CTRF 10002) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Orientační celková cena za předmět plnění nepřekročí 17 484 800 Kč bez DPH (maximální finanční krytí z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro pořízení předmětu veřejné zakázky) přílohou pošlete aktuální cenovou nabídku |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 93. | Typ přístroje, který toto technické zadání splňuje, nebo se mu přibližuje (v případě uvedení poznámek). Pokud se jedná o soubor přístrojů, napište jednotlivé typy přístrojů souboru. Přílohou pošlete technické listy/produktová data |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 94. | Schopnost předložení min. 3 referencí – osvědčení o třech dodávkách nové SPECT/CT- gamakamery v posledních 3 letech (každá dodávka v min. částce 15 mil. Kč bez DPH). V případě, že není možné doložit 3 reference na SPECT/CT- gamakameru, napište, jaké tři dodávky ve výše uvedené výši jste schopni předložit. |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| 95. | Plnění do x týdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (uveřejnění v Registru smluv) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | …………uveďte Vaši optimální lhůtu na dodání……… |  |  |
| SERVIS A SERVISNÍ PODMÍNKY V PRŮBĚHU ZÁRUKY I PO UKONČENÍ ZÁRUKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Bezplatná záruka po dobu 24 měs. od dodání předmětu zakázky |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| 97. | Autorizované servisní zabezpečení na dodaném zařízení (full servis nebo případně jiné varianty – včetně varianty bez uzavření pozáruční servisní smlouvy) |  | požadováno |  | xxx |  | xxxx |  | xxxx |  | …………nabídněte varianty poskytování servisních služeb …………. |  |  |
| 98. | Délka servisního zabezpečení 10 roků (2 roky bezplatná záruka + 8 roků úplatný pozáruční - servis) |  | požadováno |  | xxx |  | xxxx |  | xxxx |  |  |  |  |
| 99. | reakční doba pro všechny závady: 4 hodiny od nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| 100. | max. lhůta na odstranění závady vzdáleným přístupem – 12 hodin od nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| 101. | max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení bez potřeby dodání náhradních dílů – 2 kalendářní dny ode dne nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| 102. | max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení při potřebě dodání náhradních dílů – 5 kalendářních dnů ode dne nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| 103. | Cena za 1 rok poskytování servisních služeb po skončení záruky včetně ceny za nutné náklady za výrobcem předepsané servisní úkony při neuzavření servisní smlouvy) |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | ……uveďte dle variant ………….. |  |  |

- OSTATNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne;

- speciální technické zaškolení pro ORO (radiologické fyziky a techniky) kromě běžného zaškolení obsluhy;

- elektrické revize (pokud se jedná o ZP pevně připojené k síťovému zdroji el. energie (např. rentgeny, autoklávy apod.) po dobu záruky

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- Kompletní stavební a technické požadavky pro instalaci zařízení včetně parametrů na transportní cesty

- Ostatní komentáře:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadavatel nepřipouští úpravu elektroinstalace

Zadavatel nepřipouští úpravu elektroinstalace