TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 6 – Stolní termostat

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			85 500 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stolní termostat | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Kompaktní laboratorní termostat pro potřeby mikrobiologického pracoviště |  |
| 2 | Vnitřní objem 17–25 litrů |  |
| 3 | Přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru) |  |
| 4 | Teplotní rozsah: 20 °C až 40 °C (udržování vnitřní teploty i pod teplotou okolí, s předpokladem okolní teploty 18-30 °C) |  |
| 5 | Odchylka teploty v čase: max. ± 0,2 °C |  |
| 6 | Bezpečnostní termostat |  |
| 7 | Vnitřní komora se zaoblenými rohy |  |
| 8 | Vnitřní osvětlení |  |
| 9 | Mikroprocesorové řízení |  |
| 10 | Průchodka pro možnost napojení externích komponent |  |
| 11 | Systém vnitřních polic – 2 ks (perforované) |  |
| 12 | Váha termostatu max. 10 kg |  |
| 13 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| 14 | Instalační validace dodaného termostatu |  |