TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 7 - Barvicí automat pro histologii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			789 142 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barvicí automat pro histologii | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plná automatizace imunohistochemického barvení a hybridizace in situ – sušení řezů, deparafinace tkáně, demaskování antigenů (volitelně tepelně při různém pH a enzymaticky) |  |
| 2 | Automatické dávkování detekčních a barvicích činidel (DAB, AP, fluorescence a pod) bez nutnosti přerušení běhu přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy během tohoto procesu |  |
| 3 | Možnost manuální aplikace primární protilátky u zřídkavě používaných protilátek |  |
| 4 | Možnost plně automatického běhu přes noc bez přítomnosti obsluhy |  |
| 5 | Minimálně 30 nezávislých pozic s tím, že každá pozice umožňuje provádění odlišného barvícího protokolu bez omezení metody, libovolné kombinace protokolů (IHC – různé protilátky, ISH, protokoly s deparafinací i bez ní, s různou teplotou a pH, demaskování antigenů, protokoly s různým systémem detekce, s různou teplotou a dobou inkubace) |  |
| 6 | Přístroj umožňuje kontinuální vkládání a vybírání hotových skel během chodu přístroje |  |
| 7 | Možnost současného automatizovaného provádění imunohistochemie a in situ hybdridizace |  |
| 8 | Reagencie (enzymy, detekční kity a protilátky pro automatický běh) dostupné ve formě k přímému použití |  |
| 9 | Plně otevřený systém – možnost použití protilátek různých výrobců |  |
| 10 | Možnost okamžitého zahájení zpracování STATIM vzorku bez omezení kapacity přístroje a bez negativního ovlivnění doby zpracování ostatních vzorků |  |
| 11 | Přístroj musí zajišťovat homogenitu barvení v celém rozsahu barvicí zóny (nepřipouští se kapilární systém) |  |
| 12 | Veškerá provozní činidla bez obsahu organických rozpouštědel |  |
| 13 | Pretreatment (deparafinace a demaskování antigenů) probíhá v přístroji za přesně daných podmínek (teplota, čas, pH) definovaných pro jednotlivá skla |  |
| 14 | Kontrola množství reagencií/počtu dostupných testů (protilátek, enzymů, detekcí, ...) ve stroji před zahájením běhu i při přidávání skel v průběhu barvení – ochrana před zahájením barvení bez dostatečného množství reagencií pro dokončení procesu |  |
| 15 | Kontrola dostupného objemu pro odpad v závislosti na použitých metodách barvení před zahájením běhu – ochrana odpadních nádob před přetečením |  |
| 16 | Možnost doplňování či výměny veškerých reagencií za chodu přístroje bez ovlivnění již probíhajícího vyšetření |  |
| 17 | Systém umožňující v budoucnu připojení dalších barvicích automatů k jednomu ovládacímu PC, aby bylo možné sdílení stejných reagencií a pracovních postupů |  |
| 18 | Uživatelské rozhraní přístroje včetně ovládacího softwaru v českém jazyce |  |
| 19 | Komunikace s NIS prostřednictvím standardního rozhraní |  |
| 20 | Zdravotnický prostředek CE-IVD |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21 | PC stanice |  |
| 22 | Monitor, klávesnice, myš |  |
| 23 | Odpovídající UPS zařízení pro případný výpadek elektrického proudu |  |