Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy na dodávku infuzní techniky)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Infuzní technika |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2022-006948 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 03/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je

- dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků – infúzní techniky pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2021., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.;

- dílčí dodávky vázaného-nezaměnitelného spotřebního materiálu – bezpečnostních infuzních setů (dále také „spotřební materiál“) včetně dopravy do sídla zadavatele.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. |  | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr |  | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| Monitorovací systém |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Licence na min. 15 roků pro min. 7 lůžek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………roků. | ……………… |
| 2. |  | Software musí umět zobrazit stav všech dodaných infuzních přístrojů (stav – zap/vyp) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. |  | Zajištění identifikace a zobrazení alarmu (optické i akustické) s rozlišením závažnosti | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 4. |  | Barevné rozlišení alarmu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 5. |  | Přehledové zobrazení veškeré dodané infuzní techniky specifikované níže | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 6. |  | Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, požadovaný objem (VTBI - Volume To Be Infused), podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas konce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 7. |  | Možnost propojení s nemocničním informačním systémem (NIS) bez nutnosti dalších úprav a investic | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 8. |  | 1 ks PC + 1 ks monitor min. 23" s dotykovým ovládáním a příslušenstvím (myš a klávesnice), pro monitoraci dodané infuzní techniky | požadováno | absolutní | ano - ne | velikost ………“. | ……………… |
| 9. |  | Všechny funkce v českém jazyce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| Infuzní pumpy |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 23 ks nových (nerepasovaných) infuzních pump | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 11. |  | Přesnost dávkování ± 5% | požadováno | absolutní | ano - ne | ………%. | ……………… |
| 12. |  | Rozsah dávkování min. 0,1-1200 ml/hod. | požadováno | absolutní | ano - ne | rozsah……ml/hod. | ……………… |
| 13. |  | Výpočet rychlosti dávky min. v g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 14. |  | Bolus - manuální i s přednastavením objemu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 15. |  | Automatická redukce bolusového objemu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 16. |  | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 17. |  | Detekce vzduchu v systému, možnost nastavení velikosti vzduchových bublin, min. velikost bubliny 10μl | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 18. |  | Kompletní ovládání přístroje prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 19. |  | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 20. |  | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 4 mm (při běžném zobrazení v průběhu dávkování) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………mm. | ……………… |
| 21. |  | Světelné i zvukové alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá a vybíjející se baterií, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 22. |  | Nastavení úrovně hlasitosti alarmu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 23. |  | Bezpečnostní infuzní sety se silikonovým pumpovacím segmentem s garantovanou přesností dávkování min. 96 hod; sety kompatibilní s dodávanými infuzními pumpami. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………hod.. | ……………… |
| 24. |  | Infuzní pumpa bude vybavena ochrannou membránou peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | …………..) | ……………… |
| 25. |  | Interní paměť (knihovna) přístroje obsahuje min. 250 druhů léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 26. |  | Softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 27. |  | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný ve dvou úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 28. |  | Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 8 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/h | požadováno | absolutní | ano - ne | …hod při dávkování…ml/hod | ……………… |
| 29. |  | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 30. |  | Provoz bez přerušení podávání infuze při transportu 2 – 3 přístrojů mechanicky vzájemně spojených dohromady | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 31. |  | Umístění do dodané dokovací stanice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 32. |  | Schopnost samostatného napájení, uchycení a umístění mimo dokovací stanici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 33. |  | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 34. |  | Hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg. | ……………… |
| 35. |  | Software v českém jazyce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 36. |  | Možnost upgrade softwaru (otevřený software) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| Lineární dávkovače |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 50 ks nových (nerepasovaných) lineárních dávkovačů |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 38. | Přesné dávkování malých objemů pomocí běžně používaných jednorázových stříkaček objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml (např. výr. Braun, Omnifix apod. ) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 39. | Přesnost dávkování ± 2%, |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………%. | ……………… |
| 40. | Rozsah dávkování min. 0,1-999,9 ml/hod |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….ml/hod.. | ……………… |
| 41. | Výpočet rychlosti dávky min. v g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 42. | Bolusy - manuální i s přednastavením objemu |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 43. | Automatické snížení tlaku po okluzi – tzv. Anti-bolus systém |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 44. | Kompletní ovládání přístroje prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 45. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 46. | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 4 mm |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………mm | ……………… |
| 47. | Světelné a zvukové alarmové stavy v minimálním rozsahu: vybitá baterie a vybíjející se baterie, vnitřní porucha, okluze, pre-alarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 48. | Nastavení úrovně hlasitosti alarmu |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 49. | Interní paměť (knihovna) přístroje obsahuje min. 250 druhů léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 50. | Softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 51. | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný ve dvou úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 52. | Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 9 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …hod při dávkování …ml/h. | ……………… |
| 53. | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 54. | Provoz bez přerušení podávání infuze při transportu 2 – 3 přístrojů vzájemně spojených dohromady |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 55. | Umístění do dodané dokovací stanice |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 56. | Schopnost samostatného napájení, uchycení a umístění mimo dokovací stanici |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 57. | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 58. | Hmotnost max. 2,2 kg včetně akumulátoru |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg. | ……………… |
| 59. | Software v českém jazyce |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 60. | Možnost upgrade softwaru (otevřený software) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 61. | Možnost dokoupení dávkovačů s funkci PCA a TIVA/TCI kompatibilní s dodávanou dokovací stanicí a dodanými přístroji |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| Dokovací stanice |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Počet ks dokovacích stanic (včetně počtu pozic) pro 6 lůžek - u každého lůžka umístit do dokovacích stanic min. 12 ks infuzní techniky, minimální počet pozic v jednom sloupci dokovací stanice u lůžka je 8 ks |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 63. | 1 ks nová dokovací stanice pro 4 pozice infuzní techniky (pro lůžko č. 7) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 64. | Vrchní zakončení dokovacích stanic u všech lůžek tak, aby sloupec/sloupce dokovacích stanic tvořili uzavřený celek/celky |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …..… |
| 65. | Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače nebo pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a dále opětovné umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 66. | Min. optická identifikace alarmů s rozlišením závažnosti |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 67. | Vzdálený monitoring pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných v dokovací stanici a zobrazení těchto informací na dodaném monitoru k monitorovacímu systému |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 68. | Možnost připojení dokovacích stanic do nemocničního informačního systému (NIS) bez nutnosti dalších úprav a investic |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 69. | Komunikační porty pro síťovou komunikaci |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 70. | Možnost dokoupení dokovací stanice pro provoz minimálně 4 přístrojů v prostředí MRI, musí být kompatibilní s dodávanými pumpami a dávkovači |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 71. | Uchycení dokovacích stanice pomocí svorky na infuzní tyč (uveďte přesný obrázek uchycení dokovacích stanic) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Součástí plnění předmětu veřejné zakázky dílčí dodávky bezpečnostních infuzních setů se silikonovým pumpovacím segmentem po dobu životnosti dodaných infuzních pump (technické požadavky na sety viz pol. 23 výše) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých paramentrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány)

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky

DŮLEŽITÉ! Minimálně u modře označených technických požadavků/parametrů účastníci pro prokázání jejich splnění POVINNĚ ve sloupci č. VII. u každého takového požadavku uvedou odkaz na prokázání splnění v odpovídající technické dokumentaci k nabízenému plnění (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky). U takto označených položek nelze odkazovat pouze na prostý popis plnění.

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy;

- návody k obsluze/uživatelská příručka v českém jazyce;

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce;

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (k nabízené infuzní technice i k bezpečnostním infuzním setům);

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (k nabízené infuzní technice) a

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (k nabízené infuzní technice).

Podrobnosti k ostatním požadavkům viz čl. 11 ZD

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)

V nabídce možné předložit formou samostatného dokumentu

V odůvodněných případech je přípustné předložit v anglickém jazyce