Holtery pro dětské pacienty

Předmětem části 6 veřejné zakázky je dodávka holteru pro záznam EKG, holteru pro záznam krevního tlaku, vyhodnocovacího SW a vyhodnocovací stanice, jak je uvedeno níže.

- Holter EKG

Předmětem plnění je dodávka systému EKG holteru, uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu. Systém se skládá z jednoho záznamníku, jednoduše odnímatelného pacientského kabelu, brašny a vyhodnocovacího software pro PC (viz níže). V případě záznamu na paměťovou kartu je součástí předmětu plnění i dodávka čtečky paměťových karet.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG | 1 |  |  |

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Záznamník (1 ks) |  |
| Minimálně 3 kanály |  |
| Kontinuální záznam EKG po dobu min. 24 až 48 hodin |  |
| minimálně 5svodové EKG |  |
| Hmotnost záznamníku bez baterií maximálně 120 g |  |
| Vzorkovací frekvence min. 4096 vzorků/sekunda/kanál |  |
| Integrovaný displej |  |
| Kontrola nalepení elektrod na pacientovi |  |
| Voděodolný (IP44) |  |
| Napájení záznamníku bateriemi AAA, nebo AA |  |

- Holter TK

Předmětem plnění je dodávka systému ambulatorního monitoru krevního tlaku umožňujícího 24 hodinový záznam trendu krevního tlaku, uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu. Systém se skládá z jednoho záznamníku, manžet na paži, pouzdra na záznamník, kabelu pro propojení s PC a vyhodnocovacího software pro PC (viz níže). V případě záznamu na paměťovou kartu je součástí předmětu plnění i dodávka čtečky paměťových karet.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter TK | 1 |  |  |

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- |
| Záznamník (1 ks) |  |
| Délka záznamu min. 24 hodin |  |
| Oscilometrická metoda měření |  |
| Měření systolického, diastolického a středního tlaku |  |
| Přehledný LCD displej min. 2,4“ |  |
| Hmotnost záznamníku bez baterií maximálně 190 g |  |
| Voděodolný (IP44) |  |
| Odolný proti vibracím |  |
| Napájení záznamníku bateriemi AAA, nebo AA |  |
| Podporované protokoly AAMI / ANSI / ISO 81060 (Dospělí a děti) |  |
| Splňuje podmínky Britské a Evropské hypertenzní společnosti |  |
| 2 ks nylonové manžety (dětská), rozměr cca 13 – 20 cm |  |
| 2 ks nylonové manžety (malá dospělá), rozměr cca 18 – 26 cm |  |
| 2 ks nylonové manžety (dospělá), rozměr cca 26 – 35 cm |  |
| 1 ks nylonové manžety (velká dospělá), rozměr cca 32 – 42 cm |  |

- Vyhodnocovací software

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- |
| Vyhodnocovací software s výstupem na monitor PC a možností tisku závěrečné zprávy |  |
| Vyhodnocení a analýza z EKG a TK až 7 dní zpětně |  |
| Archivace dat s možností tisku |  |
| Komunikace a kompatibilita se stávající databází pořízenou SW Sentinel 10.0 společnosti Spacelabs Healthcare, vč. zobrazování záznamů ze stávající databáze v dodaném vyhodnocovacím SW |  |

- Vyhodnocovací stanice (1 ks)

Předmětem plnění je dodávka jedné vyhodnocovací stanice tvořené PC sestavou vhodnou pro hodnocení záznamů z holterů dodaných v rámci této části veřejné zakázky, tj. PC, monitoru s úhlopříčkou min. 21 palců, klávesnice a myši, uvedení stanice do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnocovací stanice | 1 |  |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.