EKG přístroje a archivační systém

Předmětem části 9 veřejné zakázky je dodávka EKG přístrojů a EKG archivačního systému, jak je uvedeno níže.

- EKG přístroj s exportem dat do archivačního systému a NIS

Předmětem plnění je dodávka 7 ks níže uvedeného EKG přístroje a jeho příslušenství (v provedení a kvalitě předepsané výrobcem přístroje), uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| přístroj | ks | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| EKG přístroj s exportem dat do archivačního systému a NIS | 7 |  |  |

Dodaný přístroj musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| 12svodový EKG přístroj |  |
| Vybaven barevným indikátorem, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu (např. tzv. semafor, tj. tři samostatné indikátory pro každou barvu vedle sebe červená, žlutá, zelená) |  |
| Umožňuje kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií) |  |
| Umožňuje přenos EKG záznamů do NIS a archivačního systému |  |
| Umožňuje detekci kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min. 75 000 vzorků/sec/kanál |  |
| Digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16 000 vzorků/sec/kanál |  |
| Frekvenční rozsah: dolní hranice max. 0,04 Hz, horní hranice min. 150 Hz |  |
| Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií |  |
| Vybaven softwarem pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé |  |
| Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu |  |
| Vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů |  |
| Displej EKG min. velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s rozlišením minimálně 640x480 |  |
| Plnohodnotná klávesnice s funkčními klávesami v českém jazyce |  |
| Možnost provozu na zabudovaný akumulátor s vnitřním dobíjením akumulátorů |  |
| Bateriový provoz na min. 3 hodiny |  |
| Uživatelem volitelný tisk 12svodového záznamu na termo citlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.) |  |
| Rychlost posuvu papíru při průběžném tisku křivky v rozsahu max. 5/25/50 mm/s |  |
| Menu, komunikace a ovládání v ČJ |  |
| Čtečka čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS) |  |
| Originální vozík pod EKG s držákem pacientského kabelu a odkládací plnou poličkou |  |
| Možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě, tj. křivka jako soubor dat (tzv. „raw data“) umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek (např. formát .pdf, .tif, .jpg apod.) |  |
| Splnění bezpečnostního standardu dle platných norem |  |
| Přístroj je dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky |  |
| Připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x |  |
| Možnost přenosu pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS) prostřednictvím HL7 |  |
| Minimální rozsah příslušenství každého ks dodávaného přístroje |  |
| Kabel pacientský s jednotlivě výměnnými svody |  |
| Sada hrudních elektrod |  |
| Sada končetinových elektrod |  |
| Napájecí kabel |  |

- EKG archivační systém

Předmětem plnění je dodávka EKG archivačního systému, jeho uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, poskytování záručního servisu a update a upgrade, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| systém | ks | výrobce | označení |
| --- | --- | --- | --- |
| EKG archivační systém | 1 |  |  |

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- |
| EKG archivační systém |  |
| Systém musí umožňovat sběr, zpracování a archivace záznamů klidového EKG: - z EKG přístrojů nově pořizovaných dle oddílu A. této části veřejné zakázky - ze stávajících EKG přístrojů (třída MAC, výrobce GE Medical Systems), nebo dodavatel musí jako náhradu za stávající přístroje dodat další 2 ks EKG přístrojů dle podmínek v oddílu A. výše |  |
| Systém musí umožňovat sběr, zpracování a archivace záznamů 12svodového EKG ze stávajícího monitorovacího systému na odděleních ARO, urgentní příjem, chir. a int. JIP (Carescape B850, B450) |  |
| Systém musí umožňovat archivace reportů ze zátěžového EKG (.docx, .pdf, .jpeg) |  |
| Systém musí umožňovat ukládat, zpracovávat a archivovat data z přístrojů různých výrobců pomocí standardizovaného formátu (například DICOM a HILLTOP) |  |
| Záznamy klidového EKG musí umožňovat vektorový popis EKG křivek, jejich parametrizaci, automatické porovnávání křivek mezi sebou za účelem emergentního zjištění trendů patologických stavů, křivky musí být zpracovávány a archivovány v „raw datech“ nikoli pouze v obrazovém formátu (.pdf, .jpg, .gif apod.) |  |
| Výsledky měření a interpretace musí být automaticky porovnatelné s rozměřením a interpretací v rámci monitorovacího systému kliniky anestezie zadavatele (Carescape B850, B450) |  |
| Systém musí obsahovat nástroje pro grafické porovnávání EKG záznamů včetně časové synchronizace, řazení a třídění |  |
| Systém musí umožňovat měnit parametry pořízeného EKG záznamu při jeho vyhodnocování (amplituda, rychlost posuvu, nastavení použitých filtrů) |  |
| Systém musí umožňovat libovolně měnit sestavy EKG záznamu (4x3, 1+12, rhytm apod.) |  |
| Systém musí obsahovat pokročilé nástroje pro manuální rozměření EKG signálu (časové a amplitudové kalipery), jejich následný popis a vyhodnocování |  |
| Systém musí umožňovat vzájemné automatické porovnávání dvou posledních po sobě jdoucích EKG záznamů (systém automaticky popíše rozdíly mezi záznamy) |  |
| Systém musí umožňovat kategorizaci pořízených záznamů dle vybraných parametrů, jejich následnou distribuci v rámci celé nemocniční sítě (e-mail, síťový tisk, fax) pro klinické i studijní využití |  |
| Systém musí umožňovat záznam archivovat včetně automatické interpretace, která byla provedena na EKG přístroji, a vlastního popisu EKG křivky |  |
| Systém musí obsahovat nástroje pro statistické hodnocení pořízených EKG záznamů |  |
| Požadovaný systém musí komunikovat protokolem HL7 s nemocničním informačním systémem |  |
| Oboustranná komunikace s NIS na úrovni ADT a objednávek EKG |  |
| Systém musí být zdravotnickým prostředkem |  |
| Součástí plnění je poskytování update a upgrade dodaného SW po dobu životnosti dodaných EKG přístrojů dle oddílu A. výše, jak je stanovena výrobcem |  |
| Požadavky na HW a SW |  |
| Dodavatel ve své nabídce přesně specifikuje požadavky na hardwarové zdroje (výpočetní výkon, diskový prostor apod.); definované hardwarové zdroje poskytne zadavatel |  |
| Dodavatel ve své nabídce přesně specifikuje požadavky na SW (OS, SQL apod.); definované softwarové zdroje poskytne zadavatel; veškerý dodavatelem dodávaný SW musí podporovat virtuální řešení |  |
| Požadavky na přístup |  |
| Plný přístup do aplikace (pomocí klienta) pro min. 2 paralelní uživatele; tyto licence musí být plovoucí, přenositelné na neomezený počet klientských stanic; systém musí podporovat systém LDAP |  |
| Náhledový přístup do systému pomocí webového prohlížeče z kterékoli pracovní stanice v rámci nemocniční sítě pro neomezený počet paralelních uživatelů, umožňující minimálně tisk, náhled v .pdf a rozměření křivky EKG |  |
| Přístup přes webové rozhraní musí být funkční minimálně z prohlížeče webových stránek Chrome, Safari, Edge, a to minimálně pro poslední 4 verze (od data zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky) |  |
| Uživatelský přístup do web rozhraní aplikace musí být šifrovaný (zasílání hesla musí být šifrované); systém musí podporovat systém LDAP |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.