Minimální technické parametry pro Přístroj elektrochirurgický

- 1 x ELEKTROCHIRUGICKÝ GENERÁTOR ambulantní

- elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci

- maximální výkon  min. 100 W

- maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 100 W

- maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 100 W

- možnost současného připojení jednoho monopolárního a jednoho bipolárního nástroje (celkem 2 nástroje)

- funkce zpětné vazby - automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně

- monopolár – min. 2 režimy řezu + 2 režimy koagulace

- bipolár – min.  1 režim

- funkce autostart u bipolárního režimu

- režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody (minimálně dělená/nedělená)

- ovládání připojených nástrojů min. pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem (bipolár)

- paměť pro uložení uživatelských nastavení

- zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji

- zvuková a optická signalizace aktivace nástroje - u všech režimů

- uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu

- střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý

- každý výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů (například 3-pin + 1-pin) bez nutnosti použití adaptéru

- aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru

- Příslušenství: 1x bezdrátový nožní spínač bezbateriový (bez nutnosti nabíjet) , 1x kabel pro neutrální jednorázovou elektrodu dělenou,  50x neutrální jednorázová elektroda dělená, 1x monopolární rukojeť s aktivací, 1x kabel bipolární, 1x bipolární pinzeta přímá střední

- 1 x ELEKTROCHIRUGICKÝ GENERÁTOR ambulantní

- elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci

- maximální výkon  min. 100 W

- maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 100 W

- maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 100 W

- možnost současného připojení jednoho monopolárního a jednoho bipolárního nástroje (celkem 2 nástroje)

- funkce zpětné vazby - automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně

- monopolár – min. 2 režimy řezu + 2 režimy koagulace

- bipolár – min.  1 režim koagulace + 1 režim varix

- funkce autostart u bipolárního režimu

- režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody (minimálně dělená/nedělená)

- ovládání připojených nástrojů min. pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem (bipolár)

- paměť pro uložení uživatelských nastavení

- zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji

- zvuková a optická signalizace aktivace nástroje - u všech režimů

- uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu

- střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý

- každý výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů (například 3-pin + 1-pin) bez nutnosti použití adaptéru

- aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru

- Příslušenství: 1x bezdrátový nožní spínač bezbateriový (bez nutnosti nabíjet), 1x kabel pro neutrální jednorázovou elektrodu dělenou,  50x neutrální jednorázová elektroda dělená, 1x monopolární rukojeť s aktivací, 1x kabel bipolární, 1x bipolární pinzeta přímá střední, 1x bipolární rukojeť s aktivací, 1x bipolární elektroda varix

- 1 x ELEKTROCHIRUGICKÝ GENERÁTOR

- elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci včetně vestavěného systému technologie pro bipolární okluzi cév a tkání do 0,7 cm s použitím pro laparoskopické i otevřené operace

- maximální výkon 300 W

- maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 300 W

- maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 200 W

- možnost současného připojení min. dvou monopolárních a dvou bipolárních nástrojů (celkem 4 nástroje)

- zpětná vazba – automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně

- natavení parametrů pomocí dotykové obrazovky

- monopolár – min.  4 režimy řezu + 4 režimy koagulace, včetně režimů TUR

- bipolár – min. 3 režimy koagulace + 2 režimy řezu, včetně režimů pro TUR a režimu pro trvalou okluzi cév

- funkce autostart a autostop u bipolárního režimu

- režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody (minimálně dělěná/nedělená)

- ovládání připojených nástrojů min. pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem

- součástí dodávky nožní spínač dvojitý pro bipolární i monopolární režimy – bezdrátový nožní spínač bezbateriový (bez nutnosti nabíjet)

- zobrazení elektrických parametrů pacientského obvodu v reálném čase

- autodetekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením parametrů pro daný nástroj

- generátor umožňuje přiřazení samostatného nožního spínače ke každému výstupu (generátor má nejméně 4 vstupy pro nožní spínače, kde mohou být současně připojené až 4 různé nožní spínače)

- paměť pro uložení uživatelských nastavení - minimálně 9 pozic s přiřazením unikátního názvu ke každé pozici

- uzamčení uloženého programu proti nechtěnému přepsání nebo vymazání při vypnutí generátoru

- zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji - z bezpečnostních důvodů nelze uživatelsky měnit zvukový signál chybového stavu

- zvuková a optická signalizace aktivace nástroje u všech režimů

- zvuková a optická signalizace ukončení procesu bipolární okluze

- uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu

- střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý

- každý monopolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů (například 3-pin + 1-pin) bez nutnosti použití adaptéru

- každý bipolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů a automatickou detekci připojeného nástroje

- polypektomický monopolární režim s automatickým střídáním řezu a koagulace s možností samostatného nastavení intenzity pro řez i koagulaci

- aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru

- ovládací displej musí zobrazovat minimálně: název a číslo zvoleného programu a indikaci jeho uzamčení, typ připojené neutrální elektrody, nejméně čtyři elektrické parametry pacientského obvodu, nastavený režim a intenzitu pro každý výstup generátoru

- Příslušenství: 1x bezdrátový nožní spínač bezbateriový (bez nutnosti nabíjet), 1x kabel pro neutrální jednorázovou elektrodu dělenou,  50x neutrální jednorázová elektroda dělená, 1x monopolární rukojeť s aktivací, 1x kabel bipolární, 1x bipolární pinzeta přímá střední, 1x bipolární laparoskopické kleště s řezem resterelizovatelné pro bipolární okluzi cév a tkání do 0,7 cm

- 1 x MULTIOBOROVÝ RADIOFREKVENČNÍ GENERÁTOR

- Multioborový generátor

- Konektivita s počítačem jak pro servisní účely, tak i pro přenos a ukládání dat; nejméně 2x USB port; možnost sledovat parametry generátoru během zákroku na připojeném počítači; software pro spojení s počítačem v základní výbavě generátoru

- Volba režimu a nastavení parametrů dotykovým displejem s chytrým uživatelským rozhraním v českém jazyce a multifunkčními ovladači; kromě ovládacích prvků musí displej zobrazovat min. také teplotu na připojené aktivní elektrodě, průběh doby aktivace, hodnotu akumulovaného výkonu, hodnotu dodaného výkonu, hodnotu impedance

- Možnost volby automatického módu pro veškeré dodávané elektrody

- Aktivace nožním spínačem

- Možnost připojit tři aktivní elektrody současně v monopolárních nebo bipolárních režimech

- Programovatelnost

- Ovládací tlačítka pro přednastavené programy

- Automatická úprava výstupního výkonu nejméně pro jeden ablační protokol

- Nejméně 5 typů přednastavení teploty v závislosti na oblasti provádění ablace/protokolu

- Automatický a manuální režim provozu; Minimálně 10 přednastavených automatických ablačních režimů, rozdělených podle typu nebo místa ablace a nejméně 1 manuálně nastavitelný režim

- Každý automatický ablační režim musí mít nejméně 4 sady přednastavených parametrů s možností jejich editace nebo doplnění z připojeného paměťového media

- Možnost dočasné změny parametrů režimu během zákroku bez ovlivnění uložených parametrů

- Možnost vytvoření a uložení vlastního protokolu

- Protokoly řízené impedancí

- Protokoly řízené teplotou

- Self-test: Sofistikovaný systém kontinuální kontroly generátoru a připojených elektrod

- Systém kontroly pacientské elektrody

- Kompatibilní s různými typy aktivních elektrod bez nutnosti použití adaptéru

- Maximální výstupní RF výkon minimálně 200W

- Rozsah impedance minimálně v rozsahu 26 až 1000 Ohm

- Rozsah zobrazované teploty minimálně v rozsahu 0-125°C

- Propojení generátoru s peristaltickou pumpou pro chlazení elektrod

- Základní set obsahuje: generátor, nožní spínač, peristaltickou pumpu s nádobou, vozík, PC propojovací kabel, komunikační kabel pro generátor a pumpu, kabel pro neutrální elektrody

- Přenosný PC určen k propojení s generátorem

- Doplňkový tepelný senzor pro použití v blízkosti citlivých struktur umožňující řídit nejen proces ablace, ale také sledovat signál z nezávislého snímače

- možnost připojení elektrod zaručující kompatibilitu s MRI

- možnost připojení elektrod pro RF ablace myomu

- možnost připojení elektrod pro RF ablace endometria

- možnost připojení elektrod s nastavitelnou délkou aktivní části pro ablaci různých velikostí ložisek

- možnost připojení elektrod pro ablace cyst s pohyblivým termočlánkem pro měření teploty uvnitř cysty a u její stěny, nastavitelná aktivní délka, integrované odsávání (není nutná samostatná odsávací jehla)

- možnost připojení chlazených infuzních elektrod pro ablaci velkých ploch jednou elektrodou

- možnost připojení elektrod pro hemostázu po biopsii anebo pro přesné měření teploty v reálném čase, pokud je ablace prováděná v blízkosti kritických struktur

- Možnost použití elektrod se dvěma teplotními senzory, kdy je signál z každého senzoru sledován nezávisle umožňující současně sledovat teplotu v centru a teplotu při okraji pro cílenou ablaci struktur

- Připojení kompatibilní elektrody pro thyroidní ablaci

- Připojení bipolárního nástroje pro hepatektomii bez nutnosti použít adaptér na propojení nástroje s RF generátorem

- Připojení elektrody pro varixy

- Připojení elektrod pro práci pod MRI

- Připojení elektrod pro metastáze kostí

- Připojení elektrod pro RF ablaci osteomů

- Připojení elektrod pro ORL