Minimální technické parametry pro UZ přístroj – gynekologická ambulance

Technické parametry

- Monitor s úhlopříčkou minimálně 23“

- Elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu

- Alfanumerická klávesnice integrovaná ovládacím panelu (nikoliv zajížděcí)

- barevný ovládací touchpanel min. 12“

- integrovaná BW termotiskárna

- architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D-4D abdominální konvexní čistě elektronické matrixové sondy (sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách) s více jak 8000 krystaly-piezoelektrické elementy s elektronickým vychylování USG svazku i pro 3D/4D zobrazení, uveďte typ sondy

Požadovaná zobrazení

- B-mode v základních frekvencích

- Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Spektrální doppler – PW

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku  (power doppler, angio doppler)

- ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování)

- CW doppler na abdominální sondě

- Speciální dopplerovské mapování krevního toku tzv. 3D efektem vykreslování

- simultánní live Bi-Plane zobrazení na 3D/4D elektronické abdominální sondě

SW vybavení

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví.

- Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze

- Automatická biometrie pro základní měření: BPD, AC, HC, FL na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu

- Automatického měření NT a IT na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu

- Automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)

- ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro kontinuální záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a USB

- Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Modul pro současné zobrazení uzv. obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačnímy zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- ultrazvukový přístroj musí mít automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- software pro postprocesing (včetně licence), který lze nainstalovat na osobní počítač a který umožní pracovat s nasnímanými 3D/4D datasety (rekonstrukce, měření, zobrazení rovin, změna renderingu, automatické měření objemových struktur, tomografické zobrazení, možnost STIC analýzy, atd..) – možnost rozšíření

- Automatické live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D)

- Software pro STIC zobrazení fetálního srdce včetně SW nástroje pro NAVIGACI vyšetřujícího při fetální echokardiografii - nástroj pro automatické zobrazení 2D struktur fetálního srdce z nasnímaného real time 3D zobrazení srdce (podle doporučení ACOG a ISUOG) – možnost rozšíření

- Na 3D/4D sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

Sondové vybavení:

3D/4D konvexní abdominální sonda, min. rozsah 2 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 90° ve 2D, 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení

2D mikrokonvexní vaginální sonda, min. rozsah  4 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 179° ve 2D

2D konvexní abdominální sonda, min. rozsah 3 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 94° ve 2D, automatické měření NT/IT, sonda typu single crystal