TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Chirurgický holmiový laser

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			2 450 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Chirurgický holmiový laser | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1. | Ho:YAG pulzní laser s pevným skupenstvím |  |
| 2. | Systém vhodný pro ablaci, koagulaci, lithotripsii, endoskopické řešení urolitiázy, striktur, tumorů močových cest a HoLEP |  |
| 3. | Ovládací dotykový barevný displej, otočný kolem své osy pro přístup ze všech stran, zobrazující parametry a nastavení |  |
| 4. | Mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu, madlo pro převoz |  |
| 5. | Bržděná kolečka |  |
| 6. | Nožní pedál pro ovládání, třítlačítkový |  |
| 7. | Vlnová délka 2 100 nm |  |
| 8. | Pulzní výkon min. 80 W |  |
| 9. | Rozsah pulzní energie min. 0,25 J – 5 J |  |
| 10. | Frekvence pulzů min. 5 – 75 Hz |  |
| 11. | Rozsah délky pulsu min. 150 – 1100 µs |  |
| 12. | Samostatný stabilizační mód pro potlačení retropulze kamene, aktivovatelný na obrazovce |  |
| 13. | Stabilizační mód použitelný pro jednorázová i resterilizovatelná vlákna |  |
| 14. | Naváděcí paprsek laseru 532 nm, s nastavitelnou intenzitou do 5 mW |  |
| 15. | Výrobcem přednastavené módy (dusting, fragmentace, popkorn efekt, stabilizační mód, BPH, HoLEP, incize, ablace, hemostáza) bez nutnosti dalšího manuálního nastavení |  |
| 16. | Uživatelské nastavení energie a frekvence pulzů, módu efektu nebo délky pulzu |  |
| 17. | Použití jednorázových i opakovatelně použitelných vláken (resterilizovatelné na 134 °C) |  |
| 18. | Rozsah velikostí připojitelných vláken (Ø jádra) 200 – 1000 µm |  |
| 19. | Rozpoznání připojeného vlákna (využití RFID technologie) |  |
| 20. | Minimální požadovaná garance životnosti světlovodného vlákna - 10 použití |  |
| 21. | Uzavřený, vodou/vzduchem chlazený systém, možnost kontinuálního použití na operačním sále |  |
| 22. | Napájení 220 – 240 V / 32A |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21. | Ochranný štít pro laserové čočky – 3 kusy |  |
| 22. | Ochranné brýle pro práci s laserem – 5 kusů |  |
| 23. | Optické vlákno resterilizovatelné, ve velikosti: - 272 µm – 3 kusy - 365 µm – 2 kusy - 550 µm – 1 kus |  |
| 24. | Řezací nástroj na vlákna, resterilizovatelný – 1 kus |  |
| 25. | Stripery pro vlákna (272 – 600 µm), resterilizovatelné |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozsah pulzní energie > 5 J ANO = 10 bodů NE = 0 bodů |  |
| 2. | Rozsah délky pulzu až 1700 µs ANO = 20 bodů NE = 0 bodů |  |
| 3. | Optická vlákna bez softwarové blokace po překročení doporučeného počtu provedených výkonů ANO = 20 bodů NE = 0 bodů |  |
| 4. | Morcelátor pro metodiku HoLEP: - integrovaný nebo samostatný přístroj - oscilace v rozsahu min. 0 – 5 Hz - rotační rychlost v rozsahu min. 500 – 3000 rpm - motorová rukojeť morcelátoru s hmotností max. 500 g (bez kabelu a frézky) - délka kabelu motorové rukojeti min. 3 m - peristaltická odsávací pumpa - morcelátorová frézka s průměrem max. 15 Fr a délkou v rozsahu 350 až 390 mm ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |  |