Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 2 - centrifuga**

**3 ks - Multifunkční centrifuga pro využití v transfúzní laboratoři** Předmětem plnění je dodávka nové multifunkční centrifugy pro transfuzní laboratoře.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry a počty systému na jednu centrifugu** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| Centrifugace plné krve – centrifuga musí umožnit zpracovávat zkumavky na KO (objem 3 ml, 4 ml), srážlivá krev (objem 6 ml), zkumavky s citrátem (objem 4,5 ml), plná krev v umělohmotných zkumavkách (objem 8 ml – 16x75 mm) | ANO  hodnota |  |
| stolní varianta | ANO |  |
| regulovatelné otáčky (RPM) min. v rozsahu 300 – 18000 rpm | ANO  hodnota |  |
| nastavení akcelerace/decelerace min. 9 stupňů | ANO  hodnota |  |
| časovač | ANO |  |
| automatické otevírání víka | ANO |  |
| motorizovaný zámek víka | ANO |  |
| nouzové otevření víka | ANO |  |
| imbalanční senzor | ANO |  |
| hlášení alarmových stavů | ANO |  |
| displej pro zobrazení nastavených hodnot | ANO |  |
| počet volitelných programů min. 40 | ANO  hodnota |  |
| výkyvný rotor (pro 2 centrifugy), (min. 4000RPM) | ANO  hodnota |  |
| závěsná kyveta min. 200 ml – 4 ks | ANO  hodnota |  |
| redukční kontejner pro zkumavky min. 7x v min. rozsahu 1,6 až 7 ml (průměr až 13 mm) s celkovou kapacitou min. 28 zkumavek na rotor – 4 ks | ANO  hodnota |  |
| redukční kontejner pro zkumavky min. 7x10/15 ml (průměr až 16 mm) s celkovou kapacitou min. 28 zkumavek na rotor – 4 ks | ANO  hodnota |  |
| rotor pro 2 mikrotitrační destičky (pro 1 centrifugu), (min. 4000RPM) | ANO  hodnota |  |
| automatická identifikace rotoru | ANO |  |
| bezúdržbový indukční motor | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)