TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Operační světla s možností kamery

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			2 659 722 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Operační světla s LED technologií a možností kamery (typ I.) | 2 |  |  |
| Operační světla s LED technologií a možností kamery (typ II.) | 2 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Operační světla s LED technologií a možností kamery – typ I., 2 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Dvouramenné operační světlo s LED technologií – hlavní lampa a satelit |  |
| 2 | Zdroj světla – monochromatické bílé (jeden typ, jedna barva) LED diody (barevné LED diody jsou nepřípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla |  |
| 3 | Intenzita osvětlení (hlavní lampa i satelit) - minimálně 160 000 Lux |  |
| 4 | Plynulé nastavení intenzity osvětlení v rozsahu minimálně 10 % - 100 % |  |
| 5 | Průměr světelného pole plynule nastavitelný v rozsahu 20 cm – 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn |  |
| 6 | Teplota chromatičnosti - 4300 K |  |
| 7 | Index podání červené barvy CRI (Ra) – minimálně 95 |  |
| 8 | Životnost LED diod – minimálně 60 000 h |  |
| 9 | Režim endoskopického osvětlení využívající zelené LED s regulací intenzity |  |
| 10 | Synchronizace satelitu s hlavním svítidlem –– přizpůsobuje se parametrům hlavního svítidla |  |
| 11 | Systém stropního zavěšení svítidla |  |
| 12 | Ramena obou lamp otočná o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava) |  |
| 13 | Průjezdová výška pod tubusem – minimálně 2,47 m |  |
| 14 | Ovládání operační lampy na závěsu svítidla i na nástěnném panelu |  |
| 15 | Připravenost všech dodávaných operačních lamp na instalaci HD kamery u hlavní lampy i satelitu (v centru svítidel) |  |
| 16 | Dodávané operační lampy musí být kompatibilní s bezdrátovými HD kamerami (výrobce Maquet, typ View Air FHD), umístěnými ve stávajících operačních lampách pro jejich maximální využití na všech operačních sálech zadavatele |  |
| 17 | Funkce automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100 % intenzity osvětlení |  |
| 18 | Instalace dodávaných operačních světel na stávající stropní závěsy, bez nutnosti stavebních zásahů či úprav stropu/podhledu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 19 | Resterilizovatelná rukojeť pro manipulaci se svítidlem – 5 ks pro každou dodávanou lampu (10 ks hlavní lampa, 10 ks satelit) celkem 20 ks |  |

Operační světla s LED technologií a možností kamery – typ II., 2 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Dvouramenné operační světlo s LED technologií – hlavní lampa a satelit |  |
| 2 | Zdroj světla – monochromatické bílé (jeden typ, jedna barva) LED diody (barevné LED diody jsou nepřípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla |  |
| 3 | Intenzita osvětlení (hlavní lampa i satelit) - minimálně 160 000 Lux |  |
| 4 | Plynulé nastavení intenzity osvětlení v rozsahu minimálně 10 % - 100 % |  |
| 5 | Průměr světelného pole plynule nastavitelný v rozsahu 20 cm – 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn |  |
| 6 | Teplota chromatičnosti nastavitelná minimálně ve 3 krocích v rozmezí minimálně 3900 K - 5100 K |  |
| 7 | Index podání červené barvy CRI (Ra) – minimálně 95 |  |
| 8 | Životnost LED diod – minimálně 60 000 h |  |
| 9 | Režim endoskopického osvětlení využívající zelené LED s regulací intenzity |  |
| 10 | Synchronizace satelitu s hlavním svítidlem –– přizpůsobuje se parametrům hlavního svítidla |  |
| 11 | Funkce „aktivního inteligentního řízení jasu“ – ochrana očí operatéra, u hlavní lampy svítidla (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chirurgickým nástrojem nebo světlou tkání, a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném prostředí) |  |
| 12 | Funkce „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ u hlavní lampy svítidla (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly) |  |
| 13 | Kompatibilita s kamerami pro fluorescenční navádění (ICG) |  |
| 14 | Systém stropního zavěšení svítidla |  |
| 15 | Ramena obou lamp otočná o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava) |  |
| 16 | Ovládání operační lampy na závěsu svítidla i na nástěnném panelu |  |
| 17 | Připravenost všech dodávaných operačních lamp na instalaci HD kamery u hlavní lampy i satelitu (v centru svítidel) |  |
| 18 | Dodávané operační lampy musí být kompatibilní s bezdrátovými HD kamerami (výrobce Maquet, typ View Air FHD), umístěnými ve stávajících operačních lampách pro jejich maximální využití na všech operačních sálech zadavatele |  |
| 19 | Funkce automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100 % intenzity osvětlení |  |
| 20 | Instalace dodávaných operačních světel na stávající stropní závěsy, bez nutnosti stavebních zásahů či úprav stropu/podhledu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21 | Resterilizovatelná rukojeť pro manipulaci se svítidlem – 5 ks pro každou dodávanou lampu (10 ks hlavní lampa, 10 ks satelit) celkem 20 ks |  |