TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 7 – Přísálový sterilizátor

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			616 842 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přísálový sterilizátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přísálový parní sterilizátor pro plnoautomatický provoz |  |
| 2 | Zdravotnický prostředek vyhovující platným normám pro sterilizační přístroje a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU - ČSN EN 285:A2 a ČSN EN 17665-1 (v souladu s § 90, odst. 3) ZZVZ zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) |  |
| 3 | Stabilní, pevně stojící přístroj bez vlastní úpravny vody (napojení na centrální rozvod upravené vody) |  |
| 4 | Jednodveřové provedení, vertikálně otvírané dveře sterilizační komory posuvem dolů |  |
| 5 | Celonerezová komora, celonerezové opláštění |  |
| 6 | Nerezové provedení veškerého potrubí, parních ventilů a vakuového systému |  |
| 7 | Sterilizátor s nízkoenergetickým elektrickým vyvíječem páry integrovaným v přístroji, maximální příkon 6 kW |  |
| 8 | Velikost komory na 1 STJ, minimálně 60 l |  |
| 9 | Izolace topného pláště pro snížení tepelných ztrát |  |
| 10 | Bezúdržbové těsnění dveří |  |
| 11 | Sterilizační programy – pro sterilizaci veškerého termostabilního materiálu vč. dutin: - flash program (nebalené) - program na 134 °C - program na 121 °C |  |
| 12 | Testovací programy: Vakuum test, Bowie Dick test |  |
| 13 | Dotykový ovládací panel v českém jazyce pro možnost sledování aktuální pracovní fáze, velikost min. 8” |  |
| 14 | Vestavná tiskárna pro záznam průběhu sterilizace v čelním panelu |  |
| 15 | Připojení nově dodaného sterilizátoru do stávajícího SW GETINGE T-Doc pro monitoring procesů, do kterého jsou napojeny všechny stávající mycí a dezinfekční automaty na odd. CS |  |
| 16 | Archivace dat v elektronické podobě o průběhu sterilizačních procesů |  |
| 17 | Připojení sterilizátoru k síti LAN a servisnímu středisku, dálková diagnostika, záznam a archivace procesů na externím PC a serveru nemocnice |  |
| 18 | Vizuální signalizace poruchových stavů přístroje na ovládacím displeji |  |
| 19 | Celonerezové zakrytování stavebního otvoru po instalaci přístroje |  |