Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. III**

Příloha č. 1b Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 2 - Fibrobronchoskop intubační a Flexibilní videoendoskop**

**Flexibilní videoendoskop**

Předmětem plnění je dodávka flexibilního videoendoskopu.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry** | | |
| **Technické označení – typ Flexibilního videoendoskopu – doplní dodavatel** |  | |
| **1x Monitor** |  | |
| Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny | ANO  hodnota |  |
| Start systému během několika sekund | ANO |  |
| Jednoduché ovládání | ANO |  |
| Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru | ANO |  |
| Min. 8“ dotykový monitor s rozlišením min. 1920 x 1200 pixelů | ANO  hodnoty |  |
| Min. 2x vstup pro video příslušenství | ANO  hodnota |  |
| Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk | ANO |  |
| Nabíjecí baterie | ANO |  |
| Adaptér do elektrické sítě | ANO |  |
| Možnost připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy, videoendoskopu, flexibilních videoendoskopů | ANO |  |
| Funkce PiP | ANO |  |
| **1x Flexibilní videoendoskop** |  | |
| Plně kompatibilní s nabízeným monitorem | ANO |  |
| Čipová technologie | ANO |  |
| Manuální ostření | ANO |  |
| Integrovaný LED světelný zdroj (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje) | ANO |  |
| Směr pohledu 0° | ANO |  |
| Úhel pohledu min. 100° | ANO  hodnota |  |
| Pracovní délka min. 30 cm | ANO  hodnota |  |
| Vnější průměr max. 2.9 mm | ANO  hodnota |  |
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů min. 120°/120° | ANO  hodnota |  |
| Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu pro min. focení, záznam a vyvážení bílé barvy | ANO |  |
| Základní příslušenství: tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr pro uložení videoendoskopu | ANO |  |
| **1x Stojan** |  | |
| Stabilní pojízdný stojan pro monitor a videoendoskop, košík pro uložení příslušenství, s antistatickými kolečky s aretačními brzdami | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)