Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. III**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 5 - Automat tkáňový odvodňovací**

**Automat tkáňový odvodňovací**

Předmětem plnění je dodávka vakuového tkáňového procesoru vzorků pro patol. laboratoř.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ– doplní dodavatel** |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce | ANO |  |
| Systém řízení a kontroly reagencií: reagencie, parafíny a filtry | ANO |  |
| Efektivní cyklus čištění parafínu | ANO |  |
| Agitace (promíchávání) reagencií: uživatelsky nastavitelný | ANO |  |
| Volitelně nastavitelné vakuum / tlak / tlak okolí / teplota | ANO |  |
| Automatické plnění/doplňování/vypouštění reagencií a čistících roztoků ze zásobních nádob | ANO |  |
| Automatické vypouštění do odpadních nádob | ANO |  |
| Záloha dat přes USB port | ANO |  |
| 24 hodinová kontrola systému a řešení hlášení poruch uživatelům | ANO |  |
| Internetová online podpora: kontrola systému, nastavení, servisní přístup | ANO |  |
| Uživatelské rozhraní: min. 15" barevný dotykový LCD monitor | ANO  hodnota |  |
| Uživatelsky editovatelné programy: min 18 (rychlé a noční) | ANO  hodnota |  |
| Zpoždění startu: až 14 dnů | ANO |  |
| Speciální reverzní program | ANO |  |
| Programovatelné nastavení ukončení procesu: pro každý program, automatické ukládání nastavení | ANO |  |
| Čistící programy: min. 1 přednastavený optimalizovaný, min. 3 uživatelské | ANO |  |
| Filtr s aktivním uhlím: min. 2ks , snadná výměna, bezpečná manipulace | ANO |  |
| Odsávaná procesorová komora | ANO |  |
| Jednoduchá uživatelská údržba | ANO |  |
| Napájení: 100-240V - 50/60Hz | ANO |  |
| Přesnost řízení teploty: max. +/- 1°C | ANO  hodnota |  |
| Parafíny: min. 4 + 1 rezerva - objem min. 2.5l | ANO |  |
| Kapacita: min. 300 standardních kazet | ANO  hodnota |  |
| Nerezová pracovní komora | ANO |  |
| Koše na vzorky: min. 2x 150 STD kazet | ANO  hodnota |  |
| Reagenční nádoby: min. 10, objem min. 2.5 l, s rychlospojkami | ANO |  |
| Nádoby na čistící roztoky: min. 2, objem min. 2.5 l, s rychlospojkami | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)