Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. III**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 7 - Kryostat**

**Kryostat**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového kryostatu

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | | |
| **Technické označení – typ– doplní dodavatel** |  |  |
| Velká kryokomora pro pohodlnou práci | ANO |  |
| LED Osvětlení pracovní komory | ANO |  |
| Intuitivní ovládací software, ovládací dotyková LCD obrazovka | ANO |  |
| Pracovní teplota komory min. -25 °C, s automatickým a programovatelným systémem odmrazování | ANO |  |
| Min. 18 chladících pozic + min. 1 rychlomrazící pozice (Peltierův článek), teplota až -55 °C | ANO  hodnota |  |
| Teplota držáku vzorku nastavitelná min. v rozmezí -50 °C až + 10 °C | ANO  hodnota |  |
| Chlazený držák nože na min. - 25 °C | ANO  hodnota |  |
| Řezání manuální | ANO |  |
| Elektronická i mechanická brzda ručního kola | ANO |  |
| Tloušťka řezu 0,5 - 500 µm | ANO  hodnota |  |
| Nastavení pozice vzorku osy x, y ± 8°, osa z 360° | ANO |  |
| Vertikální posun vzorku až 64 mm | ANO |  |
| Horizontální posun vzorku až 48 mm | ANO |  |
| „Sleep“ režim pro rychlé použití / úsporu energie | ANO |  |
| Retrakce vzorku min. 20 µm | ANO  hodnota |  |
| Možnost doplnění o studenou formu aerosolové dezinfekce | ANO |  |
| Možnost doplnění o vakuový systém napínání řezů | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)