TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Urologický RTG komplet

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				7 065 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitální RTG komplet pro urologickou diagnostiku a terapii | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plně digitální skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet, vhodný pro všeobecnou i speciální urologickou diagnostiku a terapii |  |
| 2 | Přístroj vybavený efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace) i minimalizací radiační zátěže personálu |  |
| 3 | Přímo i dálkově ovládaný systém |  |
| Vysokofrekvenční generátor |  |  |
| 4 | Plně automatický mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem minimálně 80 kW |  |
| 5 | Nastavitelné výstupní snímkovací napětí v rozsahu min. 40 – 150 kV |  |
| 6 | RTG zářič s rotační anodou minimálně 10 000 otáček/min., tepelná kapacita anody minimálně 600 kHU pro dlouhodobé vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení |  |
| 7 | RTG zářič se dvěma ohnisky: - velikost ohnisek maximálně 0,6 a 1,0 mm - nominální výkon ohnisek minimálně 50 a 100 kW |  |
| 8 | Plná expoziční automatika s možností selektivní volby dominanty snímaného pole podle objektu a s volbou minimálně 100 orgánových programů pro digitální snímkování |  |
| 9 | Primární obdélníkové manuálně i motoricky ovládané clony |  |
| 10 | Digitální skiaskopie s automatickou regulací pro snížení dávky na základě absorpce objektu |  |
| 11 | DAP metr – měření, zobrazení a záznam celkové plošné i povrchové dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |
| 12 | Plně motorizovaný stůl s konzolovou konstrukcí: - výškové nastavení stolu minimálně v rozsahu 75 – 120 cm - podélné/příčné nastavení desky stolu - možnost sklápění stolu v rozsahu minimálně ± 90° |  |
| 13 | Deska stolu: - rozměr minimálně 110 x 75 cm, s možností odnímatelného prodloužení o minimálně 90 cm - možnost přístupu k pacientovi při vyšetření z obou bočních stran desky stolu - odnímatelné polstrování desky stolu |  |
| 14 | Nosnost vyšetřovacího stolu minimálně 250 kg ve všech polohách |  |
| 15 | Odolnost vyšetřovacího stolu proti stékající vodě/tekutině |  |
| 16 | Přímé i dálkové ovládání vyšetřovacího stolu z vyšetřovny, dálkové ovládání z ovladovny |  |
| 17 | Vyšetřovací stůl se systémem uchycení standardního i speciálního příslušenství: - pro odnímatelné výplachové nerezové umyvadlo s vyřešeným přívodem vody a odvodem do odpadu - pro madla, prodloužení stolu, polstrování, opěrky nohou, opěrky ramen, opěrky rukou, držák infuzních lahví atd. |  |
| Akvizice a obrazové zpracování |  |  |
| 18 | Digitální plochý detektor s aktivní plochou minimálně 42 x 42 cm, o velikosti bodu max. 150 µm, s hloubkou šedé 16 bit |  |
| 19 | Digitální skiaskopie: - rozlišení minimálně 1024 x 1024/12 bit |  |
| 20 | Digitální radiografie: - s rozlišením minimálně 2800 x 2800/14 bit - možnost více snímkovacích frekvencí v rozsahu minimálně 1 - 8 snímků/sek. |  |
| 21 | Automatická optimalizace obrazu s možností pulsní skiaskopie v rozsahu minimálně 4 - 25 snímků/sek. |  |
| 22 | Proaktivní záznam skiaskopických smyček |  |
| 23 | Digitální zoom minimálně 3x, zoom živého obrazu ve stejném rozlišení bez zvýšení dávky |  |
| 24 | Možnost okamžité dokumentace jednoho snímku s nízkou dávkou během skiaskopických sérií |  |
| 25 | Základní obrazové funkce minimálně: - údaje pacienta - jas, kontrast, zvýraznění hran - možnost mozaikového rozdělení obrazovky monitoru - anotace - měření úhlů a vzdáleností - inverze obrazu - dokumentace |  |
| 26 | Nastavení primárních clon, pozice pacienta a oblasti zájmu bez záření pomocí obrazu na monitoru |  |
| 27 | Přímé i dálkové ovládání obrazového systému a volby funkce provozu, prostřednictvím multifunkčního nožního spínače |  |
| 28 | Integrované otočné rameno s dvojicí zobrazovacích medicínských TFT monitorů: - úhlopříčka minimálně 19“ - vysoké rozlišení minimálně 1280 x 1024 |  |
| 29 | Kontrolní stanice v ovladovně s dvojicí monitorů: - úhlopříčka minimálně 19“ - vysoké rozlišení minimálně 1280 x 1024 |  |
| 30 | Rozhraní umožňující zobrazit živé a referenční snímky z endoskopie (včetně HD zobrazení), ultrazvuku a jiných modalit (DICOM): - obsahující minimálně 2x HDMI, 2x DVI-I, 1x S-Video - minimálně 150 předprogramovaných časování - podpora PAL a NTSC na vstupu |  |
| 31 | Možnost ukládání obrazové informace z více modalit k danému pacientovi v jednom „balíčku“ |  |
| 32 | Import a prohlížení snímků a studií z jiných zobrazovacích modalit, jako je MR a CT |  |
| 33 | Přenos živých LIVE rentgenových snímků na externí obrazovku nebo urodynamický systém |  |
| 34 | Záznam RTG obrazů na CD-ROM/DVD disk a USB flash disk ve formátu DICOM 3, TIFF nebo AVI |  |
| 35 | Rozhraní pro externí video signál (endoskopie, ultrazvuk) s podporou HD zobrazení. Porty minimálně: 2xDVI-I, RGB, VGA, 2xS-Video |  |
| 36 | Video výstup (DVI-I) pro možnost video-urodynamiky |  |
| 37 | DICOM interface s funkcemi Dicom Send, Print, Storage Commitment, Worklist a MPPS |  |
| Příslušenství |  |  |
| 38 | Podpora nohou pro chodidlo/kotník – 1 pár |  |
| 39 | Podpora nohou pro kolena – 1 pár |  |
| 40 | Podpora rukou – 1 pár |  |
| 41 | Podpora ramen (pro možnost Trendelenburg pozice) – 1 pár |  |
| 42 | Integrovaný držák pro min. 4 infuzní lahve – 1 kus |  |
| 43 | Teleskopický výškově nastavitelný držák anestetické clony pro připevnění sterilního krytu – 1 kus |  |
| 44 | Polstrovaný nástavec stolu pro polohování pacienta zejména při urodynamických vyšetřeních – 1 kus |  |
| 45 | Mikční sedadlo pro vyšetření v sedě, s nosností minimálně 160 kg – 1 kus |  |
| 46 | Nerezová urinální nádoba včetně držáku, hadicí pro přívod vody a vyústěním – 1 kus |  |
| 47 | Nožní deska pro možnost vyšetřování stojícího pacienta s výškově nastavitelnými madly a nosností minimálně 160 kg – 1 kus |  |
| 48 | Olověná radiační ochrana horní části těla pro obsluhující personál - 7 kusů ochranná zástěra, 7 kusů nákrčník |  |
| 49 | Multifunkční nožní ovladač ve vyšetřovně – 1 kus |  |
| 50 | Dálkový ovladač v ovladovně – 1 kus |  |
| 51 | Intercom pro oboustrannou komunikaci mezi vyšetřovnou a ovladovnou |  |
| 52 | Elektrický rozvaděč pro RTG zařízení |  |