TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 5 – Diagnostické monitory pro centrální radiodiagnostické oddělení

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 348 560 Kč bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zařízení | Typové označení zařízení | Výrobce |
| --- | --- | --- |
| 14 x diagnostický monitor - včetně 7 ks grafických karet - včetně kalibrace zařízení |  |  |

Účastník je povinen nabídnout nové, nepoužité zboží, nelze nabídnout zboží tzv. repasované.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí své nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před uzavřením smlouvy vzorek zařízení pro ověření parametrů.

| P. č. | Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostické monitory |  |  |  |
| 1. | Úhlopříčka | min. 21,3 palců (54,1 cm) |  |
| 2. | Poměr stran | 3:4 |  |
| 3. | Rozlišení | min. 3 MPx |  |
| 4. | Typ panelu | IPS |  |
| 5. | Maximální svítivost | min. 1000 cd/m2 |  |
| 6. | Maximální poměr kontrastu | min. 1500:1 |  |
| 7. | Pozorovací úhly | min. 175° |  |
| 8. | Typ podsvícení | LED |  |
| 9. | Typická reakční doba (č., b., č.) | min. 20 ms |  |
| 10. | Senzory | senzor podsvícení |  |
|  |  | senzor okolního osvětlení s automatickým přizpůsobením svítivosti monitoru |  |
| 11. | Vstupní konektory | min. 1x Display Port |  |
|  |  | min. 1x DVI-D (dual link) |  |
| 12. | Výstupní konektory | min. 1x Display Port |  |
| 13. | Obvyklý příkon | max. 50 W |  |
| 14. | Záruka | min. 3 roky |  |
| 15. | Certifikace a směrnice | Medical device (Medical equipment) |  |
|  |  | DIN 6868-157 III. třídy |  |
|  |  | EN 60601-1 |  |
|  |  | IEC60601-1 |  |
| 16. | Další vlastnosti a funkce | Hybrid Gamma PXL |  |
|  |  | křivka stupňů světlosti DICOM |  |
|  |  | hardwarová kalibrace jasu |  |
|  |  | pivot |  |
|  |  | možnost sklopení dopředu a dozadu |  |
|  |  | možnost otáčení min. o 70° |  |
|  |  | výšková nastavitelnost |  |
|  |  | tenký rámeček monitoru pro možnost zobrazení obou ploch co nejblíže sobě |  |
|  |  | hybridní technologie – schopnost zobrazovat správně barevné i černobílé DICOM snímky současně |  |
|  |  | možnost zapnutí maximálního podsvícení z klávesnice PC na všech připojených monitorech současně |  |
|  |  | možnost fokusu na vybrané části obrazu potlačením okolí |  |
|  |  | zobrazení PictureInPicture (PIP) – automatické zobrazení samostatného digitálního vstupu do monitoru při fokusu myši na určitou část plochy |  |
| 17. | Příslušenství | pro každé 2 monitory – 1x speciální grafická karta od výrobce monitorů s min. 3 výstupy pro monitor, 4 GB RAM |  |
| 18. | Další požadavky | prvotní kalibrace zařízení |  |