TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Operační stůl pro robotickou operativu

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				3 130 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Operační stůl pro robotickou operativu | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Mobilní operační stůl pro robotickou operativu, určený zejména k provádění urologických, gynekologických a chirurgických operačních výkonů |  |
| 2 | Operační stůl plně kompatibilní a systémově propojený s robotickým operačním systémem da Vinci Xi (výrobce Intuitive Surgical), pro zajištění vzájemné komunikace a synchronizace pohybů mezi operačním stolem a operačním systémem, vylučující jakoukoli případnou kolizi |  |
| 3 | Nosnost operačního stolu ve všech možných pozicích min. 200 kg |  |
| 4 | Napojení jednotlivých segmentů operační desky zajištěno systémem, který nevyžaduje dodatečnou montáž, dotahování šroubů apod. (např. pomocí systému západek) |  |
| 5 | Pětisegmentová operační deska včetně odnímatelného vícevrstvého polstrování snižující riziko proleženin, s odolným provedením potahu zaručujícím těsnost a odolnost proti tekutinám, tloušťka polstru minimálně 80 mm |  |
| 6 | Hlavový segment plně dvou-kloubový (s možností předsazení segmentu) a dvoudílný nožní segment, obojí včetně polstrování |  |
| 7 | Operační stůl vybavený eurolištami pro upínání příslušenství, po obou stranách operační desky |  |
| Polohování |
| 8 | ISO centrický pohyb stolu okolo pevně stanoveného bodu operativy na operační desce synchronizovaně s operačními nástroji robotického operačního systému |  |
| 9 | Požadované nastavení je automaticky a synchronizovaně udržováno pro jakoukoliv pozici operačních nástrojů robotického operačního systému a operačního stolu (Trendelenburgova pozice/antiTrendelenburgova pozice, boční náklon, podélný posuv) |  |
| 10 | Nastavení základní (nulové) pozice stolu prostřednictvím jednoho tlačítka na dálkovém ovladači či na základně stolu |  |
| 11 | Akustická signalizace při dosažení přednastavené pozice operačního stolu |  |
| 12 | Všechny motoricky ovládané pohyby stolu musí být plynulé s možností nastavení rychlosti jednotlivých pohybů |  |
| 13 | Elektricky ovládané pohyby desky operačního stolu v rozsahu: výškové polohování minimálně 60 – 100 cm podélný posuv desky minimálně 30 cm zádový segment vzhůru/dolů minimálně +90°/-45° nožní segment vzhůru/dolů minimálně ±90° úhel bočního náklonu minimálně 25° na každou stranu úhel náklonu Trendelenburgovy/antiTrendelenburgovy pozice minimálně ± 40° |  |
| 14 | Pojezdový systém operačního stolu řešen pomocí elektropohonu |  |
| Komunikace/ovládání/napájení |
| 15 | Funkční propojení operačního stolu s robotickým operačním systémem da Vinci Xi prostřednictvím WIFI a/nebo záložním kabelovým propojením |  |
| 16 | Ovládání všech funkcí operačního stolu zajištěno prostřednictvím kabelového dálkového ovladače (součástí dodávky 2 kusy) a taktéž přímo ze základny operačního stolu |  |
| 17 | Integrované akumulátory v základně stolu nebo pojezdovém systému, které umožňují práci se stolem po dobu minimálně 5 dní běžného provozu, s optickou indikací stavu nabití baterie a akustickou signalizací téměř vybitých akumulátorů |  |
| 18 | Operační stůl se síťovým a propojovacím (uzemňovacím) kabelem délky minimálně 5 metrů |  |
| Příslušenství |
| 19 | Americké schauty na obě nohy včetně svorek – 1 pár |  |
| 20 | Goepel schauty – standardní GYN/URO podložky nohou včetně svorek – 1 pár |  |
| 21 | Antidekubitní podložky do standardních Goepel schautů – 1 pár |  |
| 22 | Ramenní zarážky pro polohu Trendelenburg včetně svorek – 1 pár |  |
| 23 | Anesteziologický stojan včetně svorek – 1 kus |  |
| 24 | Upínací pásy k anesteziologickému stojanu pro upnutí horní končetiny – 2 kusy |  |
| 25 | Fixační pás pro pacienta k připojení na eurolištu – 1 kus |  |
| 26 | Nastavitelné bezrámové podložky paží včetně polstru a fixačních pásek pro fixaci paží (rychloaretace všech kloubů z jednoho místa) – 2 kusy |  |
| 27 | Univerzální upínka ruky s připojením na eurolištu včetně antidekubitního polstru – 2 kusy |  |
| 28 | Antidekubitní poziční polstr pro stabilizaci horní poloviny těla pacienta při poloze na boku – 1 kus |  |
| 29 | Tunelový poziční polstr pro stabilizaci dolní poloviny těla pacienta při poloze na boku – 1 kus |  |
| 30 | Kloubová ramena 2 kusy a boční zarážky (210 a 170 mm) 2 kusy pro stabilizaci pacienta při poloze na boku |  |
| 31 | Pevná boční opěrka (s možností výškového nastavení) z boku operační desky pro stabilizaci pacienta - 1 kus |  |
| 32 | Antidekubitní gelová podložka hlavy (kolečko) pro stabilizaci pozice, výška 60 mm – 1 kus |  |
| 33 | Antidekubitní gelová podložka horních končetin (korýtko) – 4 kusy |  |
| 34 | Antidekubitní gelová podložka těla (plochá, rozměr cca 40x20 cm) – 3 kusy |  |
| 35 | Antidekubitní gelová podložka ramenní/pod paty – 2 kusy |  |
| 36 | Transportní mobilní stojan na výše uvedené příslušenství: radiální lišta pro upevnění příslušenství – 1 kus úložný koš cca 57 x 28 x 26 cm – 2 kusy |  |