Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Kardiologické ultrazvukové přístroje |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2022-048257 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 13/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 2 ks kardiologických ultrazvukových přístrojů, a to:

- 1 ks stacionárního ultrazvukového přístroje pro kardiologii pro použití na interním oddělení - kardiologické ambulanci zadavatele a

- 1 ks mobilního kardiologického ultrazvukového přístroje pro použití na interním oddělení.

Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2021., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| STACIONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO KARDIOLOGII |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks nový, nepoužitý stacionární kardiologický ultrazvukový přístroj | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 2. | Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (tj. maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (min. 2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD), případně další | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 3. | Podpora tzv. multifrekvenčních sond se změnou vysílací frekvence operátorem (včetně zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg. | ………. |
| 4. | Podpora maticových sond — sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy s dvou-rovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 5. | Technologie softwarového beamformingu – automatická multifokusační technologie (fokusace v B-obrazu se provádí čistě elektronicky bez zásahu uživatele) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 6. | Podpora sond typu „single crystal“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 7. | Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 8. | Podpora SW pro postprocesing pro automatické a semi-automatické měření a vyhodnocení funkce a deformace LK, PK, LS pomocí metody tzv. Speckle tracking - využití na již získaných datech uložených na serveru (nutnost zachování stávajících pacientských dat v RAW formátu) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 9. | Ovládací panel výškově nastavitelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 10. | Min. 5 aktivních konektorů pro připojení sond | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 11. | Min. 22" LCD displej | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 12. | Min. 12" LCD pomocná dotyková obrazovka | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 13. | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu, tisk protokolů a jejich editace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 14. | Přímý výstup přístroje na USB flash paměť i na čtecí a vypalovací CD/DVD mechaniku, | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 15. | Sdílení stejné pacientské databáze s dodávaným mobilním ultrazvukovým přístrojem (viz specifikace níže); data musí být sdílena sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) vhodných k pozdější analýze na pracovní stanici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 16. | Plná DICOM 3.0 kompatibilita. (min. DICOM Storage, DICOM Worklist) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Zobrazovací režimy |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, volba více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) ; alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 18. | M-mode s nastavením úhlového nezávislého kurzoru v reálném čase (tzv. anatomický M-mode) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 19. | PW doppler, včetně HPRF módu (min. 10 m/s) na všech sondách, automatické nastavení úhlové korekce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 20. | CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 21. | Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (Power doppler) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 22. | Barevné dopplerovské mapování toku se zvýšenou citlivostí a zobrazením rychlosti v barevné škále | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 23. | Zobrazení krevního toku na principu substrakce 2D obrazu (nevyužívající dopplerovských metod) bez použití kontrastních látek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 24. | Barevný tkáňový Doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sodně) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 25. | PW tkáňový Doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 26. | Kompaundní zobrazení na lineárních sondách, zobrazení redukující ultrazvukové spekle | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 27. | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 3D/4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume“ z jednoho tepového cyklu - v reálném čase | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 28. | Možnost rozšíření o speciální rendering pro 3D obraz s možnosti nastavení úhlu světelného zdroje pro lepší prostorovou vizualizaci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 29. | Možnost rozšíření o BiPlane a TriPlane živé zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 30. | Možnost rozšíření o Multislice tomografické živé zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 31. | Možnost rozšíření o 3D/4D color živé zobrazení pro TEE i TTE sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Postprocesing |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, vytváření vlastních parametrů a vzorců pro naměřené parametry | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 33. | Přístroj musí umožňovat práci s již uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčkami) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 34. | Archivace obrazových dat v původní formě zachovávající obrazové parametry (min. framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu /formát raw/), postprocesing na přístroji i pracovní stanici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 35. | Počítačová konektivita (přímé připojení ukládání na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech min. RAW data, DICOM, AVI, MPEG | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 36. | Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 37. | Speciální SW pro semi-automatickou kvantifikaci globálního strainu levé komory včetně barevného mapování a včetně zobrazení křivek z jednotlivých segmentu na principu 2D strain analýzy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 38. | Speciální SW pro automatickou kvantifikaci EF levé komory na principu 2D strain analýzy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 39. | Možnost rozšíření o speciální SW pro semi-automatickou kvantifikaci globálního strainu pravé komory včetně barevného mapování a včetně zobrazení křivek z jednotlivých segmentů na principu 2D strain analýzy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 40. | Možnost rozšíření o speciální SW pro semi automatickou kvantifikaci globálního strainu levé síně včetně barevného mapování a včetně zobrazení křivek na principu 2D strain analýzy |  |  |  |  |  |
| Externí pracovní stanice |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 1 ks PC - Procesor výkonově ekvivalentní min. Intel Core i7 9. generace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 42. | 2 ks LCD monitor min 23" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 43. | Systémový disk SSD | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 44. | Operační paměť min. 8 GB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 45. | RAID pole min. 2x4TB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 46. | Výkonná grafická karta | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 47. | Ukládání min. na USB a na CD/DVD | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 48. | Čtecí a vypalovací CD/DVD mechanika součástí dodávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 49. | Softwarové vybavení externí pracovní stanice musí být shodné s vybavením dodávaného stacionárního ultrazvukového přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 50. | Kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 51. | Externí pracovní stanice s možností kvantitativní analýzy nedopplerovských (2D strain) a dopplerovských deformačních parametrů (dopplerovský strain zobrazení) z dvourozměrného barevného tkáňového dopplerovského mapování | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 52. | Externí pracovní stanice musí umět použití nástrojů 2D strain pro LV, RV, LA (longitudinální, radiální i cirkumferenciální) na uložené datasety | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 53. | Dodání včetně protokolu pro StressEcho a protokolu DICOM STORE | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 54. | Externí pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi s oběma dodanými UZ přístroji (stacionární UZ přístroj pro kardiologii a mobilní kardiologický ultrazvukový přístroj) a zobrazit jakékoliv vyšetření z obou UZ přístrojů připojených k síti | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Sondy k dodávanému stacionárnímu ultrazvukovému přístroji pro kardiologii |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Všechny dodané sondy budou multifrekvenční se změnou vysílací frekvence | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 56. | 1 ks sektorová (kardiologická) sonda s vícenásobnou aktivní fokusací ve dvou rovinách — sonda typu single crystal a matrix, celkem min. 190 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah min. 1,5-4,5 MHz, zobrazovací úhel min. 120º, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s funkcí změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 57. | 1 ks lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah min. 2,5-10 MHz, harmonické zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 58. | 1ks 2D TEE jícnová sonda, kmitočtový rozsah 3-8 MHz, sonda s funkcí změny vysílací frekvence operátorem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 59. | Kompatibilita dodané jícnové (TEE) sondy i s dodávaným mobilním ultrazvukovým přístrojem (specifikovaným níže) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 60. | Schopnost Připojení 3D/4D transthorakální sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 61. | Schopnost Připojení 3D/4D jícnové sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| MOBILNÍ KADIOLOGICKÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 1ks nový mobilní kardiologický ultrazvukový přístroj | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 63. | Min. 15 ‘‘ LCD integrovaná obrazovka s dotykovým ovládáním, rozlišení min. 1920x1080 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 64. | Lehce přenosný systém, váha maximálně do 5 kg +/- 10% | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 65. | Součástí dodávky vozík s přepínačem na 4 sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Zobrazovací módy a kalkulace |  |  |  |  |  |  |
| 66. | M-mode, anatomický M-mode | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 67. | B-mode s automatickou optimalizací 2D obrazu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 68. | Barevný směrový doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 69. | Spektrální PW doppler s automatickou optimalizací PW křivky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 70. | Kontinuální CW doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 71. | Pulzní tkáňový doppler, barevný tkáňový doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 72. | Dynamická automatická optimalizace obrazu, automatický výpočet laterálního gainu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 73. | Výkonový doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 74. | Harmonické zobrazení bez vlivu na frame rate | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 75. | Zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 76. | Kardiologické kalkulace (min. Simpsonova metoda, PISA, a další), standardní výpočty, měření vzdáleností a ploch, PI, RI indexy, měření rychlostí (min., max., mean), automatické on-line trasování a výpočty | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 77. | Možnost rozšíření o parametrické barevné mapování deformačních parametrů myokardu (min. Strain/Strain rate, time to peak, peak systolic strain) na všech sondách. Možnost volby akvizice pomocí tkáňového doppleru či 2D trackingu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 78. | Možnost rozšíření o ICE echokardiografii | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 79. | Možnost rozšíření o 3D modul (3D TEE) pro kardiologické aplikace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Funkce |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat, archivace pacientských dat na interní disku | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 81. | Interní integrovaná pacientská databáze – min. vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze, ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 82. | Interní paměťová smyčka | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 83. | Zvětšení obrázku zmraženého i on-line obrázku v několika krocích – ZOOM | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 84. | Práce ultrazvuku na baterii (min. 30 minut), baterie součástí dodávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 85. | Uživatelsky jednoduše vytvářené a modifikovatelné přednastavení (presety) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 86. | Programovatelné kalkulace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 87. | Export dat na USB flash disk v RAW datech, tak aby bylo možné data zpracovat na externí pracovní stanici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 88. | Upravování již uložených snímků a smyček – intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti), práce s nativními daty, integrovaná pacientská databáze s ukládáním demografických dat a vyhledáváním | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 89. | Ultrazvukový přístroj s podporou připojení matrixových sond a 3D/4D jícnových sond | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Externí pracovní stanice |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Propojení s dodávanou externí PC pracovní stanicí (uvedenou v bodech 41-53), práce s originálními daty sdílející stejnou pacientskou databázi, připojení a ukládání RAW hrubých dat do dodávané pracovní stanice, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW tzn. možnost kvantifikace tkáňového dopplera, dopplerovský strain, speckle tracking metoda, měření longitudinálního strainu, kvantitativní analýza obrazu, TIC (time intensity curve) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Sondy |  |  |  |  |  |  |
| 91. | 1ks kardiologická multifrekvenční sonda typu single crystal cca 2–4 MHz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 92. | 1ks lineární sonda cca 4–13 MHz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 93. | 1ks konvexní sonda 2-5 MHz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produktové listy s technickou specifikací – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky;

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (např. autorizace od výrobce)

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv;

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.