Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III**, **Část 5 – Monitorovací systémy**

Příloha č. 1c Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**EKG**

Předmětem plnění je dodávka **6 ks** nových přístrojů EKG.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| 12-ti svodový EKG přístroj | ANO |  |
| kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií) | ANO |  |
| detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min. 75.000 vzorku/sec/kanál | ANO  hodnota |  |
| digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál | ANO  hodnota |  |
| frekvenční rozsah: min. 0,04 Hz až 150 Hz | ANO  hodnota |  |
| režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií | ANO |  |
| software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé | ANO |  |
| funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu | ANO |  |
| vnitřní paměť minimálně na 200 EKG záznamů | ANO  hodnota |  |
| displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s rozlišením min. 640x480 px | ANO  hodnota |  |
| plnohodnotná česká klávesnice s funkčními klávesami | ANO |  |
| provoz ze sítě i na baterie (na baterie minimálně po dobu 6 hodin) s vnitřním dobíjením akumulátorů, s interním zdrojem napájení | ANO  hodnota |  |
| uživatelem volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termocitlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.) | ANO |  |
| rychlost posuvu papíru min. 25/50 mm/s | ANO |  |
| menu, komunikace a ovládání v ČJ | ANO |  |
| příslušenství: kabely a elektrody | ANO |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS) | ANO |  |
| EKG pojízdný vozík (plné, ne drátěné police nebo zásuvky) | ANO |  |
| možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví apod.) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg) | ANO |  |
| splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1, EN 60601-2-25 dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení | ANO |  |
| přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | ANO |  |
| možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x | ANO |  |
| Možnost přenosu pacientských dat z NIS prostřednictvím HL7 | ANO |  |
| Připojení do stávajícího SW systému Cardiosoft součástí dodávky | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)