TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávky testovacích proužků do glukometrů

včetně bezplatné výpůjčky glukometrů

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět dodávky |  |  |  |
| 1. | 36 ks profesionálních síťových glukometrů včetně dokovacích stanic (registrovaný zdravotnický prostředek) |  |  |
| 2. | 2 ks glukometrů menších rozměrů pro použití v novorozeneckých boxech (okénko 15 x 11 cm); bez dokovací stanice (pouze vyměnitelné baterie), bez síťového připojení, kompatibilita s níže uvedenými diagnostickými proužky |  |  |
| Technické požadavky |  |  |  |
| 3. | Objem vzorku max. 1,5 µl |  |  |
| 4. | Doba měření max. 7 s |  |  |
| 5. | Minimální měřící rozsah 0,6 – 33 mmol/l |  |  |
| 6. | Rozmezí hematokritu 20 – 65 % |  |  |
| 7. | Samonasávací systém při aspiraci krve, automatická detekce naplnění a detekce chyby aspirace vzorku, proužek bez potřeby otírání přebytečného množství krve |  |  |
| 8. | Kontrolní materiál minimálně na dvou koncentračních hladinách |  |  |
| 9. | Záznam data a času měření |  |  |
| 10. | Archivace a snadná dohledatelnost výsledků pacientů i kontrolních měření (QC) |  |  |
| 11. | Zabezpečené serverové řešení pro dálkovou správu glukometrů, jejich kontrolu a nastavení včetně vizualizace výsledků pacientů i QC, s možností kontroly expirace proužků a s možností zablokování všech funkcí přístroje pro operátora bez příslušného oprávnění k měření. SW pro dálkovou správu glukometrů bude možno spustit z minimálně 10 počítačů zadavatele |  |  |
| 12. | Možnost načtení čárového kódu operátora a 2D kódu pacienta pomocí čtečky i možnost manuálního zadání |  |  |
| 13. | Automatická synchronizace data a času jednotlivých přístrojů |  |  |
| 14. | Paměť na min. 500 výsledků |  |  |
| 15. | Možnost dezinfekce a čištění vlhkou cestou |  |  |
| 16. | Řídící SW s funkčním přenosem dat do LIS Envis / NIS |  |  |
| 17. | Ethernet rozhraní dle standardu IEEE 802.3 (min. 100BASE-T, nebo 1000BASE-T) |  |  |
| 18. | Konektor dle standardu ANSI/TIA/EIA568B RJ45, propojovací kabel splňující kategorii CAT 5e a lepší mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce |  |  |
| 19. | Protokol – síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP |  |  |
| Servis glukometrů: |  |  |  |
| 20. | Servis přístrojů po dobu zápůjčky zdarma (pokud nedojde k poškození nesprávnou obsluhou) |  |  |
| 21. | V případě opravy delší jak 5 pracovních dní zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy |  |  |
| 22. | V případě doporučení výrobce provádět PBTK / validace v předepsaném intervalu zdarma |  |  |
| Předpokládaný provoz: |  |  |  |
| Počet vyšetření (spotřeba proužků): 80 000 / rok |  |  |  |
| Kontrolní materiál: - koncentrační hladina 1: spotřeba 36 ks uzavíratelných lahviček na rok - koncentrační hladina 2: spotřeba 36 ks uzavíratelných lahviček na rok |  |  |  |