TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 - Mobilní RTG přístroj

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			8 550 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilní RTG přístroj | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Digitální RTG přístroj, motoricky pojízdný, s kompaktní konstrukcí |  |
| 2 | Celková hmotnost přístroje ≤ 430 kg |  |
| 3 | Celková šířka přístroje ≤ 70 cm (i v pojízdném stavu) |  |
| 4 | Integrovaný prostor pro uložení minimálně 2 plochých detektorů (v různých formátech) |  |
| 5 | Dálkové ovládání expozice s dosahem ≥ 7 m |  |
| 6 | Napájení: 230 V / 50 Hz s koncovkou do klasické zásuvky, napájecí kabel s automatickým navíjením |  |
| Pohybový rozsah přístroje |  |  |
| 7 | Plně vyvážené rameno s RTG zářičem v každé poloze |  |
| 8 | Horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou v rozsahu minimálně 65 cm |  |
| 9 | Otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu minimálně ± 90° |  |
| 10 | Náklon rentgenky v rozsahu minimálně -30°/+90° |  |
| 11 | Rotace rentgenky v rozsahu minimálně ± 160° |  |
| 12 | Maximální výška ohniska nad zemí ≥ 190 cm pro bezpečné, rychlé a komfortní snímkování na lůžku |  |
| Generátor |  |  |
| 13 | Výkon generátoru minimálně 30 kW |  |
| 14 | Nominální výkon generátoru minimálně 30 kW |  |
| 15 | Napěťový rozsah minimálně 40 kV – 125 kV |  |
| 16 | mAs nastavitelné v rozsahu minimálně 1 – 320 mAs |  |
| 17 | Maximální proud minimálně 400 mA |  |
| Rentgenka |  |  |
| 18 | Zapouzdřený RTG zářič s rotační anodou |  |
| 19 | Tepelná kapacita RTG zářiče minimálně 1 MHU |  |
| 20 | Manuální hloubková clona se světelným zaměřovačem pole, otočná o ± 90° |  |
| Bezdrátový plochý detektor – velký (celkem 3 kusy, pro každý RTG přístroj jeden) |  |  |
| 21 | Velikost aktivní plochy minimálně 33 x 41 cm |  |
| 22 | Velikost pixelu maximálně 150 µm |  |
| 23 | Akviziční hloubka 16 bitů |  |
| 24 | Pevně integrované madlo nebo ochranný box pro bezpečnou manipulaci s detektorem |  |
| 25 | Mřížka pro bezdrátový detektor nebo ochranný box/rám s integrovanou mřížkou |  |
| 26 | Wifi přenos dat |  |
| 27 | Hmotnost detektoru ≤ 3,5 kg |  |
| 28 | Automatické nabíjení detektoru v dokovací stanici přístroje |  |
| Bezdrátový plochý detektor – malý (celkem 1 kus, společný pro všechny RTG přístroje) |  |  |
| 29 | Velikost aktivní plochy minimálně 22 x 28 cm |  |
| 30 | Velikost pixelu maximálně 150 µm |  |
| 31 | Akviziční hloubka 16 bitů |  |
| 32 | Wifi přenos dat |  |
| 33 | Hmotnost detektoru ≤ 1,7 kg |  |
| Zobrazovací stanice, akvizice, postprocessing |  |  |
| 34 | Plně integrovaná akviziční stanice do mobilního RTG přístroje |  |
| 35 | Zobrazení a nastavení parametrů snímku na dotykové barevné obrazovce o velikosti minimálně 16“ |  |
| 36 | Možnost manuálního zadávání pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu |  |
| 37 | Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů) |  |
| 38 | Kapacita obrazové paměti minimálně 3 000 snímků |  |
| 39 | DAP metr – měření, zobrazení a zaznamenání parametrů veličin stanovených pro lékařské ozáření legislativou |  |
| 40 | Přístroj fungující na operačním systému s aktuální oficiální podporou |  |
| Výstupní rozhraní / konektivita |  |  |
| 41 | Funkční připojení do NIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |
| 42 | USB obrazový výstup (DICOM, TIF) |  |
| 43 | Plná DICOM 3.0 konektivita – Storage, Modality Worklist, Send, Query/Retrieve, MPPS |  |
| Příslušenství (celkem pro 3 RTG přístroje) |  |  |
| 44 | Sterilní krytí přístroje – minimálně 20 kusů |  |
| 45 | RTG ochrana pro obsluhu a pacienta z flexibilního bezolovnatého materiálu s ekvivalentem 0,35 mm Pb, odlehčená, s náprsní kapsou, s možností volby různých velikostí a barev: - set vesta + sukně – 3 sety - zástěra – 3 kusy - límec – 3 kusy - pokrývka pro pacienta – 3 kusy |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maximální výška ohniska nad zemí ≥ 210 cm (pro bezpečné, rychlé a komfortní snímkování pacienta na lůžku) |  |
| 2 | Celková hmotnost přístroje (bez volitelného příslušenství) ≤ 380 kg (pro bezpečnou, rychlou a komfortní manipulovatelnost) |  |
| 3 | Horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou v rozsahu minimálně 80 cm |  |