TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Nemocniční lůžka včetně matrace a příslušenství

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				15 319 587 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemocniční lůžko standardní | 118 |  |  |
| Nemocniční lůžko pro intenzivní péči | 20 |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace typ I. | 118 |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace typ II. | 14 |  |  |
| Integrovaná antidekubitní matrace | 6 |  |  |
| Pacientský stolek | 132 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Nemocniční lůžko standardní – 118 kusů

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry lůžka |  |  |
| 1 | Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 v platném znění (nebo rovnocenné řešení) |  |
| 2 | Provedení lůžka – kov + plast |  |
| 3 | Povrchová úprava kovových částí - lakování polyesterovými práškovými barvami, v bílé barvě nebo metalický odstín RAL |  |
| 4 | Stabilní konstrukce, snadno přístupná a čistitelná |  |
| 5 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadné čištění a údržbu, 4-segmentová |  |
| 6 | Šířka ložné plochy ≥ 85 cm |  |
| 7 | Délka ložné plochy ≥ 200 cm |  |
| 8 | Celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100 x 225 cm (šířka x délka) |  |
| 9 | Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci |  |
| 10 | Bezpečné provozní zatížení lůžka ≥ 250 kg |  |
| 11 | Motorizované nastavení výšky ložné plochy v rozsahu min. 40 – 70 cm od podlahy |  |
| 12 | Motorizované polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy |  |
| 13 | Mechanické polohování lýtkového dílu ložné plochy |  |
| 14 | Motorizované polohování polohy TR/ATR minimálně v rozsahu ± 12° |  |
| 15 | Motorizované polohování polohy kardiackého křesla prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovládacím panelu |  |
| 16 | Mechanické rychlospuštění zádového dílu do resuscitační polohy |  |
| 17 | Autoregrese – posun zádového dílu v rozsahu minimálně 10 cm |  |
| 18 | Autoregrese – posun stehenního dílu v rozsahu minimálně 6 cm |  |
| 19 | Centrální brzda koleček ovládaná od nožní části lůžka |  |
| 20 | 4 antistatická kolečka, minimálně jedno s aretací směru |  |
| 21 | Průměr koleček lůžka ≥ 15 cm |  |
| 22 | Systém ochrany/alarm nezabrzděného lůžka |  |
| 23 | Vodorovná funkční nárazová kolečka v rozích lůžka, gumová nebo plastová |  |
| 24 | Pacientský ruční ovladač, s možností uzamknutí funkcí, osvětlený |  |
| 25 | Sesterský ovládací panel – na spirálovém kabelu s možností zavěšení na čelo lůžka, s ochrannou proti nechtěnému polohování, možnost blokace funkcí |  |
| 26 | Postranice lůžka pro 108 kusů poptávaných lůžek z celkem 118: - sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou), ergonomické polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem - plastové - dělené postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) - minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 27 | Postranice lůžka pro 10 kusů poptávaných lůžek z celkem 118: - sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládání postranic pacientem - kovové - jednodílné postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) - minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) |  |
| 28 | Čelo lůžka v hlavové části: - odnímatelné - plastové - nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 29 | Čelo lůžka v nožní části: - odnímatelné - plastové - aretace proti samovolnému vytažení během transportu - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 30 | Lišty po obou stranách lůžka pro umístění drobného příslušenství |  |
| 31 | Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku elektřiny |  |
| 32 | Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |
| 33 | Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU kabel 230-240 V |  |
| Pasivní antidekubitní matrace typ I. – 118 kusů |  |  |
| 34 | Pasivní matrace vhodná pro vyšší riziko vzniku antidekubitů (II. – III. stupeň) |  |
| 35 | Pasivní matrace, jádro ze studené polyuretanové pěny (nosná část z pěny o min. hustotě 40 kg/m3 ,z jedné strany min. 5 cm vrstva z pěny o min. hustotě 50 kg/m3) |  |
| 36 | Profilované jádro s příčným prořezem členěným do min. 4 anatomických zón |  |
| 37 | Rozměr matrace dle rozměrů lůžka |  |
| 38 | Výška matrace minimálně 14 cm |  |
| 39 | Nosnost matrace minimálně 200 kg |  |
| 40 | Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní |  |
| Pacientský stolek – 118 kusů |  |  |
| 41 | Noční stolek pro pacienta, oboustranný, konstrukce stolku - kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD |  |
| 42 | Uzamykatelný úložný prostor, zásuvka |  |
| 43 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |
| 44 | Integrovaná výškově nastavitelná naklápěcí jídelní deska s bezpečnostní aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací výšky a náklonu), v rozsahu min. 70 – 100 cm, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm, nosnost min. 8 kg |  |
| 45 | Pojízdný stolek, kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě bržděná |  |
| 46 | Držák na zavěšení, manipulační madla na korpusu stolku |  |
| 47 | Možnost výběru barevného dekoru dle vzorníku shodného s lůžky |  |
| Příslušenství |  |  |
| 48 | Integrovaný kovový infuzní stojan – 118 kusů |  |
| 49 | Napřimovací hrazda s rukojetí – 118 kusů |  |
| 50 | Držák močových sáčků – 118 kusů |  |

Nemocniční lůžko pro intenzivní péči – 20 kusů

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry lůžka |  |  |
| 1 | Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 v platném znění (nebo rovnocenné řešení) |  |
| 2 | Provedení lůžka – kov + plast |  |
| 3 | Povrchová úprava kovových částí - lakování polyesterovými práškovými barvami, v bílé barvě nebo metalický odstín RAL |  |
| 4 | Sloupová konstrukce lůžka |  |
| 5 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadné čištění a údržbu, 4-segmentová |  |
| 6 | Ložná plocha RTG transparentní, umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, s držákem RTG kazety, dostupným z boční strany lůžka |  |
| 7 | Šířka ložné plochy ≥ 87 cm |  |
| 8 | Délka ložné plochy ≥ 200 cm |  |
| 9 | Celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100 x 220 cm (šířka x délka bez prodloužení) |  |
| 10 | Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm pomocí elektromotoru |  |
| 11 | Bezpečné provozní zatížení lůžka ≥ 250 kg |  |
| 12 | Motorizované nastavení výšky ložné plochy v rozsahu min. 45 – 75 cm od podlahy |  |
| 13 | Motorizované nezávislé polohování zádového, stehenního a lýtkového dílu ložné plochy |  |
| 14 | Oboustranný laterální náklon minimálně v rozsahu ± 15° |  |
| 15 | Motorizované polohování polohy TR/ATR minimálně v rozsahu ± 12°, integrovaný indikátor stupně náklonu |  |
| 16 | Motorizované polohování polohy kardiackého křesla prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovládacím panelu |  |
| 17 | Mechanické rychlospuštění zádového dílu do resuscitační polohy, dostupné v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |
| 18 | Autoregrese – posun zádového dílu v rozsahu minimálně 10 cm |  |
| 19 | Autoregrese – posun stehenního dílu v rozsahu minimálně 6 cm |  |
| 20 | Integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu ložné plochy |  |
| 21 | Integrovaný vážící systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost minimálně 250 kg, provedení jako stanovené měřidlo dle Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. |  |
| 22 | Centrální brzda koleček ovládaná nožně ze všech čtyř rohů lůžka |  |
| 23 | 4 kolečka, minimálně jedno antistatické s aretací směru |  |
| 24 | 5. kolečko na středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při transportu, disponující motorizovaným pohonem nebo jiným systémem zabezpečující motorizovanou podporu pojezdu lůžka vpřed i vzad |  |
| 25 | Průměr koleček lůžka ≥ 15 cm |  |
| 26 | Systém ochrany/alarm nezabrzděného lůžka |  |
| 27 | Integrovaný bezpečnostní alarm při opuštění lůžka pacientem |  |
| 28 | Integrovaný bezpečnostní alarm při nebezpečném pohybu (poloze) pacienta na lůžku |  |
| 29 | Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku lůžka |  |
| 30 | Bezpečnostní podsvícení podvozku lůžka |  |
| 31 | Podpora mobilizace pacienta – madlo jako součást postranice pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí – zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla) |  |
| 32 | Vodorovná funkční nárazová kolečka v rozích lůžka, gumová nebo plastová |  |
| 33 | Pacientský ovladač – integrovaný do pravé i levé postranice, s možností uzamknutí funkcí |  |
| 34 | Sesterský ovládací panel – centrální LCD panel integrovaný do pravé i levé postranice pro ovládání lůžka, vážícího systému, programovatelných funkcí a integrovaného antidekubitního systému, s ochranou proti nechtěné aktivaci, možnost blokace jednotlivých funkcí, předprogramované důležité polohy (CPR, TR/ATR, kardiacké křeslo) |  |
| 35 | Samostatný sesterský ovládací panel – na spirálovém kabelu pro ovládání základních funkcí lůžka, možnost zavěšení na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování |  |
| 36 | Nožní ovladače – oboustranné, pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu (výška ložné plochy, oboustranný laterální náklon), s ochrannou proti nechtěnému polohování |  |
| 37 | Čelo lůžka v hlavové části: - odnímatelné - plastové - nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 38 | Čelo lůžka v nožní části: - odnímatelné - plastové - aretace proti samovolnému vytažení během transportu - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 39 | Postranice lůžka: - sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou), ergonomické polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem - automatická blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici - plastové - dělené postranice - výška postranic minimálně 43 cm a maximálně 50 cm nad povrchem ložné plochy z bezpečnostních důvodů - minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) - s integrovanými ovladači - barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku |  |
| 40 | Plastový kryt podvozku |  |
| 41 | Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku elektřiny, s diagnostikou kapacity a životnosti akumulátoru |  |
| 42 | Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |
| 43 | Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU kabel 230-240 V |  |
| 44 | Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |
| 45 | Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |
| 46 | Lišty po obou stranách lůžka pro umístění drobného příslušenství |  |
| 47 | Možnost připojení integrovaného antidekubitního systému (matrace) |  |
| Integrovaná aktivní antidekubitní matrace – 6 kusů |  |  |
| 48 | Plně integrovaný antidekubitní systém v lůžku (tj. bez externího kompresoru, hadic, kabelů), ovládaný z centrálního sesterského panelu |  |
| 49 | Nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta s automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy |  |
| 50 | Funkce aktivního provzdušnění pro odvedení vlhkosti a přebytečného tepla |  |
| 51 | Automatické rychlé vypuštění matrace při poloze CPR |  |
| 52 | Transportní režim s udržením tlaku v matraci při odpojení od řídící jednotky po dobu minimálně 2 hodin |  |
| 53 | Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |
| 54 | Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta |  |
| 55 | Možnost vypuštění cel pod patami pacienta |  |
| 56 | Možnost prodloužení integrované matrace společně s lůžkem minimálně o 15 cm |  |
| 57 | Nosnost integrovaného systému minimálně 250 kg |  |
| 58 | Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze dvou stran zipem krytým chlopní |  |
| 59 | Možnost rychlé výměny za jakýkoliv jiný aktivní nebo pasivní antidekubitní systém |  |
| Pasivní antidekubitní matrace typ II. – 14 kusů |  |  |
| 60 | Pasivní matrace vhodná pro vyšší riziko vzniku antidekubitů (III. – IV. stupeň) |  |
| 61 | Pasivní matrace, jádro ze studené polyuretanové pěny (nosná část z pěny o min. hustotě 80 kg/m3 ,z jedné strany min. 7 cm vrstva z viskoelastické paměťové pěny o min. hustotě 85 kg/m3), okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti min. 40 kg/m3 |  |
| 62 | Rozměr matrace dle rozměrů lůžka |  |
| 63 | Výška matrace minimálně 16 cm |  |
| 64 | Nosnost matrace minimálně 190 kg |  |
| 65 | Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní |  |
| Pacientský stolek – 14 kusů |  |  |
| 66 | Noční stolek pro pacienta, oboustranný, konstrukce stolku - kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD |  |
| 67 | Uzamykatelný úložný prostor, zásuvka |  |
| 68 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |
| 69 | Integrovaná výškově nastavitelná naklápěcí jídelní deska s bezpečnostní aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací výšky a náklonu), v rozsahu min. 70 – 100 cm, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm, nosnost min. 8 kg |  |
| 70 | Pojízdný stolek, kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě bržděná |  |
| 71 | Držák na zavěšení, manipulační madla na korpusu stolku |  |
| 72 | Možnost výběru barevného dekoru dle vzorníku shodného s lůžky |  |
| Příslušenství |  |  |
| 73 | Integrovaný infuzní stojan – 40 kusů |  |
| 74 | Napřimovací hrazda s rukojetí – 20 kusů |  |
| 75 | Držák močových sáčků – 20 kusů |  |
| 76 | Držák kyslíkové lahve horizontální – 20 kusů |  |