TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 7 - Kryochirurgický přístroj

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				598 829 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryochirurgický přístroj | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní funkce |  |  |
| 1 | Kompaktní automatický přístroj pro oftalmologické operace (katarakta, glaukom, sítnice) |  |
| 2 | Zobrazovací LCD displej |  |
| 3 | Mrazící médium CO2 nebo N2O |  |
| 4 | Zobrazení informace o teplotním stavu sondy na displeji přístroje |  |
| 5 | Zobrazení informace o tlaku média v láhvi na displeji přístroje |  |
| 6 | Zobrazení času aplikace mrazícího cyklu na displeji přístroje |  |
| 7 | Zvuková indikace průběhu mrazícího cyklu |  |
| 8 | Grafická indikace odmrazovacího cyklu na displeji přístroje |  |
| 9 | Grafická indikace poruchového stavu na displeji přístroje |  |
| 10 | Automatické rozlišení typu aplikační sondy |  |
| 11 | Možnost použití resterilizovatelných nebo jednorázových sond |  |
| 12 | Elektrická bezpečnost dle normy IEC 60601-1 |  |
| 13 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 14 | Mobilní vozík pro přístroj s uchycením pro tlakovou láhev, minimálně 2 kolečka s brzdou |  |
| 15 | Ovládací nožní spínač |  |
| 16 | Příslušenství pro připojení tlakové láhve s mrazícím médiem (CO2 nebo N2O) – tlaková hadice /vše potřebné pro funkční zapojení systému/ |  |
| 17 | Sterilizační kazeta pro sondy |  |
| Aplikační sondy (resterilizovatelné) |  |  |
| 18 | Retinální sonda standardní o průměru 2,5 mm – 1 kus |  |
| 19 | Endookulární sonda o průměru 0,89 mm – 1 kus |  |
| 20 | Kataraktová sonda o průměru 1,5 mm – 1 kus |  |
| 21 | Glaukomová sonda o průměru 3 mm – 1 kus |  |
| 22 | Sonda na léčbu trichiázy – 1 kus |  |