TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 13 – Vyhřívané resuscitační lůžko

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 103 826 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívané resuscitační lůžko | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Vyhřívané lůžko s integrovanou resuscitační sadou pro pediatrickou intenzivní péči a použití na porodním sále |  |
| 2 | Lůžko na pojízdném podvozku s dvojitými kolečky a brzdami |  |
| 3 | Maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 65 x 120 cm |  |
| 4 | Maximální rozměry matrace lůžka 56 x 70 cm |  |
| 5 | Plynulé elektricky ovládané nastavení sklonu matrace minimálně o 12°, indikace úhlu na centrálním displeji |  |
| 6 | Centrální ovládací dotykový barevný displej s úhlopříčkou min. 10“ |  |
| 7 | APGAR časomíra a CRP časovač na centrálním ovládacím panelu |  |
| 8 | Čelní panely lůžka s minimálně 4 samotěsnícími vyjímatelnými prostupy pro hadice a kabely (silikonové/gumové prostupy) |  |
| 9 | Minimálně 3 panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění až do úplného odklopení |  |
| 10 | Zásuvka pro RTG kazetu s přístupem minimálně ze 2 stran |  |
| 11 | Integrované vyšetřovací světlo s nastavením intenzity v rozmezí 1 500 – 4 500 Lx, ovládání na centrálním displeji |  |
| 12 | Zářič – 2 samostatná vyhřívací tělesa, odklopný min. o 180°, naklápěcí min. o 45° |  |
| 13 | Zadní madlo pro převážení a manipulaci |  |
| 14 | Uzavíratelná zásuvka na materiál v dolní části lůžka, přístupná z obou stran |  |
| 15 | Otočná police pro příslušenství – nosnost minimálně 6 kg, změna polohy bez nutnosti použití nářadí |  |
| 16 | Držák IV s nastavitelnou výškou a místem bez nutnosti použití nářadí |  |
| 17 | Stabilní systém svislých stojanů/kolejnic po obou stranách lůžka – pro umístění přídavných přístrojů |  |
| 18 | Provozní režim: - manuální řízení teploty vzduchu - řízení teplotou novorozence SKIN, včetně kožní sondy - časově neomezené „předehřívání“ bez rušivých alarmů |  |
| 19 | Optický alarm viditelný ze všech stran (360°) – viditelnost bez otočení/ manipulace s lůžkem |  |
| 20 | Bezdotykové tišení alarmů |  |
| 21 | Integrovaný záložní zdroj: - bez zvětšení půdorysu lůžka - výdrž zdroje minimálně 60 minut - zálohuje minimálně systém lůžka včetně plného monitorování novorozence - originální a trvalá nedílná součást lůžka s automatickým nabíjením, bez potřeby připojení externí transportní zdrojové jednotky |  |
| 22 | Integrované elektrické zásuvky 230 V – minimálně 2 kusy |  |
| 23 | Kompletní integrované resuscitační příslušenství: - směšovač - T-resuscitátor - průtokoměr 2x - odsávačka - nedílná součást lůžka - centrálně umístěné ovládání nepřesahující půdorys lůžka |  |
| 24 | Resuscitační příslušenství kompatibilní s okruhy pro T-resuscitátory i okruhy rPAP pro nCPAP, s možností aktivní nasální resuscitace |  |
| 25 | Ovládání průtokoměrů standardním způsobem – uzavírání po směru hodinových ručiček |  |
| 26 | Ovládání manometru odsávačky s pohybem ručičky proti směru hodinových ručiček |  |
| 27 | Integrovaný pacientský monitor: - měřené parametry – EKG, Resp, NIBP, SpO2 (technologie Masimo) - monitor řešen formou odnímatelného/přenositelného multiparametrového modulu, který je použitelný i pro další přístroje - zobrazení parametrů na centrálním displeji – měřené hodnoty, pletysmografické křivky, trendy na 120 hodin |  |
| Možnosti rozšíření lůžka |  |  |
| 28 | Možnost rozšíření o integrovanou váhu |  |
| 29 | Možnost rozšíření o plně integrovaný monitor pro eliminaci apnoické pauzy, ovládání a zobrazení na centrálním displeji |  |
| 30 | Možnost rozšíření o fototerapii plně integrovanou v horním zářiči |  |
| 31 | Možnost rozšíření o zvlhčovač s vyhřívanými pacientskými okruhy |  |
| 32 | Možnost přenos dat ve standardu HL7 |  |
| 33 | Možnost rozšířit o integrovanou tiskárnu pro záznam dat |  |
| 34 | Možnost rozšířit o držák tlakových lahví |  |
| 35 | Možnost rozšířit o výškově nastavitelnou eurolištu |  |
| Příslušenství pro 1 ks |  |  |
| 36 | Materiál pro resuscitaci 5ti novorozenců včetně kanylek/nostrilek a masek pro nCPAP |  |
| 37 | Testovací plíce pro přednastavení hodnot PEEP a PIP |  |
| 38 | Nosič pro držák nádobky odsávačky |  |