TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 17 – Digitální cévní doppler

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				123 400 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitální cévní doppler | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Bi-direkcionální dopplerovská vyšetřovací jednotka se dvěma výměnnými sondami |  |
| 2 | Obousměrná křivka generovaná z digitálního dopplerovského spektra |  |
| 3 | Maximální hmotnost přístroje ≤ 400 g |  |
| 4 | Barevný displej s vysokým rozlišením |  |
| 5 | Cévní a žilní mód |  |
| 6 | Zobrazení číselné hodnoty nebo časové křivky |  |
| 7 | Systém pro snížení šumu na pozadí |  |
| 8 | Záznam časové osy k uloženým datům |  |
| 9 | Integrovaný software pro archivaci a editaci dat |  |
| 10 | USB port pro nabíjení a přenos dat do PC k zobrazení, editaci a archivaci |  |
| 11 | Ukládání dat (FHR i zvuk) na Micro SD kartu |  |
| 12 | Držák sondy na těle vyšetřovací jednotky |  |
| 13 | Vestavěný reproduktor |  |
| 14 | Výstup pro sluchátka |  |
| 15 | Integrovaná baterie s výdrží minimálně 5 hodin (na jedno nabití) |  |
| Příslušenství pro 1 kus přístroje |  |  |
| 16 | Vaskulární intraoperativní vyšetřovací sonda 5 MHz, resterilizovatelná |  |
| 17 | Vaskulární intraoperativní vyšetřovací sonda 8 MHz, resterilizovatelná |  |
| 18 | Kufřík/taška pro přenos přístroje, sond a příslušenství |  |
| 19 | Sada na dobíjení |  |
| 20 | Stereo sluchátka |  |
| 21 | Vyšetřovací gel |  |