Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Ultrazvukové přístroje pro gynekologii |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-007116 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 04/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 2 ks gynekologických ultrazvukových přístrojů pro použití na gynekologicko-porodnickém oddělení:

- 1 ks  stacionární ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci

- 1 ks transportní ultrazvukový přístroj pro lůžkové gynekologicko-porodnické oddělení.

- Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a dále i poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |  |
| 1 ks stacionární ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ultrazvukový přístroj vyšší třídy, určený pro gyn.-por. vyšetření | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 2. | Barevný integrovaný monitor FULL HD s rozlišení min. 1920x1080, s úhlopříčkou minimálně 23" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 3. | Výškově nastavitelný ovládací panel; otáčení a nastavení ovládacího panelu nezávisle na podvozku přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 4. | Alfanumerická klávesnice integrovaná na ovládacím panelu s nastavením jasu podsvícení (nikoli zajížděcí typ klávesnice) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……. | …………… |  |
| 5. | Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | …………… |  |
| 6. | Archivace pacientských dat na interním НDD; minimální kapacita paměti 500 GB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 7. | Přístroj s připojením na PACS a DICOM 3.0 (min. Worklist, Storage a WIFI) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 8. | Přístroj vybavený jednotkou s možností kontinuálního záznamu a nahrávky na DVD a USB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 9. | Přístroj vybavený jednotkou pro záznam obrazové informace na discích typu DVD-R/RW, s minimálně 2 USB porty na monitoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 10. | Přístroj s min. 4 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond, schopnost připojení matrixové 2D sondy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Zobrazovací parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Softwarové vybavení pro provádění měření v sonografii pro gynekologii а porodnictví | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 12. | Zobrazovací B-mód v základních frekvencích | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 13. | Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ……. | …………… |  |
| 14. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 15. | Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností, včetně zobrazení mikrovaskularizace, s nastavením rychlostních (cm/s) cut-off hodnot pro lepší detekci patologických změn | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 16. | SW pro současné zobrazení ultrazvukového obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí se dvěmi různými fokusačními zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 17. | Spektrální doppler – PW | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 18. | Automatická optimalizace TGC | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 19. | Tkáňový doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 20. | Panoramatické zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 21. | Speciální 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 22. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 23. | Automatické měření biometrických parametru (min. АС, BPD, FL, НС, HL) na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 24. | Automatická live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 25. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 26. | Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 27. | Automatické měření NT а IT (tj. šíjové a intrakraniální projasnění) na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 28. | Měření v režimu živém i zmrazeného obrazu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 29. | Zvětšení – ZOOM obrazu (tzv. read and write; panzoom) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 30. | Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (tzv. high definition zoom) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 31. | Interní paměťová smyčka vpřed i vzad | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 32. | Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Sondy |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 2D konvexní abdominální sonda, min. rozsah 2-5 MHz, FOV: úhel min. 110°, min. 190 elementů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 34. | 2D mikro-konvexní vaginální sonda, min. rozsah 3-9 MHz, FOV: úhel min 180°, min. 190 elementů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 35. | Vzájemná kompatibilita sond s dodávaným transportním ultrazvukovým přístrojem pro lůžkové gynekologicko-porodnické oddělení (specifikovaným níže) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 1 ks integrovaná termo tiskárna černobílá | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Možnost budoucího rozšíření o další funkcionality |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení, schopnost připojit 3D/4D konvexní abdominální a vaginální sondy včetně: | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| - | - rozšíření o software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| - | - rozšíření o softwarový nástroj pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu а průměru, barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulu) ve 3D obraze | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 38. | Možnost rozšíření o software pro STIC (kardiologická aplikace pro zobrazení fetálního srdce) včetně: | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| - | - rozšíření o softwarový nástroj pro zobrazení standardních kardiologických rovin z nasnímaného 3D datasetu z akvizice pomocí STIC (tzv. Spatiotemporal Image Correlation software) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 1 ks transportní ultrazvukový přístroj pro lůžkové gynekologicko-porodnické oddělení |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Transportní ultrazvukový přístroj vyšší třídy, určený pro gyn.-por. vyšetření | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 40. | Barevný integrovaný monitor FULL HD s rozlišením 1920x1080, s úhlopříčkou minimálně 18" s dotykovým ovládáním | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 41. | Integrovaný dotykový monitor musí sloužit i jako dotykový ovládací panel k ovládaní a nastavování funkcí včetně zobrazení alfanumerické klávesnice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 42. | Nízká váha přístroje – snadný transport po oddělení – váha max. 60 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 43. | Výškově nastavitelný ovládací panel s HW tlačítky, otáčení a nastavení ovládacího panelu nezávisle na podvozku přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 44. | Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 45. | Archivace pacientských dat na interním НDD, minimální kapacita paměti 500 GB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 46. | Přístroj s připojením na PACS aDICOM 3.0 (min. Worklist, Storage a WIFI) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 47. | Přístroj s min. 3 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 48. | Přístroj vybavený integrovanou baterií, pro možnost vyšetření bez připojení do el. sítě, baterie musí mít výdrž minimálně 20 minut při plném provozu přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Zobrazovací parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Softwarové vybavení pro provádění měření, užívaných v sonografii pro gynekologii а porodnictví | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 50. | Zobrazovací B-mód v základních frekvencích | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 51. | Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 52. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 53. | Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností, včetně zobrazení mikrovaskularizace, s možností nastavení rychlostních (cm/s) cut-off hodnot pro lepší detekci patologických změn | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 54. | Spektrální doppler – PW | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 55. | Automatická optimalizace 2D obrazu а PW křivky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 56. | Automatická optimalizace TGC pomocí stisknutí jednoho tlačítka | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 57. | Tkáňový doppler | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 58. | Panoramatické zobrazení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 59. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 60. | Automatické měření biometrických parametrů (min. АС, BPD, FL, НС, HL) na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 61. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5 krocích v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 62. | Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 63. | Automatické měření NT а IT (tj. šíjové a intrakraniální projasnění) na všech dodávaných sondách | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 64. | Měření v režimu živém i zmrazeného obrazu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 65. | Zvětšení – ZOOM obrazu (tzv. read and write; panzoom) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 66. | Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (tzv. high definition zoom) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 67. | Interní paměťová smyčka vpřed i vzad | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 68. | Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Sondy |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | 2D konvexní abdominální sonda, min. rozsah 2-5 MHz, FOV: úhel min 110°, min. 190 elementů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 70. | 2D mikro-konvexní vaginální sonda, min. rozsah 3-9 MHz, FOV: úhel min 180°, min. 190 elementů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 71. | Vzájemná kompatibilita sond s dodávaným stacionárním ultrazvukovým přístrojem pro gynekologickou ambulanci (specifikovaným výše) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Možnost rozšíření o další funkcionality |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení včetně: | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| - | - rozšíření o software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 73. | Možnost rozšíření o speciální 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.) – tyto materiály musí být součástí nabídky;

DŮLEŽITÉ! Minimálně u modře označených technických požadavků/parametrů účastníci pro prokázání jejich splnění POVINNĚ ve sloupci č. VII. u každého takového požadavku uvedou odkaz na prokázání splnění v odpovídající technické dokumentaci k nabízenému plnění (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky). U takto označených položek nelze odkazovat pouze na prostý popis plnění.

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na barvícím automatu pro imunohistochemii dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.

V odůvodněných případech je přípustné předložit v anglickém jazyce