TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Endoskopická věž pro urologii

Předpokládaná a maximálně přípustná hodnota dodávky:			2 696 344 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopická věž pro urologii | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |
| 1 | Full HD endoskopická věž pro urologické výkony |  |
| 2 | Komponenty sestavy: zobrazovací monitor kamerová jednotka kamerová hlava zdroj světla vč. světelného kabelu elektrochirurgická jednotka bipolární resektoskop sada pro morcelaci odpovídající přístrojový vozík |  |
| 3 | Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, oficiálně schválená jako zdravotnický prostředek |  |
| Zobrazovací monitor |
| 4 | Certifikovaný medicínský monitor (certifikace MDE) s antireflexní povrchovou úpravou |  |
| 5 | Rozlišení monitoru – minimálně FULL HD 1920 x 1080 |  |
| 6 | Úhlopříčka obrazovky – minimálně 32“ |  |
| 7 | Kontrastní poměr – minimálně 1300:1 |  |
| 8 | Jas monitoru – minimálně 450 cd/m2 |  |
| 9 | Poměr stran - 16:9 |  |
| 10 | Displej monitoru s technologií umožňující široký pozorovací úhel obrazu minimálně 178° |  |
| 11 | Monitor krytý ochranným sklem, prachotěsný, voděodolný |  |
| 12 | Monitor připevněný na polohovatelném dvou kloubovém rameni přístrojového vozíku |  |
| 13 | Vstupy: minimálně 2x DVI-D, 2x SD/HD/3G SDI, 1x component, 1x VGA, 1x S-video |  |
| 14 | Výstupy: minimálně 2x DVI-D, 2x SD/HD/3G SDI, 1x S-video, 1x C-video |  |
| Kamerová jednotka |
| 15 | Rozlišení výstupu signálu – FULL HD s využitím úzkopásmového zobrazování |  |
| 16 | Modulární jednotka s možností rozšíření o 3D, 4K i 3D4K technologii při zachování stejné řídící kamerové jednotky |  |
| 17 | Minimálně 1,5x digitální zoom, nastavitelný minimálně v 5 krocích |  |
| 18 | Možnost rotace obrazu o 180 °C |  |
| 19 | Uživatelské módy zobrazení – minimálně 4 módy dle potřeb operatéra (standardní mód, zvýšení kontrastu tkáně, 2 módy úzkopásmového zobrazení pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelné z kamerové hlavy) |  |
| 20 | Ovládání funkcí kamerové jednotky: prostřednictvím klávesnice prostřednictvím tlačítek na kamerové hlavě |  |
| 21 | Vyvážení bílé barvy „White balance“ pomocí tlačítka na čelním panelu jednotky, pomocí tlačítka na kamerové hlavě, pomocí klávesnice |  |
| 22 | Systém filtrace barevných spekter nezávislý na světelném zdroji |  |
| 23 | Jednotka pro připojení FULL HD kamerové hlavy, s možností připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci |  |
| 24 | Jednotka umožňující připojení jednorázových i resterilizovatelných flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci, jednotka musí být kompatibilní pro funkční připojení do stávajícího videořetězce používaného na ambulantním pracovišti zadavatele (Videořetězec Karl Storz – typ Telepack) |  |
| 25 | Možnost vkládání pacientských dat – minimálně jméno, datum narození, ID číslo pacienta |  |
| 26 | Možnost nastavení minimálně 20 presetů dle individuálních potřeb každého operatéra |  |
| 27 | Možnost pořizovat fotografie (formát JPG) a video záznam (formát MPEG4) ve FULL HD na USB paměťové zařízení |  |
| 28 | Výstupy: minimálně 3x USB pro připojení externího disku a příslušenství, 1x DVI, 12G-SDI, 2x Display port |  |
| Kamerová hlava |
| 29 | Rozlišení výstupu signálu – minimálně 1920 x 1080 pixel |  |
| 30 | Minimálně 1čipová hlava s technologií CMOS FULL HD s progresivním snímáním obrazu |  |
| 31 | Univerzální kamerová hlava s PDD systémem fluorescenčním zobrazováním a úzkopásmovým spektrálním posunem |  |
| 32 | Váha kamerové hlavy – maximálně 130 g |  |
| 33 | Fixní ohnisková vzdálenost f=16 |  |
| 34 | Digitální zoom ovládaný přes tlačítko na kamerové hlavě |  |
| 35 | Funkce zaostřování obrazu, ovládaná na kamerové hlavě |  |
| 36 | Minimálně 2 tlačítka na kamerové hlavě, s možností nastavení funkcí |  |
| 37 | Kompatibilita se standardními rigidními i flexibilními endoskopy |  |
| Zdroj světla |
| 38 | Technologie LED, použitelná jak pro bílé světlo, tak i fluorescenční aplikace v modrém světle (PDD) pro vizualizaci nádorových buněk |  |
| 39 | LED světelný zdroj se dvěma LED diodami (1x pro bílé světlo, 1x pro fluorescenční zobrazení PDD), LED diody vysoce výkonné, které jsou aktivní jednotlivě nebo současně |  |
| 40 | Světelný tok – minimálně 2300 lm |  |
| 41 | Teplota světla – minimálně 5700 |  |
| 42 | Bezlaserová technologie – eliminace bezpečnostních laserových opatření |  |
| 43 | Životnost světelného zdroje – minimálně 25 000 hodin |  |
| 44 | Komunikace s dodávanou kamerovou jednotkou |  |
| 45 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  |
| Elektrochirurgická jednotka |
| 46 | Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace |  |
| 47 | Programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí pro minimálně 250 programů (přednastavené a volně programovatelné), možnost vytvoření programů uživateli, možnost třídění programů, funkce oblíbených programů |  |
| 48 | Ovládací dotykový barevný displej: velikost displeje minimálně 8“ s možností nastavení jasu čelní panel z bezpečnostního odolného skla, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky zobrazení číselných i grafických informací o nastavení generátoru pozorovací úhel minimálně 178° |  |
| 49 | Ovládání koagulační jednotky minimálně prostřednictvím: nožního pedálu ručního ovladače |  |
| 50 | Připojení 2 nožních pedálů současně s možností přiřazení všem zásuvkám |  |
| 51 | Nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činností a výstrah |  |
| 52 | Ovládání generátoru, menu i chybová hlášení v českém jazyce |  |
| 53 | Autotest po zapnutí přístroje i během provozu |  |
| 54 | Automatická regulace výstupního výkonu generátoru dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |
| 55 | Monitorovací systém pro dělené jednorázové neutrální elektrody |  |
| 56 | Nastavení dětské neutrální elektrody s automatickým omezením výkonu na 50 W |  |
| 57 | Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě nebo měření přechodového odporu mezi neutrální elektrodou a pacientem |  |
| 58 | Minimálně 2 monopolární a 2 bipolární podsvícené zásuvky |  |
| 59 | Nastavení hemostatického efektu v rozmezí 1 až 9 |  |
| 60 | Automatická detekce připojeného monopolárního i bipolárního nástroje s nastavením parametrů |  |
| 61 | Používání nástrojů s čipy i bez čipů |  |
| 62 | Možnost použití kompletně autoklávovatelných (134 °C) operačních nástrojů pro zatavení cév a tkání až do průměru 7 mm |  |
| 63 | Integrované programy pro bipolární vaporizaci a resekci, monopolární simultánní koagulaci, mikro režim s výkonem od 0,1 W |  |
| 64 | Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu |  |
| 65 | Možnost nastavení koagulace minimálně ve 3 úrovních výkonu |  |
| 66 | Možnost připojení jednotky k argon-plazmové jednotce |  |
| 67 | Možnost připojení jednotky odsávače kouře |  |
| 68 | Výstupní VF výkon – bipolární minimálně 400 W a monopolární minimálně 350 W |  |
| 69 | Typy řezu a koagulace minimálně: monopolární řez – standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez, argonový bipolární řez – standardní, bipolární nůžky, bipolární resekce, vaporizace monopolární koagulace – sprejová, povrchová, hloubková, laparoskopická, resekční, simultánní silná, řezná, argonová bipolární koagulace – pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická, bipolární resekce, vaporizace, simultánní, ligace cév a tkání do průměru 7 mm |  |
| 70 | Kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (minimálně Storz, Wolf, Olympus) |  |
| 71 | Nastavení AUTOSTART |  |
| 72 | Upgrade přístroje pomocí USB |  |
| 73 | Příslušenství pro elektrochirurgický generátor: nožní spínač se dvěma pedály a přepínacím tlačítkem kabel pro připojení jednorázové neutrální elektrody jednorázové neutrální elektrody dělené – 100 kusů resterilizovatelná rukojeť pro otevřenou operativu se dvěma tlačítky – 3 kusy bipolární pinzeta rovná, 195 mm, hroty 8x2 mm, kosočtvercové vroubkování – 3 kusy bipolární kabel, délka 4 m – 3 kusy |  |
| Bipolární resektoskop |
| 74 | Bipolární resektoskop kompatibilní s nabízenou elektrochirurgickou jednotkou – autoklávovatelný systém včetně příslušenství |  |
| 75 | Optika 12°, průměr 4 mm, délka 30 cm |  |
| 76 | Resektoskopický plášť, 26 Fr., oválný tvar, otočný vnitřní shaft s keramickou vložkou |  |
| 77 | Obturátor |  |
| 78 | Pracovní element pro bipolární resektoskop, typ elementu: aktivní |  |
| 79 | Bipolární systém, kde jsou pasivní i aktivní elektroda od sebe konstantně vzdáleny po celou dobu používání resektoskopu (pro bezpečné a minimální šíření bipolární energie) |  |
| 80 | Bipolární vysokofrekvenční kabel s čidlem a počítadlem životnosti |  |
| 81 | Plastový kontejner pro uložení a sterilizaci bipolárního resektoskopu s možností pevného a bezpečného uchycení všech sterilizovatelných částí |  |
| 82 | Světlovodný kabel, délka min 230 cm, průměr 3,5 mm s bezpečnostním uzávěrem na optiku |  |
| 83 | Příslušenství pro bipolární resektoskop: řezací elektroda, typ „klička“ – 6 kusů řezací elektroda, typ „klička“ v prodloužené variantě – 6 kusů enukleační elektroda, hemisférická – 6 kusů valorizační elektroda, typ „půlměsíc“ – 6 kusů řezací elektroda bodová, typ „jehla“ – 6 kusů ochranné pouzdro na dodávané elektrody výplachová stříkačka, objem 150 ml adaptér pro výplachovou stříkačku |  |
| Sada pro morcelaci |
| 84 | Plně resterilizovatelná kompletní morcelační sada |  |
| 85 | Optika 6° s paralelním okulárem, s pracovním kanálem, s LUER-LOCK konektorem pro přítok |  |
| 86 | Možnost propojení přes adaptér i se šaftem bipolárního resektoskopu |  |
| 87 | Vnější morcelační shaft, 26 Fr., oválný tvar, otočný vnitřní shaft s keramickou vložkou, s LUER-LOCK konektorem |  |
| 88 | Obturátor |  |
| 89 | Adaptér pro použití optiky s resektoskopickým pláštěm bipolárního resektoskopu – plná kompatibilita |  |
| 90 | Plastový kontejner pro uložení a sterilizaci morcelační sady včetně příslušenství |  |
| 91 | Světlovodný kabel, délka min 230 cm, průměr 3,5 mm s bezpečnostním uzávěrem na optiku |  |
| Přístrojový vozík |
| 92 | Mobilní přístrojový vozík vhodný pro umístění dodávané sestavy a zajišťující snadnou manipulaci s celou sestavou |  |
| 93 | Monitor umístěn na pohyblivém rameni |  |
| 94 | Manipulační madlo |  |
| 95 | 4 antistatická kolečka, minimálně 2 s brzdou |  |
| 96 | Držák kamerové hlavy |  |
| 97 | Držák infuzních vaků |  |
| 98 | Police na klávesnici |  |
| 99 | Zásuvka na umístění příslušenství |  |
| 100 | Izolační transformátor s centrálním vypínačem |  |
| 101 | Hlavní napájecí kabel délky minimálně 5 m |  |
| 102 | Součástí dodávky je kompletní elektroinstalace, vč. zemnících kabelů |  |