TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Tkáňový procesor pro patologii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			984 174 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tkáňový procesor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadované parametry přístroje |  |  |
| 1 | Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky |  |
| 2 | Ovládací SW v češtině, ochrana pomocí uživatelských hesel |  |
| 3 | Uživatelem nastavitelné programy (krátký, noční, víkendový apod.) |  |
| 4 | Kapacita: min. 300 kazet / 1 cyklus s možností zpracovat i menší objem při jednom cyklu |  |
| 5 | Nastavitelná teplota procesu až do 55 °C (mimo parafinů) |  |
| 6 | Objem pracovních zásobníků parafinu min. 5 litrů v počtu min. 3 ks + 1 ks (odpadní) |  |
| 7 | Předehřev reagencií ve skladovacích nádobách až na 35 °C s možností nastavení teploty |  |
| 8 | Přímá fyzikální kontrola kvality alkoholu (popř. jiných dehydratačních činidel) |  |
| 10 | Systém rotace reagencií navazující na měření kvality alkoholu |  |
| 11 | Možnost použití standardních chemikálií pro histologický proces, tj. nevázaných na jediného dodavatele |  |
| 12 | Průhledné víko reakční komory pro vizuální kontrolu procesu |  |
| 13 | Systém odsávání par z prostorů skříně a z prostoru nad otevřenou reakční komorou pro maximální ochranu obsluhy a na to navazující systém ventilace |  |
| 14 | Vybavení ventilace uhlíkovými filtry pro záchyt rozpouštědel a filtry pro záchyt formaldehydových par |  |
| 15 | Plnění reagenčních nádob nasáváním reagencií přímo z nádob, ve kterých jsou reagencie dodávány bez použití nástavců |  |
| 16 | Min. 11 zásobníků na reagencie a min. 3 zásobníky na oplachovací média |  |
| 17 | Systém likvidace odpadního parafínu do odpadních nádob |  |
| 18 | Integrovaný nepřerušitelný záložní zdroj napájení, který zajistí běh přístroje na dobu min. 3 hodin v případě výpadku el. energie |  |
| 19 | Standardní protokoly obsahují programy i bez použití xylenu |  |
| 20 | Možnost naprogramovat min. 6 pracovních programů a min. 6 oplachovacích programů |  |
| 21 | Možnost odloženého startu |  |
| 22 | Systém vzdáleného alarmu |  |
| 23 | USB rozhraní pro přenos dat a pro upgrade softwaru |  |