TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Operační oční mikroskop

Předpokládaná a maximálně přípustná hodnota dodávky:		4 132 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operační oční mikroskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |
| 1 | Oftalmologický operační mikroskop pro operace na předním a zadním segmentu oka, umístěný na zemním stativu, včetně asistenčního navigačního systému pro operace katarakty |  |
| 2 | Apochromatická optika v celém optickém systému mikroskopu |  |
| 3 | Motorizovaný zoom 1:6, Integrovaný motorizovaný X-Y posun, objektiv 200 mm |  |
| 4 | Motorizovaný fokus, funkce rychlý fokus, rozsah fokusu (zaostření) min. 70 mm |  |
| 5 | Naklápěcí binokulár hlavního operatéra 180° se šroubovatelnými okuláry pro ametropickou korekci očí operatéra, elektronický invertor obrazu automaticky nastavený při zvolení režimu pro zadní segment, 10x zvětšení |  |
| 6 | Integrovaný nezávislý 180°, stereoasistentský mikroskop s nezávislým zaostřením a zvětšením, okuláry pro ametropickou korekci očí asistenta, manuální invertor obrazu, 10x zvětšení |  |
| 7 | Zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení, umístěný mimo hlavu mikroskopu, výkon světelného zdroje min. 170 W, filtr pro simulaci halogenového osvětlení, žlutý filtr |  |
| 8 | Programovatelný nožní ovladač (intenzita osvětlení, X–Y posun, zoom, fokus, min. 14 funkcí), bezdrátový (včetně možnosti propojení kabelem) |  |
| 9 | Programovatelné rukojeti operatéra (intenzita osvětlení, X–Y posun, zoom, fokus) 14 funkcí |  |
| 10 | Integrovaná clona pro nastavení hloubky ostrosti, Deep view |  |
| 11 | Elektromagnetické brzdy na všech osách mikroskopu |  |
| 12 | CCD HD videokamera plně integrovaná v hlavě mikroskopu |  |
| 13 | Integrované full HD nahrávací zařízení v těle mikroskopu přes USB |  |
| 14 | Možnost uchování, nastavování videí, fotografií, jejich konfigurace |  |
| 15 | Stereokoaxiální osvětlení pro dosažení stabilního červeného reflexu |  |
| 16 | Filtry pro ochranu sítnice před UV a modrým světlem dle ISO standardu, žlutý filtr |  |
| 17 | Zemní stativ s elektromagnetickými brzdami a s možností definování nastavení systému pro více než 12 operatérů, 20 profilů, ochrana proti přejetí kabeláže |  |
| 18 | Integrovaný 22“ HD monitor v těle mikroskopu |  |
| 19 | Aretace nejnižší polohy mikroskopu (ochrana pacienta) |  |
| 20 | Zadněsegmentový systém vidění oka, nožním ovladačem elektronicky ovládaný systém vidění operatéra i asistenta na sítnici |  |
| 21 | Integrovaný vario fokus – konstantní vzdálenost rohovky a čočky, není nutno upravovat zaostření mikroskopu |  |
| 22 | Navigační asistenční systém pro operaci katarakty promítnutý do okuláru mikroskopu |  |
| 23 | Funkční DICOM připojení |  |
| Navigační asistenční systém pro operaci katarakty |
| 24 | Systém plně integrovaný do operačního mikroskopu |  |
| 25 | Ovládání navigačního systému na dotykové obrazovce umístěné na externím ramenu vycházejícím z operačního mikroskopu |  |
| 26 | Možnost sledování průběhu operace a asistenčních funkcí na integrovaném all-in-one monitoru |  |
| 27 | HD nahrávání průběhu operace společně s vizualizací asistenčních funkcí |  |
| 28 | Možnost DICOM exportu nahraných souborů |  |
| 29 | Import referenčního snímku ze stávajícího optického biometru používaného na pracovišti zadavatele (Optický biometr IOL Master 700, výrobce Carl Zeiss) |  |
| 30 | Přenos výsledků měření ze stávajícího optického biometru do navigačního systému mikroskopu pomocí přenosného média s možností rozšíření přenosu dat pomocí softwaru |  |
| 31 | Možnost vytvoření více operačních profilů pro jednotlivé operatéry |  |
| Asistenční funkce |
| 32 | Nastavení a on-line sledování referenční osy operovaného oka: Klasickým způsobem značkováním na skléru Registrací referenčního snímku s operovaným okem on-line |  |
| 33 | Nastavení a on-line sledování umístění a velikosti incize a LRI |  |
| 34 | Nastavení a on-line sledování umístění a velikosti kapsulorhexe |  |
| 35 | Nastavení a on-line sledování osy astigmatizmu pro precizní zajištění pozice torické IOL |  |
| 36 | Možnost rozšíření o spojení s integrovaným keratoskopem a on-line sledování aktuálního zakřivení rohovky (např. při transplantaci rohovky) |  |
| Příslušenství |
| 37 | Otočný držák na dvě čočky (velké zvětšení + široký úhel), který není nutné měnit během operace – 1 kus |  |
| 38 | Čočky 60D – 1 kus, 128D – 1 kus |  |
| 39 | Resterilizovatelné krytky rukojetí a ovládacích prvků – 5 sad |  |
| 40 | Sterilizační kontejner – 1 kus |  |