TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Monitorovací systém pro intenzivní péči

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			14 125 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrální monitorovací stanice | 6 |  |  |  |
| Pacientský monitor | 32 |  |  |  |
| Transportní modul | 32 |  |  |  |
| Modul EEG | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Centrální monitorovací stanice – 6 kusů (Urgentní příjem – 1 kus, Chirurgie JIP – 1 kus, Ortopedicko-traumatologická JIP – 1 kus, Infekční JIP – 1 kus, Neurologie JIP – 1 kus, Interna JIP – 1 kus) |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Centrální ovládací stanice pro komplexní připojení a komunikaci s dodávanými pacientskými monitory včetně transportních modulů, které jsou součástí předmětu plnění |  |
| 2 | Ovládací barevná obrazovka, včetně klávesnice a myši |  |
| 3 | Displej s rozlišením min. 1920x1200, úhlopříčka min. 24“ |  |
| 4 | Možnost rozšíření ovládací stanice o druhý displej |  |
| 5 | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 6 | Současné zobrazení minimálně 8 pacientů, pro centrální stanici na ortopedicko-traumatologickou JIP (1 kus) současné zobrazení minimálně 10 pacientů, s možností rozšíření všech stanic až na 16 pacientů zároveň |  |
| 7 | Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta ze stávajících monitorů vitálních funkcí na dodávané centrální stanici, tzn. plná funkční kompatibilita s pacientskými monitory (výrobce Nihon Kohden), používanými na pracovišti zadavatele |  |
| 8 | Možnost uživatelského nastavení centrály |  |
| 9 | Volba alarmů a nastavení různých úrovní, eliminace falešných alarmů |  |
| 10 | Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku |  |
| 11 | Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory |  |
| 12 | Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu |  |
| 13 | Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace |  |
| 14 | Síťový konektor LAN, USB vstup, vstup pro připojení dvou monitorů |  |
| Příslušenství společné pro všechny dodávané centrální stanice |  |  |
| 15 | Laserová síťová tiskárna – 6 kusů |  |
| 16 | Záložní zdroj UPS – 6 kusů |  |
| 17 | Veškeré prvky a příslušenství (kabely, spojky, přípojky, snímače apod.), potřebné pro plný provoz požadovaných přístrojů |  |
| Pacientský monitor – 32 kusů (Urgentní příjem – 6 kusů, ARO – 6 kusů, Chirurgie JIP – 6 kusů, Ortopedicko-traumatologická JIP – 10 kusů, Infekční JIP – 4 kusy) |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 18 | Monitor životních funkcí vyšší třídy, určen k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních akutní a intenzivní péče |  |
| 19 | Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních |  |
| 20 | Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“, s možností připojení druhého displeje o libovolném rozměru |  |
| 21 | Ovládání pomocí dotykové obrazovky, možnost bezdrátového dálkového ovládání, připojení myši, čtečky čárových kódů |  |
| 22 | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 23 | Zobrazení minimálně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG |  |
| 24 | Programové vybavení monitoru – zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách: - detekce arytmie - krátký trend na hlavní obrazovce displeje - vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů - vyhodnocení ST úseku - QTc/QRSd - PPV/SPV - min. 72-hodinové grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry - min. 72-hodinové „full disclosure“, nejméně 5 křivek současně - zobrazení vzdáleného lůžka - možnost rozšíření SW o analýzu až 18-ti kanálového EKG |  |
| 25 | Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV |  |
| 26 | Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních |  |
| 27 | Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty |  |
| 28 | Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |
| 29 | Možnost doplnění o zabudovaný zapisovač |  |
| 30 | Připojení monitoru k výše specifikovaným centrálním stanicím kabelem – obousměrná komunikace, možnost komunikace telemetrickým přenosem i WiFi |  |
| 31 | Provoz z elektrické sítě 230 V/50 Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 180 minut provozu |  |
| Transportní modul – celkem 32 kusů, společných pro všechny dodávané monitory |  |  |
| 32 | Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a závěsným systémem na bočnici lůžka při transportu pacienta |  |
| 33 | Barevný ovládací dotykový displej o velikosti min. 5,5“ |  |
| 34 | Zobrazením nejméně 9ti křivek (mimo režim 12-ti svodového EKG): - 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP - dvouhadicová metoda; SpO2; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO; minimálně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP, CO, CO2, BIS |  |
| 35 | Modul pro měření etCO2 metodou mainstream pro ventilované i spontánně dýchající pacienty včetně příslušenství |  |
| 36 | Plný záznam křivek minimálně 72 hodin |  |
| 37 | Kompatibilita transportních modulů se všemi dodávanými monitory |  |
| 38 | Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu minimálně 5 hodin |  |
| Modul EEG – celkem 2 kusy, společné pro všechny dodávané monitory |  |  |
| 39 | Integrovaný modul pro měření EEG |  |
| 40 | Modul pro měření EEG (Elektroencefalografie) použitelný ve všech výše uvedených monitorech i ve stávajících monitorech již používaných na pracovišti zadavatele (Nihon Kohden typ CSM-1501) |  |
| 41 | Minimálně 8-mi kanálová monitorace s následnou analýzou |  |
| 42 | Technologie bezdrátové komunikace mezi modulem a monitorem |  |
| Příslušenství pro každý kus dodávaného pacientského monitoru |  |  |
| 43 | Manžeta NIBP v různých velikostech – 2 kusy |  |
| 44 | Propojovací hadice k měření NIBP – 1 kus |  |
| 45 | EKG kabel 3-svodový – 1 kus |  |
| 46 | Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem – 1 kus |  |
| 47 | Teplotní sonda kožní – 1 kus |  |
| 48 | Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |
| Příslušenství společné pro všechny dodávané pacientské monitory |  |  |
| 49 | Propojovací kabel k měření IBP – 20 kusů |  |
| 50 | EKG kabel 10-ti svodový - 2 kusy |  |
| 51 | Čidlo pro měření etCO2 metodou mainstream, přenositelné mezi všemi dodávanými pacientskými monitory, pro ventilované pacienty i s možností monitorace spontánně dýchajících pacientů - 3 kusy |  |
| 52 | Modul pro měření relaxometrie „TOF“ – 1 kus |  |
| 53 | Modul pro měření BIS – 9 kusů |  |