Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci

Předmětem části 5 veřejné zakázky je:

- dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy, vč. jeho součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace, vč. jeho instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 6 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který je určen pro screeningové vyšetření I., II. a II. trimestru těhotenství dle doporučení odborné gyn.-por. společnosti a FMF, super-konziliárního vyšetření, podrobného dopplerovského vyšetření dle schválených postupů gyn. por. společnosti a vaginálního vyšetření pro gynekologické pacientky |  |
| Zobrazení |  |
| B-mode v základních frekvencích |  |
| Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální) |  |
| Spektrální doppler – PW |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále |  |
| 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) |  |
| CW doppler na abdominální sondě |  |
| Speciální dopplerovské mapování krevního toku tzv. 3D efektem vykreslování |  |
| Simultánní live Bi-Plane zobrazení na 3D/4D elektronické abdominální sondě |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 23“ |  |
| Elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu |  |
| Alfanumerická klávesnice integrovaná ovládacím panelu (nikoliv zásuvná) |  |
| Tzv. „plovoucí“ ovládací panel |  |
| Barevný ovládací touchpanel o velikosti min. 12“ |  |
| Integrovaná BW termotiskárna |  |
| Architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D-4D abdominální konvexní čistě elektronické matrixové sondy (sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách) s více jak 8000 krystaly-piezoelektrické elementy s elektronickým vychylování USG svazku i pro 3D/4D zobrazení |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks 3D/4D konvexní abdominální sondy s frekvenčním rozsahem min. 2-8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 90° ve 2D, 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení |  |
| 1 ks 2D mikrokonvexní vaginální sondy s frekvenčním rozsahem min. 4-9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 179° ve 2D |  |
| 1 ks 2D konvexní abdominální sondy s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 94° ve 2D, automatické měření NT/IT, sonda typu single crystal |  |
| Postprocessing |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví |  |
| Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |
| Automatická biometrie pro základní měření: BPD, AC, HC, FL na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu |  |
| Automatického měření NT a IT na 2D a 3D/4D sondě ze 2D obrazu |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |
| ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |
| ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro kontinuální záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a USB |  |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |
| Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |
| Modul pro současné zobrazení uzv. obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačnímy zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu |  |
| Automatické live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D) |  |
| Software pro STIC zobrazení fetálního srdce včetně SW nástroje pro NAVIGACI vyšetřujícího při fetální echokardiografii – nástroj pro automatické zobrazení 2D struktur fetálního srdce z nasnímaného real time 3D zobrazení srdce (podle doporučení ACOG a ISUOG) – možnost rozšíření |  |
| Na 3D/4D sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy) |  |
| Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM 3.0 |  |
| Připojení do PACS pomocí LAN konektoru |  |
| Přístroj musí umožnovat připojení barevné termotiskárny |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o software pro postprocesing, který lze nainstalovat na osobní počítač a který umožní pracovat s nasnímanými 3D/4D datasety (rekonstrukce, měření, zobrazení rovin, změna renderingu, automatické měření objemových struktur, tomografické zobrazení, možnost STIC analýzy, atd.) |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o software pro semi-automatické měření objemu z nasnímaných 3D/4D dat |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.