## Část 8_Laparoskopické věže ...
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
8 | Laparoskopické věže a příslušenství |  |  |  |  | 0
předmět plnění | [5 empty] | cena v Kč bez DPH
A. Laparoskopická věž pro gynekologii | [5 empty] | 0
B. Laparoskopická věž pro urologii | [5 empty] | 0
C. Automatický dezinfektor | [5 empty] | 0
D. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů | [5 empty] | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích C, D a E. Ve sloupci C dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci D dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci E dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Laparoskopická věž pro gynekologii | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Videoprocesor |  |  |  |  | 1 | 0
Medicínská certifikace |  |  | X
Minimálně 4K zobrazení (3840x2160p)
Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem v českém jazyce |  |  | X
Digitální zoom nastavitelný min. v 6 stupních (1,0 ; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0)
Výstupy - min. 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 3x 3G/HD-SDI, 1x HD-SDI |  |  | X
Funkce HDR |  |  | X
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |  | X
Možnost rotace obrazu min. o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |  | X
Systém podporuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení blízké 4K v případě propojení se systémem o nižším rozlišení |  |  | X
Možnost rozšíření o zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže |  |  | X
Možnost rozšíření o zobrazování 3D bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže |  |  | X
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení, řízeno hardwarem |  |  | X
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce se zdrojem světla |  |  | X
Zdroj světla |  |  |  |  | 1 | 0
Samostatný nebo integrovaný LED zdroj studeného světla |  |  | X
Výkon LED světelného zdroje min. odpovídající výkonu 300 W xenonu
Kompatibilní s nabízenou sestavou |  |  | X
Životnost lamp min. 10 000 hodin
Umožňuje: - zobrazení bílým světlem - úzkopásmovým zobrazení, které je řízeno hardwarem (nikoliv pouze digitální úprava obrazu) |  |  | X
Zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy |  |  | X
Možnost rozšíření o ICG režim, který lze aktivovat bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže a obsahuje minimálně 2 ICG mody vč. "white light overlay" (kombinace zelené fluorescence s barevným 4K obrazem) |  |  | X
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce s procesorem |  |  | X
Možnost také manuálního řízení intenzity osvětlení |  |  | X
Medicínský monitor |  |  |  |  | 1 | 0
Úhlopříčka min. 32“, medicínský atest
Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160p
Svítivost až 1750 cd/m2
Kontrast min. 1 000 000:1
Vstupy: min. 2x 12G-SDI , 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port
Výstupy: min. 3x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
Funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x)
Funkce PIP, POP, rotace obrazu min. o 180°
Antireflexní úprava |  |  | X
Monitor umožňuje zobrazení 2D při propojení s 3D systémem také 3D |  |  | X
Funkce HDR |  |  | X
Integrovaná funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy s nižším rozlišení |  |  | X
Umístění hlavního monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku |  |  | X
Kamerová hlava |  |  |  |  | 1 | 0
4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4K UHD 3840 x 2160
Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu - přepínání ICG režimů a režimu white light pomocí tlačítek na kamerové hlavě bez nutnosti měnit zapojení přístrojů během operace |  |  | X
Požadována technologie kontinuálního samostření – kamerová hlava automaticky sama zaostří vždy po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa |  |  | X
Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování |  |  | X
Digitální zoom nastavitelný až v 6 stupních (1,0 ; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0)
Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě |  |  | X
Autoklávovatelné provedení |  |  | X
Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců
Hmotnost max. 300 g
Požadované nástroje a příslušenství | [5 empty] | 0
4K laparoskopická optika s technologií ED skleněných čoček, 30°, pr. 10 mm, vč. sterilizačního kontejneru |  |  | X |  | 3 | 0
Světlovodný kabel, průměr minimálně 2,8 mm, délka min. 3 m |  |  | X |  | 3 | 0
Záznamové zařízení |  |  |  |  | 1 | 0
Zařízení s medicínskou certifikací |  |  | X
Full-HD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy |  |  | X
Paměť min. 1 TB s možností rozšíření externím úložištěm
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy |  |  | X
Obrazové výstupy: min, DVI
Obrazový vstup: min. HD-SDI
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) |  |  | X
Umožňuje odesílaní snímků a videjí do PACS |  |  | X
Umožňuje načítání pacientů z NIS |  |  | X
Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4 |  |  | X
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM |  |  | X
Možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy, videolaparoskopu, endoskopu |  |  | X
Indikátor spuštěného nahrávání |  |  | X
Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy |  |  | X
Insuflátor |  |  |  |  | 1 | 0
Maximální průtok min. 45 l/min
Nutnost automatické kontroly a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta) |  |  | X
Indikátor stavu láhve s CO2 |  |  | X
Rozsah tlaku min. 3 - 25 mm Hg
Volitelná rychlost průtoku – min. 3 nastavené rychlosti |  |  | X
Přístroj má desuflační režim, kdy desuflace je automaticky spuštěna elektrochirurgickým generátorem při použití elektrochirurgického nástroje |  |  | X
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu |  |  | X
Dětský režim pro insuflaci malých dutin |  |  | X
Integrovaný nebo samostatný kompatibilní modul ohřevu CO2 |  |  | X
Včetně základního příslušenství pro provoz |  |  | X
Multioborový elektrokoagulační systém |  |  |  |  | 1 | 0
Multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  | X
Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití) |  |  | X
Výkonový rozsah min. 0 až 320 W
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  | X
Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  | X
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  | X
Možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně |  |  | X
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  | X
Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce |  |  | X
Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  | X
Módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace |  |  | X
Tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace) |  |  | X
Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje |  |  | X
Možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem; možnost programování uživatelem
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  | X
Generátor umožňuje připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm |  |  | X
Možnost rozšíření o kompatibilní modul hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7 mm |  |  | X
Včetně základního příslušenství pro provoz |  |  | X
Laparoskopické nástroje |  |  |  |  | 1 | 0
Izolační transformátor |  |  | X
Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |  | X
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů |  |  | X
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
Zásuvka na klávesnici |  |  | X
Tyčový držák infuzních vaků součástí vozíku |  |  | X
Držák kamerové hlavy |  |  | X
Držák pro připevnění odpadní nádoby |  |  | X
Držák pedálu |  |  | X
Antistatická povrchová úprava |  |  | X
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů |  |  | X
Multiindikační pumpa pro laparoskopický a hysteroskopický oplach vč. integrovaného odsávání |  |  |  |  | 1 | 0
Oplachovací a odsávací peristaltická pumpa |  |  | X
Režimy pro laparoskopie, hysteroskopie |  |  | X
Ovládání pomocí intuitivního dotykového displeje se zpětnovazebnými pokyny (správné nasazení hadice, počet zbývajících životů očipovaných hadic, hodnoty tlaků a možnost jejich úpravy) |  |  | X
Tlaky: rozmezí tlaku pro hysteroskopie o minimálním rozsahu min. 5-150 mmHg, pro laparoskopie min. 400 mmHg
Podtlak u odsávání min. 60 kPa
Výkon sání min. 2l/min
Včetně základního příslušenství pro provoz |  |  | X
Hysteroskop |  |  |  |  | 3 | 0
Hysteroskopický plášť pro endoskopické stanovení diagnózy a léčbu gynekologických onemocnění – transcervikální diagnostika a ošetřování abnormálního krvácení dělohy, endometriální polypektomie, submukózní a intramurální myom, endometriální ablace, ztracená nitroděložní tělíska, septa a srůsty – umožňuje transcervikální sterilizaci |  |  | X
Minimální pracovní délka pláště hysteroskopu 207 mm, maximální šířka zaváděcí části 5,25 mm, minimální šířka kanálu nástroje 5 Fr
Požadované nástroje a příslušenství pro hysteroskop | [5 empty] | 0
Optika 30°, průměr 3 mm, HD, pracovní délka max. 283 mm, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, širokoúhlá, autoklávovatelná |  |  | X |  | 3 | 0
Uzavíratelný kohoutek pro nástroj |  |  | X |  | 3 | 0
Úchopové kleště 5 Fr. x 360 mm |  |  | X |  | 3 | 0
Těsnění pro pracovní kanál 5 Fr (1 balení = min. 10 kusů) |  |  | X |  | 1 | 0
Sterilizační kontejner s víkem pro hysteroskop |  |  | X |  | 3 | 0
Světlovodný kabel, průměr minimálně 2,8 mm, délka minimálně 3 m, pro připojení ke zdroji světla a videosystému |  |  |  |  | 3 | 0
Sterilizační kontejner pro optiku |  |  | X |  | 3 | 0
Hystero-resektoskop |  |  |  |  | 3 | 0
Bipolární hystero-resektoskop s hysteroskopickým insertem pro transcervikální resekci, vaporizaci, ablaci, incizi, řezání a koagulaci tkáně v děloze ve vodivé irigační kapalině jako část systému resektoskopu |  |  | X
Dvouplášťový rotační systém (vnější plášť o maximálním průměru 8,5 mm, vnitřní resekční plášť o maximálním průměru 8 mm) s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru, autoklávovatelný |  |  | X
Kontinuální proplach |  |  | X
Nástroj umožňující jednoduché sestavování/rozkládání pomocí automatických zámků (click systém), řešení bez použití manuálního uzamykání |  |  | X
Kompatibilita se stávající elektrochirurgickou jednotkou Olympus ESG-410 zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 1 ks ekvivaletní elektrochururgické jednotky kompatibilní s dodávaným hystero-resektoskopem, tj. stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality
Keramická ochrana distálního konce endoresektoskopu pro ochranu proti termálnímu poškození tkáně |  |  | X
Ochrana proti pulsování operačního pole |  |  | X
Možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu |  |  | X
Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká) |  |  | X
Možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku |  |  | X
Možnost připojení vaporizační oválné elektrody |  |  | X
Možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt |  |  | X
Možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé) |  |  | X
Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody |  |  | X
Požadované nástroje a příslušenství pro resektoskop | [5 empty] | 0
Pasivní pracovní element, autoklávovatelný |  |  | X |  | 3 | 0
Optika 12°, průměr 4 mm, HD, pracovní délka 280 mm, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná |  |  | X |  | 3 | 0
Bipolární VF-kabel s čipem pro automatické nastavení elektrokoagulační jednotky na vhodné parametry resekce, minimální délka 4 m |  |  | X |  | 6 | 0
Sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením všech částí hysteroresektoskopu, víko, autoklávovatelný |  |  | X |  | 3 | 0
Resekční elektroda, klička střední velikost |  |  | X |  | 6 | 0
Kuličková koagulační elektroda |  |  | X |  | 3 | 0
Bipolární incizní jehla 90° |  |  | X |  | 3 | 0
Elektrokoagulace na pojízdném samostatném vozíku |  |  |  |  | 1 | 0
Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  | X
Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku) |  |  | X
Podpora operačních výkonů typu hysteroresekce |  |  | X
Rychlý a stabilní řez pomocí plasmy bez nutnosti kontaktu s tkání |  |  | X
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  | X
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  | X
Možnost připojení až 5 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární) |  |  | X
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  | X
Aktualizace firmware přes USB rozhraní |  |  | X
Možnost exportu / importu uživatelských nastavení na USB klíč |  |  | X
Ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  | X
Možnost připojení bezdrátového i drátového ovládacího trojpedálu |  |  | X
Možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operatérem, bez nutnosti dotyku s displejem |  |  | X
Volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace |  |  | X
Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje |  |  | X
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  | X
Podpora automatického nebo manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při (nožní či ruční) aktivaci nástrojů připojených k elektrochirurgickému generátoru |  |  | X
Ovládací menu v českém jazyce |  |  | X
Generátor umožňuje připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm |  |  | X
Možnost rozšíření o kompatibilní modul hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7 mm |  |  | X
Včetně pojízdného separátního vozíku pro umístění generátoru |  |  | X
Včetně základního příslušenství pro provoz |  |  | X
B. Laparoskopická věž pro urologii |  |  |  | 0 |  | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Přístrojový vozík |  |  |  |  | 1 | 0
Izolační transformátor |  |  | X
Nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |  | X
Min. 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
Držák infuzních vaků |  |  | X
Lišta pro připevnění odpadní nádoby |  |  | X
Držák pro kamerové hlavy |  |  | X
Držák nožního pedálu |  |  | X
Manipulační madla |  |  | X
Antistatická povrchová úprava |  |  | X
Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení |  |  | X
Medicínský monitor |  |  |  |  | 2 | 0
LCD technologie |  |  | X
Úhlopříčka min. 27"
Zobrazení 2D, 4K |  |  | X
Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px
Poměr stran 16:9 |  |  | X
Zobrazovací úhel 178° všemi směry |  |  | X
Svítivost min. 450 cd/m2
Kontrast 1000:1 |  |  | X
Obrazové funkce PiP, PoP |  |  | X
Formát barevného podání: BT.2020 / BT.709 |  |  | X
Obrazové vstupy minimálně: 12G-SDI, Display port, HDMI, 3G-SDI, DVI-D
Obrazové výstupy minimálně: 12G-SDI, 3G-SDI
Funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K) |  |  | X
Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje |  |  |  |  | 1 | 0
2D Full HD zobrazení (1920x1080p) |  |  | X
Integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED |  |  | X
Podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  | X
Podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  | X
Podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  | X
Podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  | X
Podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  | X
Podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu |  |  | X
Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta |  |  | X
Integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu) |  |  | X
Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem |  |  | X
Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě |  |  | X
Nastavení white balance na čelním panelu jednotky |  |  | X
Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích |  |  | X
Volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4 |  |  | X
Výstupy minimálně 1x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite |  |  | X
Vnitřní paměť pro uložení až 10 jednotlivých předvoleb
Předvolba nastavení až 20 údajů pacientských dat
Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu |  |  | X
Integrovaný LED zdroj studeného světla |  |  | X
LED lampa s životností min. 10 000 hodin |  |  | X
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu |  |  | X
Možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu |  |  | X
Plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení |  |  | X
Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  | X
Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta |  |  | X
Kamerová hlava |  |  |  |  | 1 | 0
Endoskopická HDTV kamerová hlava lomená |  |  | X
Kamerová hlava musí umožňovat zobrazení kruhové výseče u všech průměrů optik |  |  | X
1 čip, CCD technologie |  |  | X
Připojení k optikám standardních výrobců |  |  | X
Rotace kamerové hlavy s možností aretace |  |  | X
Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta |  |  | X
Váha max. 90 g
Minimálně 3 programovatelná ovládací tlačítka
Integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |  | X
Kompatibilní se stávajícím instrumentáriem zadavatele (bipolární resekce TURis Olympus, flexibilní cystoskopy zn. Olympus, flexibilní ureterorenoskopy zn. Olympus); není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání nového ekvivalentního instrumentária kompatibilního s dodávanou kamerovou hlavou, a to 1 ks bipolárního resektoskopu, 1 ks flexibilního cystoskopu a 1 ks flexibilního ureterorenoskopu stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality
Záznamové zařízení Full HD |  |  |  |  | 1 | 0
Zařízení s medicínskou certifikací |  |  | X
FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy |  |  | X
Ovládání přes dotykové monitor s úhlopříčkou min. 21“
Paměť min. 1 TB s možností rozšíření externím úložištěm
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy |  |  | X
Obrazové výstupy min.: DVI, DisplayPort
obrazový vstup min.: HD-SDI
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) |  |  | X
Umožňuje odesílaní snímků a videjí do PACS |  |  | X
Umožňuje načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM |  |  | X
Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4 |  |  | X
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM |  |  | X
Porovnávání záznamů / snímků |  |  | X
Flexibilní video-cystoskop s HDTV čipem v distálním konci endoskopu |  |  |  |  | 1 | 0
CCD čip v distálním konci flexibilního video-cystoskopu v HDTV rozlišení |  |  | X
Širokoúhlé HDTV zobrazení pro plné využití plochy připojeného HDTV monitoru |  |  | X
Vestavěný konektor pro připojení video-endoskopu do video-systému |  |  | X
Vestavěný světlovodný kabel pro připojení do zdroje světla |  |  | X
Pohyb distálního konce nahoru / dolů min.: 220° / 130°
Endoskop umožňuje aretační funkci pro fixaci zahnutí distálního konce – pro cílené biopsie |  |  | X
Přímý směr pohledu 0° |  |  | X
Průměr zaváděcího tubusu max. 17 Fr.
Zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění, průměr max. 2,7 mm
Hloubka ostrosti v rozmezí 3 – 50 mm
Zorné pole min. 120° pro lepší panoramatický přehled
Průměr pracovního kanálu max. 6,6 Fr.
Pracovní délka minimálně 380 mm
Přípojný adaptér na pracovní kanál se dvěma vstupy a s možností plynulé regulace opakovatelně použitelného těsnění kolem nástroje |  |  | X
Podpora funkce úzko-pásmového zobrazení (NBI - Narrow Band Imaging) pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických urologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů a jejich léčbu |  |  | X
Min. 4 programovatelná tlačítka pro ovládání video-systému
Zkoušečka těsnosti dodávaného video-cystoskopu (1 ks) |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje, min. adaptér na pracovní kanál se třemi uzavíratelnými kohouty, ETO sterilizační krytka, sada čisticích kartáčků |  |  | X
Požadované nástroje a příslušenství pro video-cystoskop | [5 empty] | 0
Úchopové kleště ozubené 5 Fr x 640 mm |  |  | X |  | 2 | 0
Těsnění 0,7 mm (1 balení = min. 10 ks) |  |  | X |  | 1 | 0
Flexibilní video-ureterorenoskop s čipem na distálním konci endoskopu |  |  |  |  | 1 | 0
CCD čip v distálním konci flexibilního video-ureterorenoskopu |  |  | X
Pohyb distálního konce nahoru / dolů min. 275° / 275°
Přímý směr pohledu 0° |  |  | X
Průměr distálního konce max. 8,5 Fr.
Průměr tubusu max. 8,5 Fr.
Hloubka zorného pole v rozmezí min. 1,5 – 50 mm
Zorné pole min. 80° |  |  | X
Průměr pracovního kanálu min. 3,5 Fr.
Pracovní délka minimálně 670 mm
Celková délka endoskopu maximálně 980 mm
Podpora funkce úzko-pásmového zobrazení (NBI - Narrow Band Imaging) pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických urologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů a jejich léčbu |  |  | X
Rotace obrazu min. +/- 120° pomocí ovládacího prstence
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje, min. adaptér na pracovní kanál se třemi uzavíratelnými kohouty, ETO sterilizační krytka, sada čistících kartáčků |  |  | X
Požadované nástroje a příslušenství pro video-utererorenskop | [5 empty] | 0
Úchopové kleště ozubené 5,4 Fr x 665 mm |  |  | X |  | 2 | 0
Rigidní terapeutický cystoskop |  |  |  |  | 3 | 0
Cystoskop kompatibilní se stávajícími optikami OES ELITE zn. Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 3 ks nových ekvivalentních optik kompatibilních s dodávaným rigidním terapeutickým cystoskopem, stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality
Cystoskopický plášť max. 22,5 Fr., vč. standardního zavaděče a obturátoru
Ochrana proti sklouzávání flexibilního nástroje při ohybu pomocí pracovního můstku
Pracovní Albarran můstek, jednokanálový, samozamykatelný |  |  | X
Světlovodný kabel, průměr 2,8 mm, délka min. 3 m
Sterilizační kontejner vč. víka s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí cystoskopu a bezpečné uchycení veškerých částí nástroje (vč. uchycení optik) |  |  | X
HD rigidní optika 12° |  |  |  |  | 3 | 0
Úhel pohledu 12° |  |  | X
Průměr optiky max. 4 mm
Pracovní délka max. 280 mm
Safírová sklíčka |  |  | X
Kompatibilní se stávajícími bipolárními resektoskopy TURis a rigidními cystoskopy zn. Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 1 ks nového ekvivalentního bipolárního resektoskopu a 1 ks rigidního cystoskopu kompatibilních s dodávanou HD rigidní optikou, stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality
Ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci |  |  | X
HD rigidní optika 70° |  |  |  |  | 3 | 0
Úhel pohledu 70° |  |  | X
Průměr optiky max. 4 mm
Pracovní délka max. 290 mm
Safírová sklíčka |  |  | X
Kompatibilní se stávajícími bipolárními resektoskopy TURis a rigidními cystoskopy zn. Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 1 ks nového ekvivalentního bipolárního resektoskopu a 1 ks rigidního cystoskopu kompatibilních s dodávanou HD rigidní optikou, stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality
Ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci |  |  | X
Flexibilní bioptické kleště 9 Fr x 330 mm |  |  | X |  | 2 | 0
Flexibilní úchopové kleště ozubené 9 Fr x 330 mm |  |  | X |  | 3 | 0
Flexibilní úchopové kleště 9 Fr x 330 mm |  |  | X |  | 3 | 0
Těsnění 0,7 mm (1 balení = min. 10 ks, požadována jsou 3 balení) |  |  | X |  | 3 | 0
Semirigidní ureteroskop 7,3 Fr/10,4 Fr |  |  |  |  | 1 | 0
Resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (parní sterilizátor 134°C) |  |  | X
Maximální vnější průměr 10,4 Fr.
Maximální vnější průměr distálního konce 7,3 Fr.
Úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy |  |  | X
Pracovní délka min. 430 mm
Úhel pohledu 5°
Atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“ |  |  | X
Antireflexní úprava distálního konce |  |  | X
Přímý pracovní kanál o minimálním průměru 6,4 Fr.
Dvojitý vstup do pracovního kanálu |  |  | X
Vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu |  |  | X
Světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m |  |  | X
Sterilizační kontejner vč. víka s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí nástroje |  |  | X
Adaptér na pracovní kanál s jedním uzavíratelným kohoutem (2 ks) |  |  | X
Sada těsnění (1 balení = min. 10 ks) |  |  | X
Semirigidní ureteroskop 6,7 Fr / 8,4 Fr |  |  |  |  | 1 | 0
Resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (parní sterilizátor 134°C) |  |  | X
Maximální vnější průměr 8,4 Fr.
Maximální vnější průměr distálního konce 6,7 Fr.
Úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy |  |  | X
Pracovní délka min. 430 mm
Úhel pohledu 5°
Atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“ |  |  | X
Antireflexní úprava distálního konce |  |  | X
Přímý pracovní kanál o minimálním průměru 4,2 Fr.
Vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu |  |  | X
Světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m |  |  | X
Sterilizační kontejner vč. víka s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí nástroje |  |  | X
Adaptér na pracovní kanál s jedním uzavíratelným kohoutem (2 ks) |  |  | X
Sada těsnění (1 balení = min. 10 ks) |  |  | X
C. Automatický dezinfektor |  |  |  | 0 |  | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Automatický dezinfektor pro 1 endoskop |  |  |  |  | 1 | 0
1 mycí komora pro dezinfekci 1 flexibilního endoskopu |  |  | X
Splňuje požadavky právních předpisů a norem (vyhl. č. 306/2012 Sb., norma ČSN EN ISO 15883-1 (847150)*) |  |  | X
Volitelný typ dezinfekce – kyselina peroctová (PAA) nebo glutaraldehyd (GA) |  |  | X
Maximální délka mycího cyklu: 25 min. (PAA) nebo 32 min. (GA)
Adaptéry pro připojení endoskopů Olympus, Fujifilm, Pentax, Karl Storz, Richard Wolf |  |  | X
Integrovaná zkouška těsnosti |  |  | X
Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu mycího procesu |  |  | X
Aktivní sušení kanálů endoskopu po ukončení dekontaminace |  |  | X
Integrovaná tiskárna pro tisk protokolů o dekontaminaci, export protokolů (USB, Ethernet port) |  |  | X
Monitorování průchodnosti všech kanálků endoskopu během dekontaminace |  |  | X
D. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů |  |  |  | 0 |  | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Zařízení určeno na sušení a skladování flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti zadavatele (endoskopy zn. Olympus), vč. těch, které budou dodány v rámci této části zakázky, po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce |  |  | X |  | 1 | 0
Zařízení zajišťující rychlé a efektivní plně automatické sušení a uložení až 8 flexibilních endoskopů ve vertikální pozici, možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů |  |  | X
Vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály přes adaptér tlaku min. 15 mbar - max. 650 mbar |  |  | X
Přívod tlaku vzduchu do skříně od min min. 3 barů - max 8 barů |  |  | X
Možnost rozšíření o kompresorový modul na medicinální vzduch |  |  | X
Nastavitelná doba sušení |  |  | X
Možnost následného skladování po dobu min. 160 hodin |  |  | X
Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr |  |  | X
Ovládací panel s dotykovým displejem, identifikace vloženého endoskopu, zobrazení zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. |  |  | X
Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu |  |  | X
Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID |  |  | X
Mikroelektronická řídicí jednotka zajišťující plně automatické řízení a monitorování procesu |  |  | X
Řízený tok vzduchu o kvalitě pro zdravotnické potřeby |  |  | X
Použití stlačeného vzduchu o kvalitě pro zdravotnické účely pro vnitřní kanálky pro rychlé sušení |  |  | X
Barevný dotykový displej udávající rozdílnou barvou stav každého endoskopu, a to ve stavech: Sušení, Uložení, Chyba, Preferovaná poloha |  |  | X
Barevné LED-diody udávající stav každého endoskopu se stejným barevným schématem jako displej |  |  | X
Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost |  |  | X
Držáky pro více endoskopů s novým ergonomickým tvarem k zajištění snadného a rychlého uložení |  |  | X
Adaptéry pro každý endoskop přímo připojeny k držákům endoskopů za účelem sušení vnitřních kanálků endoskopů |  |  | X
Zařízení s oblými rohy a plochými povrchy pro optimální čištění |  |  | X
Zařízení splňující normu ČSN EN 16442 (85 5259)* |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.